线圈及积分器 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线圈及积分器 | 1套 | 一、基本要求： 1.线圈的要求：(6个线圈) 要求采用带编织层屏蔽的柔性线圈，周长600mm, 末端用热塑管封压，对插或罗纹连接。输出电缆长度20m。线圈之间可以互换，具有兼容性，线圈与积分器之间采用LEMO 插头连接。 2.积分器： 需要三通道，有四档量程可切换。量程为： 100A/V、 1KA/V、10KA/V、100KA/V或由用户自行确定。 积分器可用市电及可充电的电池供电，额定输出电压1伏。最大输出电压为10伏。 ★3.线圈积分器系统的测试精度不低于读数的1%。并且测试值在10倍量程以内线形，满足1%的测试精度。 4.满足测试精度的平顶带宽为：8KHz. 5.满足IEC62475标准要求。 6、需配有连接积分器标准BN输出的连接线10根。 二、附加： 1、要求进口产品； 2、要求提供同类产品的应用证明； 3、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求； 4、质保期（免费维修服务）2年； 5、交货期2个月（从合同签订日算起）。 | 符合GB 13539系列，GB 14048系列、GB 7251系列、GB 16916系列、GB 16917系列、GB 10963系列等低压电器常用标准试验要求。 |