管材液压爆破试验机(带水箱)技术要求

一、需满足检测标准情况：

需符合的方法标准：

管材的液压试验主要依据的试验方法是GB/T6111-2003(idt ISO1167:1996) 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》GB/T15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》

需符合试验的产品标准：

管材产品标准主要有GB/T 10002.1-2003，GB/T 10002.2-2003，GB/T13663-2000，GB 15558.1-2003，GB/T15558.2-2005，CJ/T 123-2004、HG/T 3691-2001、GB/T18998.2-2003、CJ/T189-2007等，覆盖了所有的塑料压力管道，是塑料管道安全注册和进行产品认证的必检项目。

- 主要设备要求

1、主机控制系统

a.静液压试验机，5路 1台，最大压力范围10MPa，模块化设计，双回路控制；

适用于dn16mm～dn1600mm试验样品，电脑软件控制，包含基本软件。（电脑自配）

b.恒压范围：3％～100％×10MPa；压力误差：恒压范围示值的0.3%；

c.压力精度0.01MPa；

d.压力特性：完全液压系统，内置压力泵，高水压供给，过滤系统，压力显示；

e. 可进行管道长期静液压试验又可做管材的爆破试验，可设置升压速率，按MPa/min进行；

f. 具有试样预处理功能，预处理完成后自动开启试验控制；

g.计时精度：≤±0.1％,计时范围：1s～10000h；

h. 具有电磁阀的自动清洗功能,具有自动泄压功能；

i.具有过滤系统；

2、控制软件

可以直接进行测试参数的设置、测试程序的开始与结束、测试工作站状态查询。

软件功能：

*用软件控制测试的开始和结束

*对测试过程进行实时监控

*对测试参数进行设定

*自由定义测试样品

* *打印并输出标准测试报告，压力曲线

3、温控系统及介质箱

（1）温控范围：（20℃～95℃），控温精度：±0.5℃，水箱均匀度：±1℃；

加热系统一套,制冷系统一套；

（2）内胆尺寸：长×宽×高：≥1200 mm×≥700 mm×≥1250 mm；内外胆材质：不锈钢；

（3）不锈钢循环泵一台；

（4）智能补水系统一套；

（5）气动开启水箱盖系统一套；

（6）不锈钢试样吊杆及试样挂钩若干；

(7)样品转接口、每路1转3接头；

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：三年内免费维修(包含所有配件更换，如电磁阀、蓄能器等)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 定期回访用户，每年保证2次上门回访(包括上门维修)，指导用户保养维护试验机。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。