附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽垂直安装车提升装置 | 1 | 8 | 1个月 | 2年 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     母线槽垂直温升试验装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》

GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》

二、试验装置技术指标：

1、本招标的试验装置是根据GB7251.6-2015的要求，为母线槽系列电器产品提供温升实验时而设计的电动液压提升装置。可确保母线槽处于垂直位置以方便母线槽做垂直温升试验。

2、本试验装置应满足本院低压电器试验室现场土建条件，满足检验产品与钢架固定装置推举提升的机械性能。

3、试验装置垂直净高不少于5.5m，装置安装面净宽不大于1.2m，应能满足6300A，长度6.5m的母线槽安装要求，安装面离地高1m，不用时应可移开试验场所，该试验装置应能方便将被试产品安装在装置上，利用液压装置提升到垂直位置，并应保持稳定安全状态。轮式可移动并有带落地支持装置，提升时可将轮子支起离地。

4、液压油缸压力满足20T。

5、液压的油泵推力10T×2。

6、控制应具备功能：电源信号指示、电机信号指示、急停手动控制、上升手动控制、下降手动控制、上升限位自动控制、回缩限位自动控制，操作应方便。

7、最大负载：8吨。

8、试验装置需确保使用移动灵活，提升推举稳定，垂直角度准确，制动回缩安全的使用要求。

9、样品安装牢固，操作方便。

10、装置上应加装一个挂温度计的架子。

11、试验过程中应具有防振动的措施。

12、应加装爬高装置。

- 设备必备配置：

1、主机一台

2、电气控制系统一套