附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道光度色度测试系统（5通道） | 1 | 15 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 光谱光合辐照度计 | 1 | 10 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     多通道光度色度测试系统（5通道）、光谱光合辐照度计

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JGJ 153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》

CSA021-2013《植物生长用LED平板灯性能要求》

二、试验机技术指标：

多通道光度色度测试系统（5通道）

1）光谱范围：(380～780)nm

2）波长准确度：±0.5nm

3）照度范围：10lux～200klux

4）照度准确度：±4%（读数+1个字）

5）色温范围：1000K~100000K

6）色品坐标准确度：±0.001（相对于稳定度优于±0.0001的标准光源和NIM溯源值）

7）显色指数：Ra;Ri(i=1～14)(特殊可计算R15)

8）通过计算机软件可同时实现5通道光度及色度参数的自动控制和传输，以实现照度及色度均匀性的分析及测量；具备保存、打印、调用、判定等功能。

光谱光合辐照度计

1） 基本特性：

1.高速测量：能在几十毫秒内完成一次全光谱测量；

2、使用方便：将取样口对准光源，即能自动完成测试；

3、具有较高的测量精度，可作为数据比对和量值溯源的标准仪器，适用于实验室测量和研究。

2）测量功能：相对光谱功率分布，色品坐标，主波长，峰值波长，色纯度，色温，显色指数，半宽度，色容差、辐照度,光照度，光合辐照度，光量子密度等；

3）波长范围：320nm～800nm

4）波长准确度：±0.3nm

5）半峰带宽：3.0nm

6）积分时间：0.1ms-10s

7）色坐标准确度：±0.003（标准色光下）±0.0003(相对于稳定度优于±0.0001的标准光源和NIM传值)

8）光度通道线性：±0.3%

9）光谱辐照度测量准确度：±5%

10）通讯接口：USB接口，配备专用软件

11）供电：AC 220V，50Hz/60Hz

- 设备必备配置：

多通道光度色度测试系统（5通道）

1、主机一台

2、测试软件一套

光谱光合辐照度计

1、主机一台

2、测试软件一套

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |