附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍击式均质器 | 2 | 2.3*2=4.6 | 15工作日 | 2年 |
| 2 | 数字式风量罩 | 1 | 2.8 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 台式粒子计数器 | 1 | 7 | 90工作日 | 2年 |
| 4 | 多位涡旋振荡器 | 2 | 2.2*2=4.4 | 60自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     拍击式均质器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4789全系列微生物菌检项目

二、拍击式均质器技术指标：

★1.全不锈钢机身，门可完全打开，底部有滴水盘，钢化玻璃可视窗；

★2.可拆卸、可调整叶片，可调节力度，叶片四周绝对光滑，并排停靠无重叠，保证拍击过程均质袋不会有磨花或破损；

★3.可均质容量覆盖90-300 mL；

★4.均质时间可调，覆盖60-120 s；

★5.均质速度可调，覆盖4-8 次/秒；

★6.数字显示屏；

★7.静音无刷电机；

★8.可整机放在生物安全柜内操作；

#9.可视窗和减震器终身保修；

★11.原装进口（非国内组装）；

★12.功率：100-240 V/ 50-60 Hz

注：*为必须项，#为加分项

三、设备必备配置：

1台主机

合同包2     数字式风量罩技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

二、数字式风量罩技术指标：

★1、风量：量程：40 ~ 4,000 m³/h；精度：±3 % 测量值 +12 m³/h，

★2、湿度：量程：0 ~ 100%RH；精度：±1.8 %RH + 3 % 测量值

★3、温度：量程：-20 ~ +70 °C；精度：±0.5 °C (0 ~ +70 °C)；±0.8 °C (-20 ~ 0 °C)

★4、压差：量程：-120 Pa ~120 Pa；精度：±2 % 测量值 + 0.05 Pa

★5、风速：量程：

★6、分辨力：风量：1 m³/h；湿度：0.1%RH；温度：0.1 °C ；压差：0.001 Pa

注：★参数必须符合

- 设备必备配置：

主机一台，610×610mm风量罩，5个固定拉杆，USB数据线，电池和运输拉杆箱

合同包3     台式粒子计数器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

二、台式粒子计数器技术指标：

主要技术参数

★1. 粒径检测范围：0.3 µm - 10.0 µm；

★2. 通道大小：0.3 µm，0.5 µm，0.7 µm，1.0 µm，3.0 µm，5.0 µm，7.0 µm，10.0 µm；

★3. 流速：28.3 L/min；

★4. 校准：符合ISO 21501-4要求；

★5. 零计数：<1个/5分钟(符合JIS B 9921)；

★6. 激光管种类：激光二级管

#7. 激光管寿命：大于20年

★8. 计数模式：自动，手动，蜂鸣，浓度，累积独立和实时；

#9. 数据存储：3000组数据存储；

★10. 通讯模式：以太网，RS-485，USB和USB驱动器；

★11. 软件支持：LMS Xchange，LMS Express and Express RT；LMS Standard；LMS Pharma；CREWin；

★12. 屏幕显示：触摸屏；

★13. 触摸屏显示：彩色5.7英寸（14.47厘米）；

#14. 环境测量传感器：可选配4个外接传感器：温度、湿度、风速、压差或其他；

★15. 报告：ISO-14644-1，FS209，EU GMP Annex 1；

#16. 打印机：内置热敏打印机；

#17. 报警：计数、低电量、传感器故障报警；

★18. 外壳：必须为不锈钢

注： #参数为加分项

三、设备必备配置：

1．等动力采样探头（带有三角支架和管道）1套；

2．净化过滤器：1套；

3．电缆线和数据传输线：1套。

合同包4    多位涡旋振荡器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

- 多位涡旋振荡器技术指标：

★1、能容纳不同尺寸的容器，最多可达26根试管
★2、振幅3 mm
★3、数字速度设定，最高达2,000 rpm
★4、 时间控制器自动报警，实现无人操作，时间最长999分种
★5、 标配2个旋转试管固定器
    - 26根试管 (ø 10-16 mm)
    - 12根试管 (ø 16-32 mm)

★6、程序时间控制器可自动报警，实现无人操作(除Reax top/control外)

7、不产生火花的马达，免维护

三、设备必备配置：

/

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |