附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | 1 | 5 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 红外热像仪 | 1 | 7 | 30自然日 | 24个月 |
| 3 | 卧式分布光度测试系统 | 1 | 8.5 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     盐雾试验箱技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾》

GB/T2423.19-2013《环境试验 第2部分试验方法 试验Kc：接触点和连接件的二氧化硫试验》

GB/T2423.20-2014《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kd：接触点和连接件的硫化氢试验》

GB7000.1-2015《灯具  第1部分：一般要求与试验》

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》等。

二、盐雾试验箱技术指标：

1、设备材质：箱体材质：耐腐蚀、抗老化、耐高温P.P板；其它附件均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料

★2、温湿度范围：试验室温度：RT～50℃、压力桶温度：RT～63℃、相对湿度≥85%R.H；

★3、升温速率：试验室温度：RT→+50℃≤60min、压力桶温度：RT→+63℃≤60min；

4、温度波动度：≤±0.5℃

5、温度均匀度：≤±2℃

★6、温度精度： ≤±2℃

★7、喷雾量： 1.0～2.0 mL / 80cm2 / hr（至少收集16小小时，取其平均值）；

★8、喷雾压力：1.00±0.01kgf/cm2

9、酸碱值PH： 盐水试验法(NSS ACSS6.5～7.2)、酸性腐蚀法（3.1～3.3）

10、控制模式：PLC触摸屏显示，可手动选择中性试验、腐蚀试验，连续喷雾、间断喷雾，自动、手动等模式，具备试验数据存储和显示功能。

11、多重安全保护装置：缺水/超温/缺相保护

12、内箱尺寸：2000*1000*600mm

13、试验箱满足如下条件：

1）试验箱及其配件所采用的材料不应吸收二氧化硫或与其反应,且不影响试验气体的腐蚀效果.空气二氧化硫的混合气体可通过足够大直径的管道进出试验箱,经过试验箱的气体总流量能使箱内气体每小时更换3～5次,箱内的排放气体不允排入实验室。

2）试验箱的具体设计(包括试验气体的发生方式)需满足下述条件：

试验箱内试验样品所在空间的条件应在规定范围内；

试验样品不应直接经受进入气流的冲击；

试验气体对试样的平均相对速率应为20m/h～60m/h(约为6mm/s～17mm/s)或是缓慢地搅拌气体,使气体对所有试验样品的相对速率近似相同；

试验箱内不允许出现凝雾现象。

三、设备必备配置：

- 试验主机：1套

- 标准配件：空压机、试验盐、量桶、PH试纸、辅助工具等相关配件及材料1套

- 校准证书：1份

合同包2     红外热像仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB7000.1-2015《灯具  第1部分：一般要求与试验》

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB/T2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等。

二、红外热像仪技术指标：

★1.探测器类型：非制冷焦平面阵列（384x288像素）

2.FOV：25°x19°，IFOV：1.32 mrad

★3.热灵敏度：＜0.04@30℃-40mk

★4.外部显示器：3.6” TFT LCD，640x480像素，彩色，带触摸屏

★5.测量温度范围：-20℃-650℃（可扩展1200℃，2000℃）

★6.测量精度：±2℃或者读数的±2%

7.测温方式：可移动点5个，可移动区域5个，可移动线2条，显示最多6组区域，平均/最高/最低温度，等温分析，温差分析，温度跟踪，温度报警（声音、颜色）

8.带有8G及以上 SD存储卡

9.电池类型：可充电锂电池，连续使用3h以上

★10.具有红外融合及红外摄像功能

11.内置可见光数字视频，300万像素，CMOS模组

三、设备必备配置：

1、试验主机：1套

2、相关配件：1套（包括充电适配器、USB通讯线、MiniSD卡、SD卡读卡器、VGA通讯线、手套、清洁抹布、0.5倍广角镜头、2倍望远镜头、镜头盖等）

3、校准证书：1份

合同包3     卧式分布光度测试系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》

GB/T24907-2010《道路照明用LED灯 性能要求》

GB/T29293-2012《LED筒灯性能测量方法》等。

二、卧式分布光度测试系统技术指标：

1、智能恒温光度探头及配套电源和支架：

★德国进口探测器0.001Lx（f1′≤0.015）

2、十字激光瞄准器

保证测试灯具的垂直、水平及中心位置

3、光强标准灯 300W

4、软件

1)	仪器光度定标。

2)	光度测量旋转台的控制。

3)	灯具的光强分布数据的采集及电参数采集，测试数据可导入导出。

4)   各类灯具（路灯、投光灯、室内灯具、裸光源）的光度数据计算及相应的测试图形曲线，包括空间光强分布、任意截面上的光强分布曲线（可分别用直角坐标系或极坐标系显示）、空间等光强曲线、平面等照度分布曲线、亮度限制曲线、环带光通量、眩光等级、灯具效率、有效发光角、上射光通比、下射光通比、灯具总光通量、有效光通量、利用系数等。

5)	坐标系的转换。

5、★能够与试验室现有的SPR-5000D光生物安全测试系统兼容使用。

- 设备必备配置：

1、智能恒温光度探头及配套电源和支架1套

2、十字激光瞄准器1台

3、300W光强标准灯1只

- 软件控制系统1套

- 工装夹具（能与系统搭配，方便安装目前主流的各类灯具产品使用的夹具）

6、校准证书1份

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |