附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通滤波器 | 1 | 0.8753 | 30天内 | 1年 |
|  | 带阻滤波器 | 1 |  | 30天内 | 1年 |
| 2 | 二、三轮曲挠仪 | 2 | 3.5*2=7 | 20自然日 | 24个月 |
| 3 | 耐压测试仪（5000V） | 5 | 0.6*5=3 | 15自然日 | 2年 |
| 4 | 台式数字多用表 | 3 | 0.7*3=2.1 | 30自然日 | 2年 |
| 5 | PLC及其扩展模块 | 1 | 0.8 | 15自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     滤波器技术要求

品目1：高通滤波器

一、仪器设备需满足检测标准情况：

★GB/T22450.1-2008 《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、通带频率范围：1GHz~6GHz；

★2、符合GB/T22450.1-2008中(1GHz-6GHz)辐射连续骚扰测试要求；

3、SMA接口；

三、设备必备配置：

1、主机一台

品目2：带阻滤波器

一、仪器设备需满足检测标准情况：

★YD/T 1592.1-2012 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、截止频率覆盖：2016MHz-2018MHz；

★2、符合YD/T 1592.1-2012中辐射杂散要求；

3、SMA接口；

三、设备必备配置：

1、主机一台

合同包2   二、三轮曲挠仪试验装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T5013-2008

GB/T5023-2008

JB/T8734-2016

JB/T8735-2016

GB/T33594-2017。

二、 二、三轮曲挠仪技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院二.三轮曲挠项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3二.三轮曲挠检测装置用于聚氯乙烯绝缘软电缆、橡皮绝缘软电缆和充电转电缆检测。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．供货范围

2.1、主机：               1台

2.2 两轮小车架：          1个

三轮小车架：          1个

2.3滑轮：二轮：ø60（4个）、ø80（4个）、

ø120（2个）、ø160（6个）ø180（2个）ø200（2个）

三轮： ø40（3个）调整垫12.5（2个）、

ø45（3个）调整垫11.5（2个）、

ø50（5个）调整垫 10.5（2个）

2.4重锤： 二轮：500g(2个)、1000g(2个)、2000g(2个)

3000g(2个)、4000g(2个) 。

三轮：860 g(2个) 、1140(2个)、1290(2个)。

2.5重锤吊杆：   500g 2个（包括夹线块）

2.6轮架：       二轮  2个  、 三轮	2个

2.7限位支架：   二轮  2个 、  三轮 2个

2.8工具：                      1套

2.9合格证书：                  1份

2.10产品说明书：               1份

3．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

2

GB/T5013-2008

GB/T5023-2008

JB/T8734-2016

JB/T8735-2016

GB/T33594-2017。

4．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

5．主要技术参数

其性能结构能满足GB/T5013.2-2008、GB/T5013.8-2013和GB/T5023.2-2008标准,同时满足JB/T8734-2016，JB/T8735-2016，GB/T33594-2017标准。

它适用于测定额定电压450/750V以下，两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。

★（二轮）

| 参数名称 | 参数数据 | 参数名称 | 参数数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 380(AC)三相四线 | 电机功率 | 200W |
| 小车行程 | ≥1m | 小车行速 | 0.33m/s |
| 试样电压 | 180/450（可调） | 试样长度 | 5000mm |
| 试样电流 | 0-30A | 重锤质量 | 500-9000g |
| 滑轮直径 | Ø60、 ø80、ø120、ø160、ø180、ø200（各有2个圆槽）按照标准规定（ø60，ø80和ø160、ø160各增加2个平槽） |  |  |

★（三轮）

| 参数名称 | 参数数据 | 参数名称 | 参数数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 380(AC)三相四线 | 电机功率 | 180W |
| 小车行程 | ≥1m | 小车行速 | 0.1m/s |
| 试样电压 | 180-450（可调） | 试样长度 | 5000mm |
| 试样电流 | 0-32A | 重锤质量 | 28N /mm² |
| 滑轮直径 | ø40、ø45、ø50 |  |  |

6．设备主要功能

6.1 本仪器由电器控制盘上的启动开关，通过电机传动运转。试样上的电压和电流，通过控制盘上的旋钮进行调节。往返次数直接显示在计数器上。

6.2 二轮、三轮一机两用（改变转速，并更换小车架和相关的滑轮支架，及重锤）转速稳定、移动方便。

★6.3、测试试样类型：二芯单相，二芯三相，三芯三相、三芯四相,按照新标准，五芯以上的电缆不进行载流试验，有直流12V信号电流源。

6.4测试方式：单相（二芯）、三相（三相三线/三相四线）五芯以上的电缆和小于18芯的电缆可任选择。

6.5 被测试样失效检查：

A、电流表显示：A、B、C相断线并自动停机。

B、仪器配电盘断路器动作：A/B、A/C、B/C短路并鸣钟报警自动停机。

C、仪器配电盘断路器动作：A、B、C与滑轮短路鸣钟报警并自动停机。

五芯以上的试样不加负载电流只要将线芯串连在一起接在V-V上，面板信号源上显示直流电压为12V，如有断路自动停车。

6.6 滑动部分必须用进口ABB或台湾直线导轨，保证运行平稳，可靠。 信号电流用直流12V开关电源，检测信号线断路，自动停车。

6.7 充电桩曲挠测试电缆外径及滑轮凹槽尺寸，特殊定做，按照GB/T33594-2017标准。  
主芯数 截面 最大外径/mm 对应滑轮直径/mm 滑轮半圆形凹槽底宽直径/mm（建议）
5(信号线4芯) 1 18.1 120  20mm（凹槽深度25mm）
1.5 19.3 160 20mm（凹槽深度25mm）
2.5 20.9 160 25mm（凹槽深度25mm）
4 24.5 200 25mm (凹槽 深度30mm）

7．技术资料

7.1  乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、技术说明等。

7.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件2套，电子版 1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

1）乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、

技术说明等。

2）乙方随货提供的全套成品图纸及文件 2套，电子版  1套，应保证

电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图、设备地基图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸由AUTOCAD完成，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册。

合同包3     耐压测试仪（5000V）技术要求

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 7251.、GB/T 14048系列等标准

- 二、仪器设备需满足技术指标：

★1、测试电压缓升缓降功能（时间可控），即可实现如下功能：试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后再5s内把电压升至全值；并开始计时。

2、显示亮度和蜂鸣器音量可调，正计时/倒计时可选；

★3、输出：500VA（AC5kV/100mA），电压：100-5000V，电流：0.001mA～100.0mA，短路电流可达到200mA；

★4、精度：电压±2.5%，电流±2.5%；

5、测试时间：（0.0～999.9）s；

★6、重量：不大于15公斤；

7、可设定电流上下限判定，声光报警；

8、输出波形：正弦波，无畸变；

9、遥控测试线长度不小于3m，再配高压夹子线一条；

10、每台各配一套方便外出携带的仪器箱，箱子重量不大于3kG，四个万向轮及有拉杆，箱子能承重20公斤，能放于家用小车后备箱。

三、设备必备配置：

1、主机5台

2、测量线5套

3、绝缘手套5套

4、仪器箱5个

合同包4  台式数字多用表技术要求

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

- 二、仪器设备需满足技术指标：

★1、直流电压量程200mV～1000V，精度±0.05%；

★2、直流电流量程2mA～20A，200mA及以下精度为±0.2%，200mA～20A精度为±0.5%；

3、电阻量程200Ω～20MΩ，200kΩ以下精度为±0.1%，200kΩ～2MΩ精度为±0.3%，2MΩ～20MΩ精度为±0.5%；

★4、交流电压量程(1kHz及以下)200mV～1000V，精度±0.5%；

5、交流电流量程(1kHz及以下)2mA～20A，200mA及以下精度为±0.5%，200mA～20A精度为±1%。

合同包5     PLC及其扩展模块技术要求

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1、供电类型：AC电源DC输入（供电电源AC220V，输入端子与COM之间只需接入开关无需电源）；

2、输入点数：24点及以上。

3、输出点数：24点及以上。

4、输出触点：继电器输出。

5、输出触点带载能力：AC220V,2A以上。

6、支持RS-422,RS-232C通信。

★7、PLC配套触摸屏：TFT彩色液晶，7寸，800*480分辨率，65536显示色，电阻屏，支持RS-422,RS-232C通信方式，支持主流触摸屏画面制作软件。

★8、支持4路AD(或附带4路AD模块)，支持4~20mA，-10~10V标准信号输入。

9、性能要求：PLC程序内存内置8000步以上，支持实时时钟，具有停电保持计数器与定时器。

三、设备必备配置：

- PLC主机一台，及附带电源线与连接线；

- 4路AD模块（若主机支持4路AD，则无需此项）；

- PLC配套触摸屏一台，及附带电源线与连接线；

- 产品使用说明书一份。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |