福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建省产品质量检验研究院

2017年12月实验设备政府采购项目

备案编号：K-K-ZJI-GK-201712-B3111-IDN

招标编号：[3500]MZZJ[GK]2017114

采购人： 福建省产品质量检验研究院

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2018年01月

第一章   投标邀请

福建省闽咨造价咨询有限公司采用公开招标方式组织福建省产品质量检验研究院2017年12月实验设备政府采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-K-ZJI-GK-201712-B3111-IDN。

2、招标编号：[3500]MZZJ[GK]2017114。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包15）。节能产品，适用于（所有合同包或品目号），按照最新一 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（所有合同包或品目号），按照最新一 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（所有合同包或品目号）。小型、微型企业，适用于（所有合同包或品目号）。监狱企业，适用于（所有合同包品目号）。信用记录，适用于（所有合同包或品目号）。残疾人福利性单位,适用于（所有合同包品目号）。其他详见招标文件规定。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：8

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：9

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：10

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：11

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：12

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：13

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：14

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：15

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：16

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省产品质量检验研究院

地址：福州市鼓楼区西门外山头角121号

联系方法：0591-83705123

13、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层

联系方法：0591-87677863

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号 预算 | 合同包 预算 | 投标 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 是 | 1（套） | 1600000 | 1600000 | 32000 |
| 2 | 2-1 | 超高效液相色谱仪 | 是 | 1（套） | 650000 | 650000 | 13000 |
| 3 | 3-1 | 超高效液相色谱仪二极管阵列检测器 | 是 | 1（套） | 220000 | 220000 | 4400 |
| 4 | 4-1 | 电缆结构测试系统 | 是 | 1（套） | 900000 | 900000 | 18000 |
| 5 | 5-1 | 机械特性测量仪 | 否 | 1（套） | 150000 | 150000 | 3000 |
| 6 | 6-1 | 臭氧试验箱 | 否 | 1（套） | 180000 | 180000 | 3600 |
| 7 | 7-1 | 视频测量仪 | 否 | 1（套） | 65000 | 65000 | 1300 |
| 8 | 8-1 | 热循环试验系统 | 否 | 1（套） | 350000 | 400000 | 8000 |
|  | 8-2 | 100KV工频电压试验装置 | 否 | 1（套） | 50000 |  |  |
| 9 | 9-1 | 柴油发电机组房系统改造 | 否 | 1（套） | 100000 | 100000 | 2000 |
| 10 | 10-1 | 熔断器特性试验台 | 否 | 1（套） | 350000 | 350000 | 7000 |
| 11 | 11-1 | 程控恒流源 | 否 | 1（套） | 190000 | 190000 | 3800 |
| 12 | 12-1 | 步入式高低温试验箱 | 否 | 1（套） | 900000 | 900000 | 18000 |
| 13 | 13-1 | 合成材料跑道垂直变形与冲击吸收 | 否 | 1（套） | 95000 | 195000 | 3900 |
|  | 13-2 | 管道透光率测试仪 | 否 | 1（套） | 100000 |  |  |
| 14 | 14-1 | 管材长期蠕变比率测试仪 | 否 | 1（套） | 120000 | 120000 | 2400 |
| 15 | 15-1 | 压力循环试验机 | 是 | 1（套） | 580000 | 580000 | 11600 |
| 16 | 16-1 | 金属管弯曲试验机 | 否 | 1（套） | 100000 | 100000 | 2000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽咨造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家，合同包6中标候选人数为1家，合同包7中标候选人数为1家，合同包8中标候选人数为1家，合同包9中标候选人数为1家，合同包10中标候选人数为1家，合同包11中标候选人数为1家，合同包12中标候选人数为1家，合同包13中标候选人数为1家，合同包14中标候选人数为1家，合同包15中标候选人数为1家，合同包16中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：若出现中标候选人若有相同的最高得分，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且技术部分得分相同的，则投标总价低的投标供应商将被排序在前。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家，合同包6中标人数为1家，合同包7中标人数为1家，合同包8中标人数为1家，合同包9中标人数为1家，合同包10中标人数为1家，合同包11中标人数为1家，合同包12中标人数为1家，合同包13中标人数为1家，合同包14中标人数为1家，合同包15中标人数为1家，合同包16中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目的招标代理服务费由采购人支付。 (2)其他：招标内容见第五章或附件均可，若二者不致，以附件形式上传的招标内容为准。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件第四章1.3a条款与第七章投标文件格式资格及资信证明部分之“财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）”中“ 成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。”的内容修正为下列内容：成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2016年度的财务报告。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省闽咨造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽咨造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽咨造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省闽咨造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽咨造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽咨造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽咨造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽咨造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽咨造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽咨造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽咨造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽咨造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省闽咨造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽咨造价咨询有限公司提出询问，福建省闽咨造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽咨造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，福建省闽咨造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。 ※1除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 3、告知函应在有效期内，否则投标无效。 4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：8

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：9

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：10

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：11

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：12

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：13

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：14

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：15

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：16

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

②本项目规定的其他情形：
包：1 
         无

包：2
         无
包：3
         无
包：4
         无
包：5
         无
包：6
         无
包：7
         无
包：8
         无
包：9
         无
包：10
         无
包：11
         无
包：12
         无
包：13
         无
包：14
         无
包：15
         无
包：16
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、福建省闽咨造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省闽咨造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：2

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：3

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：4

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：5

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：6

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：7

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：8

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：9

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：10

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：11

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：12

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：13

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：14

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：15

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

包：16

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：若出现中标候选人若有相同的最高得分，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且技术部分得分相同的，则投标总价低的投标供应商将被排序在前。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5,合同包6,合同包7,合同包8,合同包9,合同包10,合同包11,合同包12,合同包13,合同包14,合同包15,合同包16采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2014年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包7采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包8采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包9采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包10采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包11采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包12采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包13采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包14采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包15采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包16采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。 注：（1）参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的供应商，必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供相应材料。 （2）供应商如属于以上第1条规定情形的，还需提供供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，否则不享受价格扣除的优惠政策。 （3）供应商应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求相关材料，视同为不满足小型、微型企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。 （4）除第3条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （5）若所投标产品为进口产品的，不享受价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为53分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术响应情况 | 44 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得44分；带“▲”的参数每负偏离一项扣3分，负偏离≥2项的为无效投标；其他一般性参数每负偏离一项扣2分；正偏离不加分，扣完为止。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人提供产品的备品配件说明情况，从质量性能方面，齐全完整性方面，由评委在0～3分之间进行评分，未提供任何说明情况的本项不得分。 |
| 产品质量与可靠性 | 3 | 根据各投标人提供的其所投设备运行可靠性、质量检测报告、管理维护的方便性等方面由评标专家在0～3分之间打分。 |
| 主要产品的佐证资料 | 3 | 投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品业绩 | 3 | 评委会根据各投标人提供的自2015年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期 | 3 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～3分之间进行打分。 |
| 售后支持 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| 技术培训 | 1 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.04 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，节能清单中的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙(拼接显示器)、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。 4.2节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表： 同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%(含20%)以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%-50%(含50%) 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

(1)、货物名 称、主要数量详见采购标的一览表，投标人可按采购标的一览表中的合同包进行投标, 对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

(2)、本次招标的所有货物必须为全新原装品 牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品 牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1

电感耦合等离子体质谱仪

一、技术参数指标

1. 质谱仪性能指标：

1.1 标准模式下灵敏度：Li(6):≥50M cps/ppm；Y(89):≥240M cps/ppm；Tl(205):≥240M cps/ppm

1.2随机背景: ＜1.0 cps (220amu)

1.3氧化物离子：(CeO+/Ce+)≤0.3%，双电荷粒子(Ce2+/Ce+)≤3%。

1.4仪器检出限 (3sigma, 3秒积分)：Be(9):≤0.5ppt；In (115):≤0.1ppt；Bi (209): ≤0.1ppt

1.5短期波动 (RSD): ≤ 3% ，长期波动(RSD): ≤3 %

1.6同位素精度：Ag107/Ag109 ≤ 0.1%；

1.7高基体样品辅助分析系统（要求图示说明）

▲1.7.1 该进样系统具有全自动流动注射进样功能，硬件包含一个高精度蠕动泵和全惰性低记忆效应材料的样品切换阀；同时该进样系统是安装在ICP-MS仪器主机上的一体化装置，由ICP-MS工作站软件控制并与自动进样器联机控制，实现智能样品分析和数据质量控制。

1.7.2 该系统具有：微量样品流动注射进样功能；在线全自动稀释功能；低记忆效应高速进，高速清洗功能；氢化物发生进样功能；在线低压色谱功能等。

▲1.7.3 该系统分析所需样品量可小至100uL，适用于微量样品分析。该系统还特别适用于大批量（>200个/天）等高盐样品不稀释直接进样分析, 3% Nacl中含1ppb的 Pb， Cd， Hg， As， Cu，Zn等目标元素，10次进样，最终各目标元素结果RSD≦5%。

2. 雾化系统：

2.1雾化器与雾化室：雾化器为耐高盐、高效同心雾化器。雾化室配置高效半导体控温装置（控温范围-5℃~20℃,可连续控温），可消除由于实验室条件的波动所引起的任何漂移。耐高盐，耐各类强酸，耐强碱。

3.进样系统：

3.1配200个样品位以上的通用型自动进样器，实现批量处理。

▲3.2须配置原厂耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭罩，以避免样品受环境污染；密闭罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器；须提供密封罩实物图并在配置中单独列出货号；

4.等离子体离子源：

频率27.12 MHz，频率波动＜±0.01% ；更高的灵敏度，氧化物水平更低。

▲5.等离子气体流量控制：不少于5路，进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明；

6.锥接口：

6.1 锥接口应具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平。

6.2锥尖端应为镍或铂制成，锥的拆卸维护应简单，方便。

▲6.3 接口：要求锥数量≤2个（需提供实物硬件图示），为降低基体进入后续质谱系统，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不应使用气体；

7.离子透镜：

7.1离子透镜应由离子提取和离子偏转双系统组成，须同时装有2个以上提取透镜，可分别施加不同电压实现多种离子提取效果，须提供上述2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；

7.2离子透镜采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；

7.3透镜系统应易拆装，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。

7.4 离子透镜优化：通过软件自动优化，无需复杂手动调节。

8真空系统：

8.1要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于30分钟。滑动阀关闭后，静态真空度维持在6×10-7mbar。

8.2机械泵噪音小，具有防腐蚀吹扫保护功能。

8.3仪器在没有分析样品时候无需消耗氩气，氩气中断时无需停机重新抽真空。

9.反应池/碰撞池：

9.1碰撞反应池：要求可以使用单一氦气进行纯物理碰撞或使用氧化/还原反应模式。在同一工作条件下消除常规样品中所有可能的干扰，尤其是高Cl，高Ca样品等对As，V, Cr, Se, Fe等关键元素的干扰，保证了分析结果的可靠性（须提供公开发表的仪器中文应用论文或报告）。

▲9.2 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒.

▲9.3四极杆：RF频率≥2.8MHz（须提供对应软件截图证明）

10. 检测器：

10.1 脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，可以在一次样品测试中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析）。

10.2 四极杆质谱仪要求是可靠的免拆洗系统，透镜系统（包括提取透镜和偏转透镜或其它透镜组件）均置于高真空外，方便用户维护。

10.3 检测器具有自动保护功能。

10.4检测器最小数据采集时间：脉冲和模拟模式的最小驻留时间≤100us；提供≥11个数量级的动态线性范围。

10.5质量数范围：2-260amu或范围更高；

▲10.6 检测器离子技术范围不小于0.1-109CPS，即不使用电子稀释等数学手段下动态范围不低于10个数量级（提供官方证明文件）；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音（需提供偏转结构示意图证明）；

11 软件部分：

11.1操作系统： Microsoft Windows 10 多任务,多用户系统软件。

11.2软件为多任务程序，它可以控制和监视系统的操作参数，数据采集以及样品进样。具有定量分析，半定量分析，同位素比，同位素稀释，谱扫描和强度/时间分析等功能；

11.3全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子条件与冷等离子体条件切换，标准技术与碰撞池技术切换等），可以设置自动启动和自动关闭功能；

11.4实时数据显示，和实时报告显示；

11.5要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QA/QC软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件；

11.6仪器关机后具有保护蠕动泵泵管的泵管节省功能；

11.7 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

11.8 提供全中文工作软件及培训教材；

12.循环冷却水系统:循环冷却水系统

13 系统配置要求：

本系统必须配置智能高基体样品辅助分析系统，除高基体样品辅助分析系统外，还须配置自动气体稀释装置，该自动稀释装置，须配置可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器或液体流动注射装置。（须提供图示证明）

14 随机工作站与输出设备: 配置主流商务台式电脑1台（主流配置：8核、4G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win10 -64位正版中文操作系统）；黑白激光双面打印机。

15 备品备件：专用反应气联接管（6米）；专用反应气联接管接头及垫片(20套)；备用镍采样锥和截取锥各3套；石英炬管2套；雾化器2套（高盐雾化器，同心雾化器各一套）；常用消耗品备件包（含蠕动泵管12根进样管，12根废液管，12根内标管，10米0.5mm内径PFA样品管，6片采样锥用石墨导热垫片等）；另机械泵油4L 2瓶；自动进样瓶1000个；多元素100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi等内标混合标准溶液1瓶，100mL/瓶；多元素调谐液（2%HNO3基体,混合元素包括：10 ppm Li, Y, Ce, Tl, Co）1瓶（100mL/瓶）。多元素标准溶液（10ppm Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn）1瓶（100mL/瓶）；

16 UPS电源：15KVA，持续时间不少于2小时。

▲ 二、配置要求

1. ICP-MS主机（含四极杆质谱仪、碰撞/反应池、离子检测系统等部分） 1套

2. 电感耦合等离子体质谱仪工作站中文软件              1套

3. 200盘位以上自动进样器                          1台

4. 质谱配套冷却循环系统                        1台

5. 机械泵                             1台

6. 高基体样品辅助分析系统                        1套

7.  高精度蠕动泵                          1套

8.  快速切换流通阀7通阀                       1套

9. 随机工作站与输出设备（电脑、打印机）             1套

10. 高效液相色谱仪联机接口软件                  1套

11. 备品备件及实验耗材                       1批

12. 15KVA UPS                           1台

13.技术资料（含仪器中英文操作手册与维护手册、质量认证书及针对不同样品的应用报告等） 1套

三、其他要求

1. 交货期：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后120天内的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标方单方承担。

2. 自仪器安装调试合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3. 用户现场免费安装，调试，培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

4.中标方应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。同时须提交计量部门的检定/校准证书。

5. 每台仪器免费提供2名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训，不含交通食宿费。

6.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

7.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

8.中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

9.交货地点：用户实验室

合同包2

超高效液相色谱仪

一、技术参数指标

1.操作环境: 工作电压：220V ±10%，单相；工作温度：4-35℃；相对湿度：小于80%

2. 在线脱气机：

2.1真空脱气流路数：≥5路；

2.2脱气流速：3mL/min；

3.泵系统：

3.1 流速范围：0.0001~5.0000ml/min，0.1ul/min 步进；

▲3.2最高耐受压力：≥ 18500psi；

3.3流速准确性：±1.0 %；

▲3.4流速精确度：≤0.06 % RSD；

3.5柱塞清洗：标配自动清洗组件；

3.6可压缩性补偿:自动连续调节，流路独立，可用户自定义

3.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1%

3.8梯度混合精度：±0.1%，不随反压变化

3.9具有溶剂选择切换阀；

4.自动进样器：

4.1进样体积： 0.1-50 μL

4.2样品容量： 115个2.0ml 样品瓶以上

▲4.3进样量重现性：≤0.2% RSD

4.4进样量准确性：±1% 以内

4.5交叉污染:≤ 0.0015 % 以下

4.6样品控温：4-40℃

4.7进样速度: 15s

▲4.8 最高耐受压力：≥ 18500 psi

4.9进样针清洗：在样品进样前后任意设定，进样针外部及内部清洗，最多4种清洗液；

5. 大体积柱温箱:

▲5.1容量:可放置5根以上4.6x 300mm的柱子和两个手动进样器, 具有梯度混合功能等；

5.2温度控制范围:室温以下10℃至85℃ ；

5.3控温方式：强制空气循环方式；

5.4控制方式：软件控制、面板控制；

5.5定时程序:线性温度程序；

5.6温度设定准确度: +0.5℃；

5.7温度波动:+0.1℃；

5.8温度控制精度: 0.1℃以下；

5.9安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度；b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏夜传感器；

▲5.10具有5根以上色谱柱自动切换功能

6 二极管阵列检测器：

6.1光源：氘灯+钨灯

6.2波长范围： 190－800nm

6.3波长准确度：<1nm

6.4波长精密度： < 0.1nm

▲6.5噪音：±0.3×10－5 AU

6.6飘移：±5×10－4 AU/h

6.7检测池体积：半微量流通池，光程：5 mm、容量：2.5 uL、耐压：12 Mpa；

▲7 与现有三重四极杆液相色谱仪AB 4500完全兼容，原有仪器的系统软件可直接控制液相色谱部分

▲二、配置要求

(1) 二元高压泵                             2套

(2) 180μL高效混合器                          1套

(3) 流动相切换阀                              2套

(4) 维护组件                                1套

(5) 脱气单元                               1套

(6) 自动进样器                              1套

(7) 储液托盘                               1套

(8) 柱温箱                                1套

(9) 超高压流路切换阀                          1套

(10) 超高压流路切换阀接口                     1套

(11) 二极管阵列检测器                         1套

(12) 高灵敏度温控流通池                       1套

(13) 系统控制器                             1套

(14) 色谱柱连接配件                           1套

(15) 耐高压管路                             6套

三、其他要求

1.交货期：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后60天内的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标方单方承担。

2.自仪器安装调试合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3. 用户现场免费安装，调试，培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限，培训至少2人直至完全能独立操作。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

4.中标方应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。同时须提交计量部门的检定/校准证书。

5. 每台仪器免费提供3名技术人员到厂家在国内的培训中心为期3-5天的培训，不含交通食宿费。

6.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

7.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

8.中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

9、交货地点：用户实验室

合同包3

超高效液相色谱仪二极管阵列检测器

一、技术参数指标：

▲1可与现有的Agilent 1290II 超高效液相色谱仪联用进行食品检测。该检测器可采用Agilent 1290II工作站进行控制使用，且无需外挂软件。

2 光源：氘灯

3 波长范围：190～640 nm或以上

▲4 流通池： 60 mm 最大光强卡套式流通池

▲5 漂移：≤1.0 x 10-3 AU/h

▲6 线性：>2.0 AU

▲7 波长准确度：±1 nm

8 波长精密度：±0.1 nm以内

▲9 基线噪音：<±6×10-6AU

10 狭缝：固定狭缝，狭缝4nm；

11 数据最高采集速率：120Hz

12 全光谱检测可通过比对谱库用于化合物鉴定；或通过分析峰纯度来验证分离质量，实现超快速分析。可同时检测最高 8 个信号，实现更高的灵敏度和选择性

13输入输出系统：四核、3.0GHz以上、2*8GB DDR 4 RAM、2*500G硬盘服务器专用磁盘阵列、DVD RW、22’液晶显示器，2G独立显卡，双千兆网卡、激光双面打印机，Windows 7以上英文专业版操作系统；

▲二、配置要求：

1、二极管阵列检测器主机     1套

2、输入输出系统             1套

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后90个自然日内，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标方单方承担。

2.自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机免费保修2年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训，培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6.交货地点：用户实验室

合同包4

电缆结构测试系统设备技术要求

- 一、技术要求：

▲1、测量范围（电缆直径）：1-150mm；整机测量精确度：0.05%。

▲2、可靠的重复性测量分辨率：0.2%；随机附自验证套件和程序，每次测量前可进行重复性验证；

▲3、测量精度、准确度、放大倍数等满足GB/T2951.11-2008、GB/T5023.2-2008等标准要求。

▲4、CCD镜头测量系统；

编号           测量范围     可测量最小绝缘层厚度

镜头1          1-12mm             0.1mm

HR镜头2      12-55mm             0.2mm

HR镜头3      55-150mm            0.3mm

针对每个镜头独立编程控制，可设置每个镜头的出厂标定数据，可对每个镜头的测量漂移进行修正，可独立设置每个镜头的测量数据在报告中显示的小数点位数；

5、在主程序界面上有光学系统的焦距和亮度指示灯，方便了解光学系统的即时状态，并可根据指示进行调整，达到最佳采集效果；

▲6、顶置光源，与镜头的方向一致，最大限度保证光源效果，垂直于样品照射不会形成阴影；软件系统具有单独的控制程序，可根据被测样品的类型自动控制光源开关；同时，光源独立配置驱动程序，可根据当前测量环境手动控制开关和亮度调节；

▲7、可自动测量多层线缆的横截面积、各层的厚度、各层之间的最小距离，可自动判断每层线缆的绝缘层厚度最小点；

▲8、系统测绘出图像后，将会图形化显示出被测线缆的各层临界线、测量线、最小值、绝缘层面积，绝缘层中心距等参数；将鼠标指向任意测量线的位置，此位置的绝缘层厚度将自动显示；

▲9、测量时间不大于10秒，精确度：普通镜头全量程1/2000图像领域（0.0005）；高清镜头全量程1/4000图像领域（0.00025）；

10、配置核查套件，包括核查程序及核查标准板；每块核查标准板有唯一的标识号；每次测量前可进行重复性验证；

11、配置校准套件；每个镜头配置单独的金属校准件，每次使用金属校准套件校准时都会自动生成一份校准协议报告，校准结果可自判定；校准时间间隔可设置，并会自动提醒用户及时校准，以保证系统的准确性；每套校准套件都有国际第三方计量机构出具的计量证书并可送任意计量机构测量并可溯源；

12、配置测量规程，用户及用户LOGO可在测量后直接显示在标题上，用户及用户LOGO可更改；能存储所有测量数据；会显示出标称值，并和测量值自动比较，如果有超差，测量值会标上红色并会打红叉标记，整个界面会变成淡红色警示；如果测量值与标称值没有超差，则整个界面会变成淡绿色，这些颜色打印时不会打印出来；在BASIC模式时，只显示出测量值；

▲13、应提供已开发成型的不同的线缆的所有图形类型，基本涵盖各种特殊线缆，并可进行测量；图库可编辑，可添加；本次供货提供所有测量程序，应包括但不限于附表1中的类型。

附表1  测量程序

| 1 |  | 圆形电缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 圆形多芯电缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| 3 |  | 线缆绝缘外层样品测量程序 |
| 4 |  | 手动测量完整的样品 |
| 5 |  | 受密码保护的包括校准组件在内的校准程序 |
| 6 |  | 例如测量“哑铃片”拉伸测试样品面积，1层 |
| 7 |  | 黄/绿和黑/白所占比例测量程序，与被测线缆周长的百分比 |
| 8 |  | 扁平电缆 IEC60811-1-1 1层 |
| 9 |  | 扁平带电缆之间无壁 |
| 10 |  | 扁平带电缆之间有壁 |
| 11 |  | 8字形电缆样品测量程序 |
| 12 |  | 带凹痕的电缆样品测量程序，高温压力试验后横截面电缆样品 |
| 13 |  | 带凹痕的电缆样品测量程序，高温压力试验后侧面电缆样品 |
| 14 |  | 电梯电缆 (有或没有 sbm) ，符合标准EN50214要求 |
| 15 |  | 人工画线, 人工测量目标间任意距离 |
| 16 |  | 可通过AESA自动或手动添加电阻样品的测量程序 |
| 17 |  | 圆形两层线缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| 18 |  | 圆形三层半透明XLPE线缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| 19 |  | 圆形三层半透明XLPE线缆样品HD605测量程序 |
| 20 |  | 圆形电缆IEC 60811-1-1 3 层橡胶类型 HV 电缆 |
| 21 |  | 圆形电缆 2 层如 IEC 60811-1-1 (外层有颜色) |
| 22 |  | 圆形90, (从中心测量. 12.00, 03.00, 06.00 and 09.00) –1层 方便调整挤出机头，更容易快捷开始新电缆制造 |
| 23 |  | 圆形90, (从中心测量. 12.00, 03.00, 06.00 and 09.00) –2层 给出的测量值和十字头调整螺丝位置相关。R2-90 圆形90, (从中央测量. 12.00, 03.00, 06.00 and 09.00) - 2 层 |
| 24 |  | 圆形90, (从中央测量. 12.00, 03.00, 06.00 and 09.00) - 3 层 |
| 25 |  | 合并圆形 封闭和敞开护套 1 层，自动检测样品是封闭还是敞开 |
| 26 |  | 合并圆形 封闭和敞开护套有槽 1 层，自动检测样品是封闭还是敞开 |
| 27 |  | 扇形电缆 IEC 60811-1-1 1 层 |
| 28 |  | 合并扇形 封闭和敞开 1 层，自动检测样品是封闭还是敞开 |
| 29 |  | 扇形两层线缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| 30 |  | 扇形三层线缆样品测量程序，符合标准IEC 60811-1-1要求 |
| 31 |  | 灯泡连接软线缆样品测量程序 |
| 32 |  | 开槽芯中间元 |
| 33 |  | 扩音器电缆(双扁平线) |
| 34 |  | 扁平电缆 1 层 有 2- 9 分离孔. (导体有间距). |

▲14、供货方必须根据用户需求，对图库终身免费添加和升级。

15、扩展功能：生成的测量报告报表可扩展至12项，满足各种现场测量环境数据记录；键盘可输入值可扩展至12项，并且扩展的输入项可用于计算公式和直接显示在报告中；各种计算公式可自选和自编，例如可选择不同的椭圆度和同心度计算公式，或者根据用户要求编写特殊的计算公式计算椭圆度。

- 二、仪器配置要求：

2.1 硬件部分

1、测量主机（包含镜头和标准图库）                         1套；

2、上置光源，可调节光源                                   1套；

3、自校准套件（用于自校准，可溯源）                         1套；

4、自验证套件（用于确认日常测量中的图谱）                   1套；

5、 成像系统的备份援助CD                                    1套；

6、备品配件套装，带有灯（4+2）                               1套

7、台式电脑（I5 CPU，4G内存，1T硬盘，19寸显示器）             1套

2.2 软件部分

1、主测量程序                                                  1套

2、带有总结报告和EXCEL输出的数据库                             1套

3、图像测量，存储，打印功能包                                   1个

4、规范测量图库（配齐所有已知电缆类型图库）                     1个

5、远程协助系统（可远程控制系统，协助用户解决问题）             1个

6、加密狗                                                      1个

7、主机及软件操作说明书                                        1份

8、软件光盘                                                     1份

- 三、技术资料、培训和其他要求

1、技术资料: 供货方提供产品彩页资料、光盘、操作手册各壹套（若为进 口设备，应同时提供中、英文版）。

2、仪器制造商在国内有授权维修工程师，授权维修工程师到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3、仪器制造商在中国境内提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员(4人次/不少于3天)。

4、维修响应：供货方应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，问题应在48小时内解决。

- 质量保证期：验收合格后要求提供24个月的（含电脑系统）质保期。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

6、交货期：合同签订后60自然日内。

合同包5

机械特性仪技术要求

- 技术参数指标

1.总则

待试品为0.38kV—40.5kV中低压产品或者配电终端，通过对待测开关的自动分合闸控制实现对开关的分闸、合闸，采集并记录开关分合闸时的电压、电流、动作速度、动作时间、开距、超程等信息，实现对开关特性的测试。

- 本技术规范适用于福建质检院开关特性测量项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

- 本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

- 本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

- 本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

- 设备采用的专有技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专有技术的一切责任。

- 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB 1984-2014 高压交流断路器

  GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

  GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准

  IEC 62271 -203-2013高压开关和控制设备

GB1985—2014高压交流隔离开关和接地开关

  GB3804—20043.6kV~40.5kV高压交流负荷开关

GB 50054-2011

GB 50055-2011

GB/T 50063-2008

GB6738-86         电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求

3．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

4．主要技术参数

4.1系统组成

| 主机柜 | 1台 |
| --- | --- |
| 测试仪 | 1台 |
| 开关机械特性测试软件 | 1套 |
| 特性测试系统配套电源控制系统及电脑 | 1套 |
| 无线键鼠 | 1套 |
| 六芯控制线(带六色夹子一个) | 1根 |
| 两芯触头信号线(带红、黑夹子两个) | 4根 |
| 两芯触头信号线(带绿、黑夹子两个) | 4根 |
| 两芯触头信号线(带黄、黑夹子两个) | 4根 |
| 两芯辅助触头线(带红、黑夹子两个) | 3根 |
| 电源线（4M） | 1根 |
| 接地线 | 1根 |
| 直线传感器(标配50mm） | 3个 |
| 直线传感器线 | 3根 |
| 角位移传感器 | 3个 |
| 角位移传感器线 | 3根 |
| 角位移夹具 | 3个 |
| 传感器万用支架 | 3个 |
| 万用支架U型夹具 | 3个 |
| 与传感器连接铁板(标配50mm） | 3块 |
| 万用支架与传感器连接铁板螺杆(φ8-φ5) | 3个 |
| 直线传感器转接头(M6-φ4) | 3个 |
| 直流电源模块0-300V 10A | 2台 |
| 直流电源模块0-300V 20A | 1台 |
| 交流电源0-300V 10A | 3台 |
| 备品备件(按技术要求配置) | 1套 |

5．设备的主要技术性能要求

5.1开关机械特性测试仪

▲1）模拟信号测量

- 1个分闸线圈电流通道	 测量范围0～30A  AC/DC；

- 1个合闸线圈电流通道  测量范围0～30A  AC/DC；

- 1个模拟测速传感器通道  ±10VDC；

- 1个数字测速传感器通道  信号电压5VDC 或24VDC 通讯协议RS422；

- 1个电机电流通道	  40AAC；

- 1个通用电压通道	  300VAC或420VDC；

- 1个动态电阻电压通道和1个动态电阻电流通道。

▲2）开关量测量

- 6个主触头通道	接触电阻范围 0～30Ω；

- 6个电阻触头通道	接触电阻范围30Ω～30kΩ；

- 8对辅助触头通道	 电压范围24～300VDC；

▲3）控制输出

- 1个分闸线圈：	电流30A AC/DC，电压300V AC/DC，精度不低于1μs的IGBT电子开关；

- 1个合闸线圈：	电流30A AC/DC，电压300V AC/DC，精度不低于1μs的IGBT电子开关；

- 2个继电器输出：	250VAC/8A，35VDC/8A（在300VDC/ 0.15A），开关动作精度不低于10ms；

- 1个给外部传感器的基准电压： 10VDC ；

- 2个给数字传感器的供电电压： 5VDC和24VDC；

- 1个给辅助触头的电压：   24VDC；

- 1个PSU分/合闸操作电源和储能电机电源自动控制接口端子；

- 包含2个软件可控制的0～10VDC连续可调的电压输出，4个软件可控制的继电器输出。

4） 软件

- 软件：配套测试操作软件  1套

- 控制电源接口及软件：操作电源控制线及接口软件 1套

5）  测速传感器主要技术参数

- 直线传感器（模拟） 行程： 50mm       3根

- 旋转传感器（模拟） 行程： 0º～300º   1根

15个触点通道：测量12个主触头（其中3个可用于测量带合闸电阻触头）可测量合闸时间、分闸时间、不同期时间、弹跳时间、主辅配合时间等参数。3个辅助触头可测量其它相关触头（有源或无源）的动作时间。

9个模拟量输入通道。其中三路作为行程传感器测量开关的行程、超程、反弹、过冲等，在此基础上依据速度定义计算速度等。其余三路作为操作电压、三路作为电流采集通道，实时记录开关动作过程中的电压及电流波形，进而计算分合闸线圈及储能电机的功耗。

用户可自定义开关的动作序列。最多可定义5次动作序列的测试方式，可设置相邻两次动作之间的时间间隔、合/分闸命令持续时间。

控制方式包含内控（内同步、内触发）、外控（外同步、外触发）、手力三种方式。

可以根据“占行程百分比”、“占开距百分比”、“时间”、“行程”四种定义方式分别定义触头运动速度，满足各种速度测试要求用户可自定义打印报表。

可使用角位移传感器，软件包含了两种角度与行程的转换模式。

可同时安装三个传感器进行测试。

根据打印需要勾选打印内容，实现自动排版。报表内容包括了采集的所有通道信息波形图和各项测试结果。

提供强大的数据库功能，保存所有测试过的数据，并根据不同条件提供后期查询功能。

本系统具有包络线自动比对功能，由软件自动告知比对结果。

5.2电源系统

| 项目 | 输出类型 | 输入 | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定电压 | 电压输出范围 | 电流输出范围 |
| 合闸 回路 | 0-300V交流电压输出（交流稳压电源） | 220V | 0-300V | 0-10A |
|  | 0-300V 直流电压输出（直流电源模块） |  | 0-300V | 0-10A |
| 分闸 回路 | 0-300V交流电压输出（交流稳压电源） | 220V | 0-300V | 0-20A |
|  | 0-300V直流电压输出（直流电源模块） |  | 0-300V | 0-20A |
| 电机 回路 | 0-300V交流电压输出（交流稳压电源） | 220V | 0-300V | 0-20A |
|  | 0-300V直流电压输出（直流电源模块） |  | 0-300V | 0-20A |

- 交流电源自动调节控制：PLC-DA模拟量控制，自动调节。110V/220V档位电压精度1%

- 直流电源自动调节控制：PLC-DA 模拟量控制，自动调节。110V/220V档位电压精度1%

- 电源手动调节控制方式:切换到手动模式后，通过电源自身的按钮和旋扭来控制。

- 常用额定电源快速调节档位：220VAC、220VDC、110VAC、110VDC、48VDC、30VDC、24VDC、其他等8种常用电压规格；对于以上未列到的电压规格可以选择手动调节或者在其他电压设置端口设置；

- 常用百分比:120%、110%、100%、85%、80%、65% 、30%

时间测量范围：1～40000ms，分辨率：0.033ms，精度：±（0.05%t+0.033）ms；

行程测量范围：0～9999 mm  ，分辨率：0.01mm，精度：传感器总长/（214-1）mm

速度测量范围：0～20m/s ，分辨率：0.01m/s；

线圈电流测试范围：0～15 A（如需要更大测量范围，可定制）；

电流波形幅值精度：≤1%FS；

采用14位高精度AD转换器，采样频率1K～30K可根据测试需求智能调节；

5.4外观要求：

1）外形结构：机架式结构，进 口机柜，

5.5软件功能系统

▲1）  机械特性测试系统要求：应支持对弹操、电磁、永磁操作机构的特性测试。

- 时 间：开关断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期

- 重 合 闸：开关断口的合－分，分－合，分－合－分；过程时间：一分时间、一合时间、二合时间、无电流时间值

- 弹 跳：断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形；断口的分闸反弹幅值

- 速 度：刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线

- 行 程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值

- 电 流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图

▲2）  电源的控制调节

- 电脑操作、自动调节

▲3）  开关控制

- 建立多种断路器、负荷开关、三工位开关、接地开关等产品的测试模板

- 能根据不同开关的动作特性配置电源和内部链接线路实现快速连接、快速测试

▲4）  开关自动循环操作控制

- 能用软件设置自动循环操作控制模块，能操作开关自动循环测试

- 能做自动重合闸操作测试

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的方案简图和工作原理、技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册；

二、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包6

臭氧试验箱技术要求

一、技术参数指标

1．总则

臭氧试验箱应具备由臭氧发生器产生高浓度的臭氧的能力、可用于非金属材料、有机材料（涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等）在臭氧条件下的老化试验，满足线缆GB/T2951-2008 、GB/T5013-2008、GB/T8735-2016等系列国家标准。整个臭氧气体发生和捕捉是密闭的回路，确保人身安全。臭氧老化试验箱应可用于电线电缆、聚合物材料及制品的耐臭氧老化性能测试。臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素，臭氧老化箱应可模拟和强化大气中的臭氧条件，在短时间内获得近似于实际使用的或重现的臭氧环境，可研究臭氧对电线电缆、聚合物材料及其制品（橡胶）的作用规律，快速鉴定和评价电线电缆和橡胶的抗臭氧老化性能与防老化措施，以提高电线电缆和橡胶的使用寿命。

- 本技术规范适用于福建质检院耐臭氧项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

- 本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

- 本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

- 本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

- 设备采用的专有技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专有技术的一切责任。

- 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。2．技术标准

设备应满足线缆GB/T2951-2008 、GB/T5013-2008、GB/T8735-2016等系列国家标准要求，所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

3．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

4．主要技术参数

4.1 工作时温度：20℃~60℃（±2℃）。

4.2 工作时箱体内相对湿度：（55±5）%。

4.3 连续工作时间：168h。

▲4.4 臭氧浓度：250ppm—300ppm 直读。

4.5 应配有旋转支架，用于安装拉伸夹具。

▲4.6 试验气体流量：280L/h-560L/h，箱内空气压力保持略高于大气压力。

▲4.7温度均匀性：2℃。温度偏差: ±2℃。

4.8温度波动度：±1℃。

4.9臭氧浓度偏差：±10％。

4.10工作室最小尺寸（mm）：500×500×600（宽×高×深）。

4.11拉伸夹具10套，伸长率达到33%±2%。

4.12金属棒（材料为黄铜） （4±0.1）mm，（5±0.1）mm, （6±0.1）mm, （8±0.1）mm, （10±0.1）mm,各6根。

5．设备主要功能

5.1 内箱材质：304 高级不锈钢板。

5.2 外箱材质：冷轧钢板静电喷塑。

5.3 保温材质：超细玻璃保温棉，保温层厚度应大于等于100mm。

5.4 臭氧浓度测试探头：应采用进 口探头，且臭氧浓度可调。

5.5 无声放电臭氧发生器：空气源、氧气源双用，有空气加热净化器，流量阀可控制臭氧发生量。

5.6 压缩机：进 口制冷压缩机。

5.7 冷却方式：风冷式。

5.8 制冷方式：单段制冷方式。

5.9 冷媒：F-22。

5.10 冷凝器：风冷鳍片式套管式冷凝蒸发器。

5.11 蒸发器：鳍片多段式。

5.12 其它附件：应采用进 口干燥过滤器。

5.13 支架：内置旋转优质不锈钢支架。

5.14臭氧温湿度控制器：应采用进 口高精度智能控制仪，数字显示画面、显示当前臭氧浓度，温度和湿度，（PID 自整定）,触摸式面板带USB 和RS232 接口的液晶屏。

5.15定时器：应便于操作，性能稳 定，设备运行时间应可自行设定，试验结束应自动关机。

5.16温度传感器：应采用WZP-187A 级Pt100 铂电阻，保护管的材质应采用不锈钢340L

感温头正极10%铂合金，负极纯铂。

5.17、仪器控制和结构

1）应实现168 小时以上连续检测，温湿度、臭氧浓度等数据应实现储存记忆，随时可查；长时间运行应性能稳 定、测试数据准确性高。

2）空气循环装置应内置循环风道，试验气流应均匀地从上往下平行于试件表面，符合相关国际标准要求。

3）采用进 口一体化臭氧浓度﹑温湿度控制器，操控方式为轻触按键式，集成度高、可靠性好、LED 显示，显示分辨率温度(0.1℃)、湿度(0.1%RH)、臭氧浓度(1ppm)，PID 设定值控制，操作方便。

4）设备应具有臭氧泄露毁灭安全保护装置。

5）设备应具有平衡调温方式，确保温度控制精度。

6）制冷系统具有多温区工作系统，制冷系统压缩机及主要配件均采用国外产品，并具有超压、过热过载等多重保护，保证设备运行可靠。

7）设备设有超温、超压、过载、短路等保护功能，进行保护状态后，将自动关闭相关设备，并有提示功能确保系统安全运行。

8）应设有设备运行总时间控制器，可设定关机时间。

9 ）外壳应采用冷轧钢板静电喷塑，色调均匀美观大方；内胆材质为高级不锈钢板，在内外两层间有较厚保温层，箱体具有良好的保温效果。

10）臭氧传感器采用进 口传感器，确保传感精度。

11）臭氧来源于臭氧发生器，其产生原理为无声放电。

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的方案简图和工作原理、技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册；

二、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包7

视频测量仪设备技术要求

- 一、技术参数指标

1．总则

- 本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

- 本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

- 设备采用的专有技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专有技术的一切责任。

- 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

1) GB/T 11017-2014《额定电压110kV（Um=126kV） 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

2）GB/T 18890-2015《额定电压220kV（Um=252 kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

3) GB/T22078-2008《额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

3．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

4．主要技术参数

4.1视频测量仪试验装置用于110kV、220kV、500kV等高压电缆测量微孔、杂质与半导电屏蔽层突起试验。

▲4.2

| 产品 技术参数 | 视频测量仪（高阶型） |
| --- | --- |
| 测量行程（mm） | 不小于250×150×200 |
| 工作台承重（kg） | 不小于30 |
| 操作方式 | 手动（可切换快速移动） |
| 放大率 | Step Zoom光学0.7X至4.5×，影像28X至180X |
| 测量系统 |  |
| 电源供电 | （110V/220V）±10%，（50/60）HZ |
| X/Y测量分辨率 | 1μm |
| X/Y测量精度 | （2+L/200）μm |
| 重复性 | 2μm |
| CCD | 进 口彩色 |
| 备注 | 前置Z轴调节开关，方便操作 |

4.3用途：能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状及尺寸、角度和位置，特别是精密零部件的微观检测与质量控制。适用于电子、仪器仪表、刀夹具、精密机械零件、精密五金件、电子元器件、塑料与橡胶成品、半导体元器件、冲压件、接插件、模具、汽车、机械加工、军工、航天航空、高等院校、科研院所等行业及各级计量部门或车间检查站。

针对不同型号配备相应功能的测量软件,测量方便、绘图简单、精确度高，易学易懂，描边过程可以任意调整，可以将测量数据导入EXCEL/WORD或AUTOCAD中。

高精密花岗岩底座和立柱；

采用LED冷光源，底光和表面光手动可调，实现透射和反射照明；

采用大行程工作台；

采用连续变倍的物镜可以快速改变图像的放大倍率，适用于不同工件的测量；

无间隙摩擦传动，可切换快速移动；

配备计算机、仪器专用承重工作台。

为3D视频仪，除具备以上特点外，前置Z轴和灯光调节面板，配置与机身直接连接液晶显示器。镜头倍率变换不需要重新校正，同时配备了FOIC测量软件、图象测量软件。

4.4软件功能

▲主要功能：坐标系统设定，测量值显示，底光和表面光测量，二维图形轮廓测绘，各种距离设定，在量测过程中所输出的图形，可直接传入AutoCAD。

▲量测功能：

基本几何量测：点，线，圆，弧，角度。

组合元素量测：点，线，圆，弧之组合量测，圆心距，圆切线，两线中线，中心点，垂直距离，角平分线，两线交点。形位误差评定：同心度，真圆度，直线度，位置度，倾斜度。

▲测量功能：自动寻边测量、框选范围量测、可筛选毛边自动寻边量测点，线，圆，弧等、快速寻边量测。

智能化操作、十字线自动寻边、可进行坐标变换等；

测量资料统计（SPC），四项自动LED可调光源、高度测量功能，自动/手动学习功能；

其他功能：可以输入DXF档，直接在软件中将加工工件与图纸比较，从而检查加工有无偏差。

电脑配置： I3/内存4G/硬盘1TB/21寸液晶显示器

5.产品主要供货清单

仪器：视频测量仪

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电脑主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 21”液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 校正块 | 件 | 1 |  |
| 5 | 粘土 | 包 | 1 |  |
| 6 | 2D电源控制器 | 件 | 1 |  |
| 7 | 机台底座 | 件 | 1 |  |
| 8 | 光学玻璃 | 块 | 1 |  |
| 9 | 防尘罩 | 件 | 1 |  |
| 10 | FOIC加密锁 | 个 | 1 |  |
| 11 | 影像卡 | 张 | 1 |  |
| 12 | Lei Sai Counter Card | 张 | 1 |  |
| 13 | 雷赛卡线 | 条 | 1 |  |
| 14 | Step镜头 | 个 | 1 |  |
| 15 | 大理石搬运胶塞 | 个 | 4 |  |

6.技术资料

6.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的方案简图和工作原理、技术说明等。

6.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册；

- 二、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包8

品目1  热循环试验系统技术要求

一、技术参数指标

1.总则

- 该设备主要用于电缆、导电排、电力压接件模拟在不同的工况下对其载流能力、温升试验检测，该系统分别由PLC控制操作台、工控机、电气控制柜、多磁路大电流变压器、高精度调压器、大电流传感器及温度传感器和控制电缆组成一个闭环的自动调控系统，使被试电缆、导电排、电缆压接件电流或温度自动调整到预期设定值并保持原设定值的恒定，并能实时记录各项测试数据和曲线，从而实现对其载流、温升进行试验的目的。同时该系统可根据试验需要对电缆、导电排进行大电流宊加载短路试验（该装置也适合断路器、开关等其他电气需要大电流恒流源试验的场合）。该装置具有自动化程度及精度高、操作简便、可靠性好。本技术规范适用于福建质检院热循环试验系统项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

- 本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

- 本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

- 本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

- 设备采用的专有技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专有技术的一切责任。

- 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

根据需方提供的需求文件中所涉及的测试设备要求，作下列说明：

- GB/T 12706-2008

GB/T 9327-2008  《额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》GB/T 2317.3-2008《电力金具试验方法 第3部分：热循环试验》

DL/T572-2010       电力变压器运行规程

GB/T311.1-2012     高压输变电设备的绝缘配合

GB1094.1-2013 《电力变压器第一部分》总则

GB 1984-2003       高压交流断路器

GB 1985-2004       高压交流隔离开关和接地开关

GB 3804-2004       3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB 3906-2006       3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB/T6451-2015      油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T1094.10-2003   电力变压器 第10部分：声级测定

GB/T 11022-2011	  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB50150-1991       电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

JB/T7070.1-2002     调压器试验导则  第1部分：接触调压器和接触自动调压器试验导则

JB/T 7067-2002     柱式调压器

JB8749-1998        调压器的通用技术要求

3．使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

4．主要技术参数

# 4.1检测设备说明

根据检测试验要求，明细如下表所示：

| 工位 | 设备 | 数量 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升测试系统 | 1套 | 温升全自动采集柜体 |
|  |  |  | 温升控制柜体 |
|  |  |  | 大电流发生回路全套设备 |

# 4.2设备功能模块配置说明

| 功能模块 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温升全自动采集柜体 | 测试柜体 | 1台 |  |
|  | 计算机+高精度数据采集卡 | 1套 |  |
|  | 温度采集回路 | 64路 |  |
| 温升控制柜体 | 控制柜体 | 1台 |  |
|  | 电压/电流数显表 | 若干 |  |
|  | 交流接触器、继电器、空气开关 | 若干 |  |
| 大电流发生回路全套设备 | 油浸感应式电动调压器 | 3台 |  |
|  | 大电流升流器 | 3台 |  |
|  | 高精度电流互感器 | 3台 | 0.2级 |
|  | 短接铜排 | 1套 | 连接铜排依据设备布置确定 |
|  | 连接1米 | 3根 | 2500平方毫米 |

- ▲测试台参数

额定输出：3×5000A，20V；

运行时间：额定电流下连续长时间工作；

三相不平衡度：＜3% ；

温升测量范围：IEC标准各热电偶量程，（1～150）℃；

温度测量范围：0℃～150℃；

测量误差：< 0.5℃；

温度分辨率：0.025℃；

测量时间间隔：0～99分钟可调；

温度测量通道：64路；

- 主要部件参数

▲油浸感应式电动调压器（三台）

1） 相数:单相；

2） 频率:50Hz；

3） 单相额定容量：100kVA；

4） 调节：具有零电流输出并连续可调到最大值，电动控制，上下限位，零电位启动等功能，电压波形无畸变；

5） 输出端设有过电流保护；

6） 具有自动回零功能，以防带负载送电；

7）长期工作温升不超过85K，噪声不大于85dB；

8）仪表显示:输入电压、输出电压、输出电流；

9）波形畸变：<3%；

▲大电流升流器（三台）

1） 相数：单相；

2） 单相额定容量：100kVA；

3） 输出电压：0～20V;

4） 最大输出电流：5000A；

5） 冷却方式：强制风冷；

6） 波形畸变：<3%

▲高精度电流互感器（三台）

1）变比:5000/5；

2）互感器精度：0.2级；

3）额定负荷: 10VA；

▲温度传感器

通过对测试点的温度和环境温度测量，自动测量被测试点的温度与环境温度的差，即被测试设备的温升值。通过检测热电偶在不同温度下产生的电势差以获得被测试点的温度。利用热电偶的导电材料在不同温度下的两端会产生微弱电势差，配合温升测试系统实现测试点的温度测量和温升计算。

采用T型热电偶线，安装方法是粘贴，通过温升线埋入法可以准确的测试采集点温度变化，并及时准确传导给高速采集器进行分析和控制。

▲输出大电流连接线

大电流升流器输出端采用导电率高、抗疲劳能力强的电缆。

本系统主要由温度采集和大电流发生装置两部分组成。在试验时，通过专用的温升测试系统软件自动实现温度的采集，并以数据和曲线的形式显示到界面上；大电流发生装置以工控计算机为核心，实现大电流的控制调节，并通过电流信号处理模块采集试验过程中的大电流，对一次侧的电流信号进行采集可以实现可靠的安全保护功能。

并能在做电缆试验根据一个测温点，使电缆的温度保持在95-100℃，来控制电流大小。

5.技术资料

5.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的方案简图和工作原理、技术说明等。

5.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册；

二、其他要求

1.交货期：合同签订后60自然日内。

2.质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3.设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

4.中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

5.软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

品目2     100kV工频电压试验装置技术要求

一、技术参数指标

1.总则

电压互感器、电流互感器、绝缘子、开关类、电缆附件的交流耐压。

1.1本技术规范适用于福建质检院工频耐压测量项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.4本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.5设备采用的专有技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专有技术的一切责任。

1.6招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术标准

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

- GB/T12706-2008

- GB 1984-2014 高压交流断路器

GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC 62271 -203-2013高压开关和控制设备

GB1985—2014高压交流隔离开关和接地开关

GB3804—20043.6kV~40.5kV高压交流负荷开关

GB 50054-2011

GB 50055-2011

GB/T 50063-2008

GB6738-86         电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求

JB/T9641—1999		试验变压器

GB/T1094.1—2013 	《电力变压器第1部分 总则》

GB/T1094.2-2013   《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》

GB/T1094.3—2003 	《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T1094.5—2008 		《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

JB/T9641-1999 《试验变压器》

GB1094.1-2013 《电力变压器第一部分》总则

GB1094.2-2013 《电力变压器第一部分》温升

GB1094.3-2003 《电力变压器第三部分》绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T311.1-2012 《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB/T311.2-2013 《绝缘配合》第二部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》第一部分一般试验要求

GB/T16927.2-2013《高电压试验技术》第二部分测量系统

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 4208-2008 《外壳防护等级》

GB/T 191-2000 《包装储运图示标志》

GB7354-2003 《局部放电测量》

GB2536-2011 《变压器油》

GB7252-2001 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

JB/T536-1993 《耦合电容器及电容分压器订货技术条件》

JB/T8169-1999 《耦合电容器及电容分压器》

GB/T19749-2005 《耦合电容器及电容分压器

DL/T848.2-2004 《高压试验装置通用技术条件》第2 部分：工频高压试验装置

DL/T848.3-2004 《高压试验装置通用技术条件》第3 部分：无局放试验变压器

DL/T846.1-2004 《高电压测试设备通用技术条件》第1 部分：高电压分压器测量系统

JB/T8749.1-2007 《调压器的通用技术要求》

JB/T7070.1-2002 《调压器试验导则第一部分》

JB/T7067-2002 《柱式调压器》

JB/T501-2006 《电力变压器试验导则》

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

3．使用环境条件

海拔高度：≤1000m

环境温度：0～+50C

日平均温度：≤25C

最大空气相对湿度：≤80％（20C）

工作电源：AC 0.38kV，波形为实际正弦波，波形畸变率≤3%

使用地点：户内

抗地震基本烈度：7级

接地方式：可靠接地点，直接接地，接地阻抗＜0.5Ω

4．主要技术参数

▲系统满足电压互感器、电流互感器、绝缘子，开关类、电缆附件的交流耐压和绝缘子击穿试验，绝缘材料的击穿试验，绝缘靴绝缘手套耐压试验。

4.1成套系统性能参数

▲额定容量：10kVA

额定输出电压：100kV

额定输出电流：0.1A

额定输入电压：0.38kV（调压器输入电压）

能进行耐压、连续升压击穿、变级升压功能，配备绝缘靴绝缘手套耐压工装

▲具有相应的控制装置，调压装置、工频试验变装置、保护电路、输出装置。

5.技术资料

5.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的方案简图和工作原理、技术说明等。

5.2 乙方随货提供的设备安装图纸及文件1套，电子版1套，应保证电子版资料与纸质资料完全一致，纸质资料必须加盖单位公章；

提供资料主要包括：

a) 设备清单（含备品备件）；

b) 设备使用说明书；

c) 组装配图册（其中包含总装配图、外形图、关键件图纸、设备布置图、设备安装图等）；

d) 电气图册（其中包含电气原理图、接线图、控制系统原理图等）；

e) 产品的各种成品图纸，并提供电子版和纸质版文件；

f) 图纸资料中所采用的符号、代码、部件标志以及计量单位等均使用国标单位标准；

g) 产品合格证明书；

h) 产品储存和装卸说明书；

i) 产品出厂试验报告；

j) 产品操作手册；

k) 产品维护维修手册；

二、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包9

柴油发电机组房系统改造设备技术要求

- 一、技术参数指标

1.1概况

柴油发电机组房位于马尾基地C号楼电机大厅内设置专用试验间（大致的平面图如图1所示），主要承担1000kW及以下低压柴油发电机组试验，试验间内无起重设备，拟采用平车进出试验间，试品均在平车上试验、调整。柴油机排烟采用临时管道接入土建已预留烟道方式。

考虑待检发电机组方便进、出试验间，发电机组检测过程操作方便，且柴油发电机组测试运行时的噪音高达100dB（A），并排放一定量的废气。为保证发电机测试工作人员高效便捷的工作，并有着良好的工作环境和安静的外围环境，需对柴油发电机组房排烟排气通风系统等进行改造建设。

图1 柴油发电机组房平面图

- 1.2依据标准

《工业企业厂界环境噪声排放指标》GB12348-2008；

GB/T 50087-2013；

《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

工艺流程具有科学性、合理性、优越性、可靠性；

投资尽可能节省，工期短，保证满足总体工程进度要求；

尽可能少改变原有机房结构；

检测操作、管理方便；

界外噪声值和烟气黑度达到《GB12348-2008》和（DB44/27-2001）中的相关标准。

- 1.3技术要求

▲1、排烟系统

发电机组测试间尾气排放装置，应考虑适用各种型号的发电机组排气口的需求，满足1000kW及以下不同型号规格尺寸的发电机组尾气排放，且更换操作方便，同时考虑降噪处理。

采用金属软管过度，且采用快接头的方式与各种型号的连接口，在排烟管道出口处安装抗式消声器，以满足环保降噪的要求。排烟系统应采用耐高温材料，能够承受发电机组发动机尾气的高温。排烟管道长度根据现场施工定制

▲2、排气排风系统

在不影响发电机组测试所需环境条件下（如温度、大气压力、湿度等），将机组运行所产生的热量排放出去，且保证测试期间正常运行所需的通风要求，同时考虑降噪处理。

排风方式均采用强制进风，设置合适数量的离心风机排风，有利于机房的通风散热风量，形成发电机测试间空气内外压差，有利于进风口空气流通，可以保证发电机正常运行所需风量。

为减少从进风外传的噪声，采用在导风槽外安装片式消声器，消声片全为钢架结构，内充吸音棉，夹双层玻璃布，外包镀锌网护面，使用角钢定位。

- ▲3、进风系统

根据发电机组测试房现有布局，合理采用通风进风方式，同时考虑降噪处理。

采用合适的进风方式，为减少从进风外传的噪声，采用在导风槽外安装消声静压箱，消声片全为钢架结构，内充吸音棉，夹双层玻璃布，外包镀锌网护面，使用角钢定位。

▲4、隔音门

发电机组房大门设置成隔音门，方便1000kW及以下发电机组进、出测试房，同时进行隔声、吸声、消声处理，保证发电机组房外环境噪声满足相关噪声排放要求，不超过70dB(A)。

隔声门，以角钢做框架，内充吸声棉，外用镀锌孔板饰面。安装应校核水平度和垂直度，开合松紧适中，焊缝处打磨抛光，饰面刮灰、刷漆，外观平整美观。

- 5、试验台接线柜

为方便发电机组接线，考虑安全及操作方便，在合适位置设置相应的接线柜。

6.空调

根据柴油发电机组房环境控制的要求（15℃～30℃），配置一台5匹冷暖立柜式空调。

二、配置要求：

- 排烟系统，含抗式消声器等，抗式消声器消声量≥15dB（A）

- 排气排风系统，含消声静压箱、离心风机等

- 进风系统，含消声静压箱等

- 隔音门

- 试验台接线柜

- 空调1台

- 三、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，2小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包10

熔断器特性试验台技术要求

一、主要功能特点

1）内置高配置工控机，对电流信号进行实时扫描,实现全面监测和闭环控制，

2）▲12英寸真彩大液晶触摸工业平板电脑操作，全中文菜单，界面清晰直观，操作简单方便。全自动控制，快捷、简单、方便；

3）▲仪器测试方法有全自动测试与手动测试两种方法，带有自动稳流系统；

4）有超过限定值自动报警功能具有可靠的过热、过流、过压及短路自我保护功能。提高产品的安全性、可靠性。

5）人性化界面，软件界面友好，全中文操作界面，试验过程中，自动跟踪目标电流，自动稳 定输出电流，自动调节电流；试验完成后，自动回到零位；

6）▲自动调节交流、直流恒流源满足GB/T 13539.1-2015低压熔断器 第1部分第8.4的标准要求，满足GB/T 16917.1-2014第9.9.2的标准要求，满足GB/T 10963.2-2008第9.10.2的标准要求，能设置1.13倍、1.45倍、2.55倍等倍数电流，并实现程序自动切换；

7）配有精度调整菜单，用户可自行调整误差值。程控交流、直流恒流电源可实现全智能校正，在设备可调范围内自动生成多段校正系数，确保恒流电源稳流精度。

8）交流和直流特性测试台分开，各一套；每套的接线台和控制台分开。

二、主要技术指标

| 输出 | 开路电压 | 安全电压之内(0~6V) |
| --- | --- | --- |
|  | ▲电流 | AC 0-2000A连续可调，DC 0-2000A连续可调 注：交流部分做一个标准延时台(最大输出2000A)（注：不含瞬时特性台），直流部分标准延时(最大输出2000A)和瞬时特性(最大输出2000A)均要满足标准要求。 |
|  | 稳流精度 | 输出电流≤±1% |

1）输入交流50Hz，380V/220V±10%；

2）输出电流方式：真有效值连续可调，自动稳 定输出电流并能自动调节电流；

输出电流范围内电流的精确度及稳 定度，且同时保证在温升上限临界值24小时运行。

3）输出电压：0~6V

4）▲电流输出精度为：≤±1.5%，电流稳 定度：±1％

5）电流波形失真 THD 1%

三、其他要求

1、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求；

2、货物运抵用户实验室后，负责设备的安装和调试，工期要求在2个月内完成，厂家应对设备使用提供操作培训，直到我方人员会正确使用上岗；

3、提供的设备自验收合格签署之日算起，质保期为2年，在质保期内设备发生故障，免费更换损坏的零件和免费维修服务（消耗品除外）。质保期届满后，提供终身有偿维修服务。进行定期维护和修理，实行本地化维修服务（只收取工时费和维修配件成本费），配件的保质期为1年；接到用户报修电话后，技术人员将在1小时内响应，24小时内到达现场。

合同包11

程控恒流源（减法，1000A*2路）

一.设备总体要求

▲1.本设备应该符合GB/T 7251.1、GB/T 7251.2、GB/T 7251.3、GB/T 7251.6 、GB/T 7251.12等低压电器标准中温升试验要求。在低压成套设备的温升试验中，采用低电压输出，交流电源可以连续平滑地调节输出电流，以适应不同试验项目的需要。

2．运行环境

（1）产品为户内安装的电器设备，污染等级为3级。

（2）周围空气温度：周围空气温度不超过＋40℃,下限为-5℃。且其24小时内的平均温度值不超过＋35℃。

（3）海拔：安装地点的海拔不超过1500m。

（4）湿度：最高温度为＋40℃时，空气的相对湿度不超过50％，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，在＋20℃时可达90％。

3.采用支持现场总线技术的智能型传感器，实现数据传送的全数字化，显示操作单元选用了触摸式彩色液晶显示屏，全中文菜单，界面清晰直观，操作简单方便。

4.交流调压装置保护应采用微机自动保护控制和机械微动限位开关双重保护，确保恒流电源正常工作，提高产品的安全性、可靠性。

▲5.采用可编程控制器PLC作为中心处理器，对交流信号进行实时扫描，实现全面监测和闭环控制，有密码设置管理，只有获得相应操作权限的人员，才能进行某些功能的操作。

▲6.减法式程控恒流源可实现全智能校正，在设备可调范围内自动生成多段校正系数，确保恒流电源稳流精度。

7.提供RS232和RS485两种通讯接口选择，可与后台计算机连接，通过PC机监控软件可对交流恒流电源工作过程进行实时监控。

▲8. 减法式程控恒流源能单纯作为恒流源运行，也能够实现与本院原有的程控恒流源组合并能够通信，即一台主机、一台辅机模式。本院原有的程控恒流源作为主机，实现一台主恒流源进行操作，两台设备自动停机及重启功能。减法式程控恒流源设备作为辅机，可以自动检测回路电流，并实现回路电流限制在减法式程控恒流源的设定值，实现GB/T 7251.6的母线槽垂直放置情况下的温升试验。

二．技术参数

1.工作电源：三相四线380V（±15%），频率50±5Hz；

▲2.型号规格，电流等级及电压输出：

| 序号 | 型号规格 | 输入电源 V | 额定电流 A | 输出电压 V | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000A×2路 | 380（1±5％）三相四线制 | 1000 | 0～3V | 1台 |
| 2 | 插座箱 | 380V，8个插座 | 150 | 220V/380V | 1台 |

3.输出电流：0.1IN-1.0IN任意连续可调；

▲4.恒流精度：≤±1％

5.输出波形：正弦波，总畸变率≤2％；

6.操作指示：触摸式彩色液晶显示屏；

7.具有相序、过流保护功能，允许空载；

8.放置方式：可移动，底部为万向滚轮，带刹车。

三.出厂技术文件

1.产品合格证；

2.产品安装使用说明书；

3.产品装箱明细表

四．质量保证和服务承诺

1.质保期（免费维修服务）为验收合格之日起2年；

2.服务响应时间36小时。

3.交货期2个月（从合同签订日算起）内

五、其它要求

▲应提供至少3家CNAS认可实验室的用户并机运行使用的证明且盖章，提供产品并机运行的工作原理及说明。

其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。

注：GB/T 7251.6的母线槽垂直放置情况下的温升试验的理解，如图纸示意，主恒流源输出电流给母线槽的主回路，减法式程控恒流源输出电流给分支回路，但不能影响到主回路段的电流值。

合同包12

步入式高低温试验箱

一、符合标准要求

NB/T33001-2010、NB/T33002-2010、NB/T33008.1-2013、NB/T33008.2-2013、GB/T 18487.1-2015、GB/T 18487.3-2001、Q/GDW 1233-2014、Q/GDW 1235-2014、Q/GDW 1485-2014、Q/GDW 1591-2014、Q/GDW 1592-2014、GB 16917.1-2014、GB/T 2423.4-2008、GB/T 2423.3-2016。

二、技术要求

1、工作室尺寸：D2700×W2700×H2800mm （深×宽×高），采用双开门的形式，门开孔尺寸为宽1500×2600mm。配活动斜坡一个，应能方便样品车进出试验室。

▲2、温度范围：-50℃～+100℃，能在25℃±3K和规定的高温之间循环变化，且其容差和变化速率应符合GB/T 2423.4-2008中7.3，图2a)或图2b)和GB/T 2423.3-2006的规定。温度短时波动应维持在±0.5K范围内。

▲3、温度均匀度：≤2℃，波 动 度：≤±0.5℃；升温速率与降温速率：≥1.2℃/min（空载）；偏差≤±2℃。

4、在-20℃～+50℃间进行恒温试验需带载，试验样品重量为300kg,带载发热量为3kW，带载不小于2小时；

▲5、湿度范围：30～98%RH；偏差：±3%RH（≥75%RH），±5%RH（＜75%RH）；

能够保持在GB/T 2423.4-2008中7.3，图2a)或图2b)和GB/T 2423.3-2006所给定的限度以内。试验箱加湿采用原装进 口的国际知名品牌电热蒸汽加湿器，加湿器应具备自清洁功能（能自动除垢、排污，厂家提供详细方案描述功能实现方案）。

6、试验箱底部能够承受1000kg/m2(均载)。

7、箱子应配备过滤系统，采用蒸馏水来维持室内湿度。箱内冷凝水应不断地从室内排出，并且在被净化以前不再使用。

8、保温材质应使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳 定的温度。

9、内箱库板采用全焊接结构，满足长期高温高湿试验要求，箱子内胆采用不锈钢304材质，并附照明及玻璃视窗1套、测试引线孔两个（孔内径Φ150和Φ200），配有耐高低温的硅橡胶海绵塞，在箱子内部加装5根TMY60*6的母排开孔，5根母排从箱体外引入到箱体内后做好密封,安装母排后不能影响箱子的性能。

10、观察窗：设有防凝露带导电膜中空玻璃观察窗范围约（W400×H500mm）。

11、工作室照明：通过视窗照明装置，方便观察试验室内的试验情况。

12、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，风机过载，漏电保护，缺水保护等，保证实验安全运行不发生意外。

▲13、使用的制冷系统压缩机应采用原装欧美压缩机，冷却方式为水冷。

▲14厂家需配备对应的步入式高低温试验箱冷却水流量的1.2倍容量的水塔1套，其中水泵应为一用一备，并负责安装和连接管道（将水塔处的水源及本栋2楼湿度用的纯净水）引至步入式高低温试验箱处，管道应为食用级不锈钢水管，使设备能够正常运行；

15、运行方式：定值和程序运行。可编辑程序：数量：最大20个，步数：最大1000步，循环数：最大20个 (每个循环步数最大99次)。可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数；可显示试验数据及数据曲线，包括设定温度和湿度、实测温度和湿度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等；温度和湿度直接数字显示。运行数据可存储（一个月，存储间隔一分钟）输出，内存500MB以上，配备外部存储卡SD：不小于32GB方便查询。

▲16、应配备控制器及显示功能（应采用进 口，提供印刷版彩页资料加以佐证），控制器应不小双32位cpu运算，显示器尺寸不小于10.4英寸，TFT 64K 彩色LCD显示器。具有与电脑配套的相应通信与控制接口（10M/100M/1000M自适应网卡）。

▲17、符合GB/T 2423.4-2008标准交变湿热试验中图2a、2b的曲线要求；提供类似箱子3个周期的实际运行曲线图加以佐证，并附上EXCEL数据表格。

18、温湿度范围如下图所示：

三、其他要求

(1)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。

(2)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。

(3)合同签订后，应能在3个月（90个自然日）内供货。质保期为验收合格之日起（免费维修服务）2年内。

合同包13

品目号1  合成材料跑道垂直变形与冲击吸收测定仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T14833-2011 《合成材料跑道面层》中附录A与附录B

BS EN 14808:2005《Surface for sports areas -Determination of shock absorption》

BS EN 14809:2005《Surfaces for sports areas-Determination of vertical deformation》

二、技术指标：

1、冲击吸收

⑴. 结构示意图

▲⑵、下落重物的质量为20kg±0.1kg，并带有一直径为(20±1)mm的坚硬的冲击针；

⑶、带有坚硬表面的铁砧，直径为(100±1)mm mm；

⑷、弹簧弹性度为1750N/mm～2250N/mm，如果该弹簧的弹性度超过该范围，则有必要对采用该仪器得到的结果应用校正系数；

⑸、导向管的内径为（71.0±0.1）mm；

⑹、测力台的直径为(70±1)mm，球形底盘半径为(500±1)mm；

⑺、带有螺丝的支撑架（螺丝用来调整支撑物的垂直位置），测力台和支撑住中心最小距离为20mm；

⑻、提升设备是用来提起和松开下落重物或调节在重物底部和铁砧座顶部之间的下落高度的，要求精确到0.25mm；

▲⑼、电子测量记录装置装有放大器和记录放大器，以及过滤性很低的过滤器，并能在0.01s内记录单个冲击产生的力的最大值，精确度为0.5%；

⑽、本装置应垂直放置，重物下落至铁砧的高度为55mm±0.25mm，经过一次测试后，在1min内进行二次测试。经过冲击地面后，为了不让表面负重太久，应在几秒钟内从铁砧上提起重物。

2、垂直变形

⑴. 结构示意图

▲⑵、下落重物的质量为20kg，允许误差为±0.1kg;；

⑶、弹簧伸长性为30N/mm～40N/mm；

⑷、测力台平底的直径约为(70±1)mm；

⑸、支架上有螺丝以将支架调节到直角位，撑脚到支撑中心的距离至少应为200mm；；

⑹、采用提升设备提起和释放下落重物，并调节重物底部到弹簧顶部之间的下落高度（精确到1mm）；

⑺、电动提升装置应装有一放大器，放大器的精度应至少达到0.5%；

⑻、电子变形传感器与变形力传递装置相连接，该传感器内装有一放大器，并精确到0.01mm；

▲⑼、记录装置应能贮藏两个传感器的数据、计算数据或显示读数（每次回弹的弹力读数约为50N）；该装置和测力台一起垂直放置在场地表面。将下落重物放置在距离弹簧上方某一高度处，以保证冲击过程中最大的力达到1500N±100N。第一次试验后，记录施加的力和变形的数值。在1min内重复进行四次本试验

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器中标方派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：验收合格之日起两年免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

- 中标方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 交货期为合同签订后30个自然日内。

品目号2  管道透光率测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T21300-2007《塑料管材和管件 不透光性的测定》

二、技术指标：

▲1、光电传感器

光通量在最大值Im到至少0.01Im的范围内应使其与仪器的读数或记录的响应为线性关系。光电传感器应安装在垂直于光轴的方向以保证检测到所有透过试样的光通量。可以使用积分球，入射光应位于积分球入口的中心并穿过球的直径。如果使用积分球，其内表面为白色，漫反射表面的反射率要大于70%，还应有挡屏以避免入射光或透过试样的光直接作用在光电传感器上。

▲2、光源

可调型电弧灯或白炽灯，光强度稳 定在±1%。可使用滤光片或其他方法限定光的波长在540nm～560nm的范围内。

3、光孔与光学透镜

能够调节入射光束为平行光并与光孔对称，根据试样的尺寸调节其宽度以保证所有的光都能照射在试样上，同时光束还应足够的小以使仪器检测出所有通过的光。

4、试样支架

其结构应能使被测试样的表面与光轴保持垂直。

5、全自动操作，每次试验四个试样，12个测量点（每个样测三个点）自动识别，定位、跟踪、移动测试。

6、无入射光时仪器的光通量读数为0，确保光电传感器不受日光的影响；。

7、  有入射光而无试样时仪器的光通量读数为100%

▲8、配有透光率为0.2%的标样或滤光片一片，准确度为0.03%。

9、测量管材管件范围dn16mm～315mm；

10、微电脑控制（触摸屏）自动分析、记录、显示

三、合同及验收要求

1、签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2、仪器的安装与调试: 由仪器中标方派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3、仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4、质保期：验收合格之日起两年免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如光源、试样支架等)，终身维护。

5、中标方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6、保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7、交货期为合同签订后30个自然日内。

合同包14

管材长期蠕变比率测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 18042-2000《热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法》

GB/T 9647-2015《热塑性塑料管材  环刚度的测定》

二、技术指标：

▲1．试验机等级: 0.5级；

2．最大负荷: 30kN；

▲3．适用管径范围:    Ф110mm～Ф3500mm；

▲4.采样频率：1000Hz

▲5．负荷分辨率:满量程的1/400000(全程不分档, 分辨率不变)；

6．负荷精度:±0.5%；

7．位移分辨率:    0.001mm；

8．位移精度:±0.5%；

9．速度: 0.05mm/min～500mm/min连续可调；

10．速度精度: 2mm/min ；精度：±0.5%；

11．适用管材管径: Ф110mm～Ф3500mm；

12．内径变形测量精度: ±1%；

13．有效试验宽度:≥800mm；

14．环刚度压板尺寸:长×宽≥800mm×500mm；

▲15．具有测量管材蠕变比率功能，符合GB/T18042-2000标准；

①　数控静力加载精度：<±1%；

②　恒载力值波动度：±1％；

③　计时范围：1～9999h59min59s；

④　计时分辨率：1s；

⑤　计时偏差：<10s；

▲16．加载预负荷5min后，调节形变测量仪到零点。然后加载一个稳 定增加的压力，在开始加载后的20s～30s内达到负荷，在施加负荷360s（6min）后应使试样的变形达到管材内径的（1.5±0.2）%,并将此负荷作为试验的满负荷。达到满负荷时，开始计时；

▲17、施加满负荷6min后测量初始变形，然后继续分别测量1h、4h、24h、168h、336h、504h、600h、696h、840h、1008h时的变形量，对每个试样应至少拥有11个变形值；

▲18、1008h试验必须一次性做完，不允许中间中断。

三、配置要求

1．主机一台；

①全数字交流伺服系统一套 ②进 口减速机 一个；

2．管材内径测量系统一套；

3．配套电脑一台：处 理 器：不低于G1840  ，内 存：不低于2GB   DDR3，硬 盘：不低于500G ，显 存：集成高性能显卡，显 示 器：不小于19寸液晶显示屏，光 驱：DVD，网卡： 1000M网卡  ，键盘：防水抗菌键盘，鼠标：光电防盗抗菌鼠标；

4．10KN传感器4只，桥接结构，最大力值30KN；

5．木塑板弯曲夹具；拉伸夹具一套（夹持宽度0-30mm）各一套；

6．环刚度夹具一套，(环刚度夹具中间连接孔在做环刚度试验时需要有堵头，并保证堵头锁紧后与环刚度夹具下表面在同一平面)；

7．燃气燃材压缩复原夹具一套；（32mm～400mm）；

8、改性MPP波纹套管抗弯曲力夹具一套，规格（100mm,150mm,175mm,200mm），跨距1m；

9、土工布顶破、刺破夹具一套；

10．基于WIN98、WIN2000、WINXP中文版操作系统的试验应用软件一套；

四、合同及验收要求

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.仪器的安装与调试: 由仪器中标方派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.质保期：验收合格之日起2年免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5.中标方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.交货期为合同签订后20个自然日内。

合同包15

压力循环试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T28799.2-2012《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第2部分：管材》

GB/T18997.1-2003《铝塑复合压力管第1部分：铝管搭接焊式铝塑管》

GB/T19473.2-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统第2部分管材》

GB/T18992.2-2003《冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统第2部分：管材》

二、技术指标：

1、压力循环主机

⑴.压力量程：0.1～3.00MPa；

▲⑵.循环压力控制方式：正弦控制及线性控制；

⑶、通过电脑软件可以显示循环压力正弦变化曲线，时间及压力曲线

▲⑷、数据存储：数据可存储于SQL-database 数据库，并可在不同设备中相互共享；

⑸、压力精确度：优于设定值的1%，最小偏差为0.04MPa；

⑹、传感器绝对精度：满量程的0.5%；

⑺、循环次数：≥60次/分钟,且可设置调节，且偏差±2次/分钟；

⑻、冲击次数：≥999,999次，且可任意设定；

⑼、适用最大管径：Φ63mm，样品架长度≥630mm；

⑽、最大试验时水流量容积≥420L；

⑾、高低压交替时间:≤0.5秒；

⑿、压力循环周期：≤1秒；

⒀、具有自动报警等功能；

⒁、具有过压保护功能。

注：2，4项需提供官方证明文件以证明符合要求。

2、试样恒温箱

⑴.温控范围：（10℃～95℃），控温精度：±0.5℃，水箱均匀度：±1℃；

加热系统一套,制冷系统一套；能长期控制在（23±2）℃

⑵.内胆尺寸：长×宽×水位高：≥1500mm×≥1000mm×≥1000mm；内外胆材质：不锈钢；

⑶.不锈钢循环泵一台；

⑷.智能补水系统一套；

⑸.气动开启水箱盖系统一套；

⑹.不锈钢试样吊杆及试样挂钩若干；

⑺.样品转接口、每路1转3接头，共15个快速接头。

三、设备必备配置：

1.主机1台，试验箱1台，过滤器1台；

2. dn20mm，dn25mm，dn32mm配套夹具各2套；dn16mm，dn40mm，dn50mm，dn63mm配套夹具各1套；

3. 配套电脑一台；

4. 试验软件一套；

5. ▲压力作动器5个,应用于0.5mm直径,材质硬度要求：3-5° dH，介质要求：PH7-8，直径：7.95mm±0.02，长度：19.15mm±0.02。

6.第5项需提供实物样品或详细图纸证明符合上述要求。

四、合同及验收要求

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.仪器的安装与调试: 由仪器中标方派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.服务承诺：验收合格之日起2年免费维修(包含所有配件更换，如压力传感器、电磁阀、夹具等)，终身维护。

5.中标方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

6.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

8.交货期为90个自然日内。

合同包16

金属管弯曲试验机参数要求

一、技术参数指标

金属管弯曲试验机能满足GB/T244-2008 GB/T13793-2008、GB/T3091-2015、YB/T 5363-2006标准对试验机的要求，试验机主要参数见下表：

| 项 目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 试验样品外径（D） | Φ21.3（DN15）、Φ26.9（DN20）、Φ33.7（DN25）、 Φ42.4（DN32）、Φ48.3（DN40）、Φ60.3（DN50） Φ16、Φ19、Φ25、Φ30、Φ32 |  |
| 试验样品取大壁厚（t） | 5mm |  |
| 弯曲压轮曲率半径（R） | 6D |  |
| 弯曲角度范围 | 0°～100° |  |
| 弯曲角度控制精度 | ±2° |  |
| 试验控制方法 | 1.手动控制：由手动控制样品弯曲试验，弯曲过程由手动控制弯曲角度； 2.自动控制：由设备自动控制弯曲试验，弯曲角度可设置，弯曲过程中角度时时显示，弯曲角度达到设置角度时会自动停止。 |  |

二、其他要求

1.交货期：合同签订后6个月内。

2.质保期：设备验收合格后24个月免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3.设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

4.中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，4天内工程师必须到现场维修。

5.软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (120 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术要求及供货清单进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：2
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术要求及供货清单进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：3
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：4
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：5
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：6
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：7
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：8
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：9
1、交付地点：福建省福州市马尾区快安葆桢路101号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：10
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：11
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：12
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：13
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：14
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (20 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：15
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

包：16
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按技术参数及供货清单验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 验收合格后支付货款总额的80% |
| 2 | 15 | 正常使用三个月后支付货款总额的15% |
| 3 | 5 | 正常使用一年后支付货款总额的5% |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

3、告知函应在有效期内，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。