附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温烘箱 | 1 | 6500 | 15自然日 | 2年 |
| 2 | 红外线感应四管碳钢紫外线灯车 | 1 | 2000 | 10自然日 | 1年 |
| 3 | 声级计量校准器 | 1 | 2800 | 10自然日 | 18个月 |
| 4 | 转接头及负载 | 1 | 2660 | 30天内 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     高温烘箱技术要求

一、高温烘箱技术指标：

1、温度量程：RT+10℃～300℃；

2、温度分辨率： 0.1℃；

3、温度误差：100℃以内：不超过±2℃；100℃～300℃：不超过3%；

4、控温要求： 温度达到设定温度后，样品放入试验箱，关闭试验箱5min内应恢复到设定温度的允许误差内，且温度过冲不超过5℃。

二、高温烘箱设计要求：

1、內箱尺寸不小于：500mm×400mm×500mm；

2、外箱尺寸不大于1m3。

合同包2     红外线感应四管碳钢紫外线灯车技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

满足实验室消毒灭菌

二、技术指标：

技术参数如下：

*1、灯管数量：4支、灯管功率：≥30W×4；

*2、静态适用面积：≥60m2；

3、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%；

4、输人功率：180VA；

5、紫外线波长：253.7nm；

6、辐照强度：≥428uw/cm2；

*7、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：30°，60°，90°，135°，180°；

*8、带定时装置：0-1440分钟；

*9、在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭，离开后自动开启；

*10、为四灯管结构，可单独使用。

三、设备必备配置：

紫外线灯车   1台

备注：* 为仪器设备必须达到的技术指标

合同包3    声级计量校准器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 15173和IEC 60942对1级校准器的技术要求

二、试验机技术指标：

技术参数如下：

*1.标称声压级：94dB和114dB(以20μPa为参考）；

2.频率：1000Hz±10Hz；

*3.声压级准确度：1级，±0.3dB；

*4.总谐波失真：≤1%；

5.电源：电池1×6F22；

6.工作温度范围：-10℃～+50℃；

7.外形尺寸：φ53×117(mm)；

*8.适用范围：φ23.77mm（1英寸），φ12.7mm（1/2英寸）传声器及声学测量仪器校准；

*9.声压压缩型，稳定性好。电池供电，使用方便。；

三、设备必备配置：

主机   1台

备注：* 为仪器设备必须达到的技术指标

合同包4     转接头及负载技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、转接头：BNC(F)-BNC(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(F)-BNC(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(F)-BNC(M)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(M)-N(M)，阻抗：50欧姆	数量：5；

转接头：SMA(M)-SMA(M)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：SMA(F)-SMA(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

同轴负载：SMAFE-3，频率范围：DC-3GHz，平均功率：2W，接头形式：SMA(M)，数量：6；

同轴负载：TF2-3-A，频率范围：DC-3GHz，平均功率：2W，接头形式：BNC(M)，数量：5；

固定衰减器：DTS150-6-1，频率范围：DC-1GHz，平均功率：150W，衰减值：6dB，接头形式：N(F)输入，BNC(F)输出，数量：1。

2、★VSWR＜1.1

其中★表示必须响应的要求。