附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速回转试验机 | 1 | 4.5 | 3个月 | 2年 |
| 2 | 温湿度自动校准系统（主机） | 1 | 2.99 | 10自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     高速回转试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2493-2013 《砂轮的回转试验方法》

GB2494-2014 《固结磨具 安全要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、设备工作环境

1.1、三相交流电源： 380V+/-10%、50Hz±2Hz

1.2、环境温度：0℃～40℃

2、主轴转速误差：±1.5%

3、主轴径向圆跳动：≤0.05 mm

4、最高转速：27000 r/min

5、最大负载：1.5kg

6、回转砂轮直径：100 mm～405 mm

7、最大回转砂轮厚度：6mm

8、回转砂轮孔径：16 mm～32mm

9、运行时间显示方式：数字显示

10、最高检测转速维持时间：15s~195s可调

11、延时精度：≤2%

12、电机功率：4 kW

13、隔音层厚度：≥8cm

14、防护罩钢板厚度：≥10mm

15、变频器：实现无级自动升速、自动减速等控制功能。

16、转速显示控制器：显示回转试验时主轴转速，如砂轮破裂，则设备自动降速停转，并能锁存显示破碎转速。

17、回转机主轴设备主轴为台阶轴。前端直径16mm，用于16和22孔径的钹形砂轮，后端直径25.4mm，用于25.4和32孔径的切割砂轮。

18、整机噪声声压级（空载）：≤80dB（A）

19、主轴润滑方式：油润滑。

- 设备必备配置：

1、主机（含电机、轴承、变频器等）一台

2、转速显示控制器一套

3、主要附件：

各种卡盘（符合GB/T2493-2013要求）各2片，大扳手2件，压套若干。

合同包2    温湿度自动校准系统技术要求

一．技术参数部分

1、测量通道数：20通道（16个温度通道+4个湿度通道）

2、测量范围及准确度（不含传感器）：

| 测量项目 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 热电阻（4W） | （-100～300）℃ | 0.01℃ | ±0.10℃ |
| 湿度 | 相对湿度 | （0～100）%RH | 0.01%RH | ±0.1%RH |

二．功能性部分

- 采用手动、自动两种修正功能，检测结果更准确。

- 自动采集温度、湿度，以曲线，表格的形式显示测得值，不同通道曲线采

用不同的颜色显示，可随时对曲线颜色进行修改；曲线图可记录也可无极

缩放，平移，方便观察被测对象的温度、湿度的变化情况。

- 传感器布局方案可保存，以方便下次调用。

- 具有较强的数据库管理功能，保存历年的检测数据。周期检测无须重新输

入样品信息，即可进行自动检测。

- 具备曲线数据导入和导出功能，导出的文件格式为 CSV 可被 Excel 打开，

方便与其他软件交换数据。

- 数据回溯功能：用户随时可查询到历史记录的任意时刻测量数据。

- 能自动计算温度、湿度的偏差、均匀度和波动度；以及最大值，最小值，

平均值；自动进行不确定度评定；并自动生成符合国家实验室认可要求的

校准原始记录。

- 数据裁剪功能：无需等到温湿度稳定后再记录数据，可先全程记录实时数

据，事后再对采集的全部数据进行可视化裁剪，按裁剪的区域重新生成 15

组校准数据

- 主机设计有 U 盘专用接口，可将采集数据先保存在 U 盘再导入电脑，裁剪

后生成原始记录。

三．传感器部分

温度传感器采用Pt100铂电阻，A级，长度3米，十根。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |