附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗氏线圈及电流积分器 | 1 | 3 | 90自然日 | 2年 |
| 2 | 干燥箱 | 1 | 2 | 60自然日 | 2年 |
| 3 | 冷凝水循环泵 | 1 | 1.85 | 15自然日 | 2年 |
|  | 冷凝水循环泵 | 1 | 0.55 | 15自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     罗氏线圈及电流积分器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

罗氏线圈：

1.1112型带有编织层屏蔽的标柔性线圈；

2.线圈周长600mm；

3.对插连接或罗纹连接，末端用热管封压；

4.电缆长度15m；

5.输出端至7141单通道积分器的连接为LEMO插头。

6.带宽范围1Hz 到1MHz；

7. ★电流量程1A 到100kA；

8. ★精度1%，中频相位差小于1 度；

9.线圈绝缘电压10kV；

配套电流积分器：

- ★单通道,四档量程：100A,1kA，10kA，100kA；

- 满量程输出电压：1Vac

- 带宽大于50kHz；

- 测量范围1A至1000kA；

- 具有浪涌的输入输出保护；

- 传感器安置后不需要重新校正；

- ★过载：10倍额定灵敏度；

- 带BNC输出接头。

三、设备必备配置：

- 罗氏线圈一只；

- 单通道电流积分器一台；

- BNC线2跟，1m长；

- 产品使用说明书一份。

合同包2     干燥箱技术要求

- ★1.箱体体积：内腔体积≥72升；内部材质为不锈钢内腔，采用304不锈钢材质。

- 2.对流方式：强制对流。箱体内部内置有风扇，获取良好均一温度。

- ★3.控温范围：RT+10℃～+300℃，设定温度范围大于等于：+40~300℃。

- 4.温度性能：小于等于99.9℃ 时为0.1℃，大于等于100℃时为0.5℃。

- ★5.加热元件布置在箱体内部的四面中，实现优异的四面加热；空气进入箱体前预先在加热腔内预热，保证不影响箱体内的温度均一性；温度波动（随时间）：±0.3℃（150℃）。温度的均一性≤±2.5℃（150℃）。

- 6.具备设置点等待功能：即保证当所有测量点均达到温度后才开始计时保温时间。

- ★7.触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作，操作方便。

- 8.可直接用箱体上的显示操作面板实现三点温度校准功能。

- ★9.内置数据记录器，可记录温度变化、温度值，记录时间最小间隔不大于1min；存储容量大于50万组数据。可通过以太网连接到电脑，由电脑读取箱体数据。

- 具备时间设定，设定时间范围至少包含1min-99天。

- 11. 可设定的温度过高报警，若超过最大设定温度10度时有自动报警。

合同包3     冷凝水循环泵技术要求

品目1  冷凝水循环泵

1.采用全封闭压缩机，低噪音、高可靠的安全性。

★2.采用密闭式循环系统，可有效防止载冷剂的挥发和污染。

★3.循环管道中安装有过滤装置，防止循环管道堵塞。流量≥7 L/min。外循环接口为1/2’’螺纹接口。

★4.采用不含氯氟烃的无氟绿色环保制冷剂，符合国际环保制冷剂标准。制冷量：不低于2000W（15℃）。空载最低温度：-10℃；制冷温度范围包含-10~（RT-5）℃，温度稳定性±3℃，温度可在外机上显示。在室温较低的情况下， 可单纯循环不制冷。

- 机身体积不大于：（470mm*700mm*830mm）（宽*深*高）。

★6.储液槽材质：SUS304；设有液位显示管，可监视内置储液槽内中载冷剂的液位。载冷剂加液量不小于15L。

★7.载冷剂出液口设有压力表，可显示载冷剂的压力，压力可调，可调范围包含2-8bar。

品目2  冷凝水循环泵

- 采用压缩制冷方式的低温液体循环设备，可用于冷却试管、反应瓶等，满足低温反应或储存的条件，又可与旋转蒸发仪、玻璃回流管等配套使用。

- ★2.大容量开口浴槽和外循环系统，可作为冷冻槽，又能对外提供冷却液。储液槽开口为圆形，开口尺寸（mm）：≥ф200；储液槽容积（L）≥5。

- 3.按键输入和数字显示，使用方便。

4.循环系统采用304不锈钢和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。外壳材质冷板静电喷塑。外机尺寸（mm）不大于：350W×450D×700H。

★5. 使用温度范围（℃）：	-10～（RT-5）；温度稳定性（℃）：±2。

- ★6.制冷量（W）：10℃（≥1250）；流量（L/min）：≥18；压力（bar）：≥0.4。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |