附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温箱 | 1 | 3.5 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 高温箱 | 1 | 3.6 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 热稳定试验仪 | 2 | 1*2=2 | 20自然日 | 2年 |
| 4 | 电子防潮箱 | 1 | 1.5 | 20自然日 | 2年 |
| 5 | 恒温振荡水浴锅 | 1 | 1 | 30自然日 | 2年 |
| 6 | 冷凝水循环泵 | 1 | 2.4 | 30自然日 | 2年 |
|  | 冷凝水循环泵 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拍击式均质器 | 3 | 3*1.5=4.5 | 15自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   高温箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5170.2-2017 《环境试验设备检验方法 第2部分：温度试验设备》

JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》

二、技术指标：

- ★容积：≥216L；

- 换气方式：强制热风循环；

- 温度范围：（环境温度＋20）℃～200℃；

- ★温度波动范围：±0.1℃（≤100℃）,±0.2℃(100℃～200℃)；

- ★温度偏差：±1.0℃（≤100℃），±1.5℃(100℃～200℃)；

- ★温度上升时间：环境温度至200℃，30分钟以内；

- ★温度均匀度：±1.0℃（≤100℃），±2.0℃(100℃～200℃)；

- 外壳：防锈处理冷轧钢板；

- 内槽：不锈钢板；

- 隔热材料：玻璃棉；

- 门：单开门（右把手、左铰链）；

- 加热器：铠装加热器，≥2.5KW；

- 鼓风机：不锈钢制螺旋桨风扇；

- 温度指示调节器：

14.1运行模式：定值运行、程序运行、远程通信运行模式；

14.2设定指示范围：温度：0～210℃，时间：0～9999小时59分钟；

14.3设定指示分解能：温度：1℃，时间：1分钟；

14.4表示方式：≥4 位数字分7段显示；

14.5程序功能：≥20 步骤程序，≥10模式登录，梯度设定、试验中断、自动启动、自动停止、终止模式、重复循环最大999 次；

14.6温度检测端子：K 型热电偶（符合JIS C1602-2015标准）；

14.7控制动作：PID 控制；

14.8附属功能：输入断线烧坏检测功能、上・下限温度报警功能、上限温度偏差报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过升防止功能、异常显示功能、报警编码显示 功能、自我诊断功能、曝露时间控制功能（曝露保证）、停电复位动作选择功能、停电保护功能、快速定时功能、快速操作功能；

15.温度过升防止装置：电子式无指示温度调节器；

15.1设定范围：0～＋220℃；

16.配线用遮断器：主电源闭/合、短路保护、过负荷遮断用；

17.风门：循环―换气，手动切换；

18. ★内尺寸：≥600×600×600mm；外尺寸：≤1190×970×785mm。

- 设备必备配置：

- 主机一套；

- 不锈钢线制搁板 2块；

- 搁条：不锈钢板制，4根；

- 保护门用橡胶板（用脚可以关闭）：1 块；

- 玻璃管保险丝：2根。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器中标商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：壹年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包2  高温箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5170.2-2017 《环境试验设备检验方法 第2部分：温度试验设备》

JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》

二、技术指标：

1.★容积：≥252L；

2.换气方式：强制热风循环；

3.温度范围：（环境温度＋20）℃～300℃；

4.★温度波动范围：±0.2℃（≤100℃）,±0.3℃(100℃～200℃)，±0.4℃(200℃～300℃)；

5.★温度偏差：±1.0℃（≤100℃），±2.0℃(100℃～200℃)；±3.0℃(200℃～300℃)；

6.★温度上升时间：环境温度至＋300℃，60分钟以内；

7.★温度均匀度：±1.0℃（≤100℃），±2.0℃(100℃～200℃)，±3.0℃(200℃～300℃)；

8.外壳：冷轧钢板，表面喷塑处理；

9.内胆材料：18-8 Cr-Ni不锈钢板；

10.隔热材料：玻璃纤维；

11.门：单开门（右把手、左铰链）；

12.加热器：镍铬合金电热丝加热器，≥2.0KW×2；

13.鼓风机：不锈钢离心式风机，≥45W×2；

14.温度指示调节器：

14.1运行模式：定值运行、程序运行；

14.2设定指示范围：温度：0～＋310℃，时间：1分～99小时59分钟；

14.3设定指示分解能：温度：0.1℃，时间1分钟；

14.4设定方式：数值增减方式+位移动键；

14.5程序功能：

1） 可记忆至少3个程序（共计为6步的程序）。

2） OFF（关）模式：在程序运转的中途，可以设定控制关。

3） 温度时间保证：对每一步程序均可设定温度时间保证。

4） 终止状态：程序终止状态可以设定为STOP、CONST和转入其他程序状态。

5） 重复运转。

6） 可选择设定斜率运行。

14.6温度检测端子：K 型热电偶；

14.7控制动作：PID 控制；

14.8附属功能：输入断线检测功能、上限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能，异常显示，报警号码显示，自行诊断功能，温度时间保证功能；

15.温度过升防止装置：电子式温度过生防止器；设定范围：0～＋399℃；

16.保安装置：电源用漏电开关，送风机温度开关，温度保险丝，配电室门开关，加热器过负荷短路保护，独立温度过升防止器；

17.风门：循环―换气，手动切换；

18. ★内尺寸：≥600×700×600mm；外尺寸：≤1240×1100×840mm；

19.配件3套：

1）采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小；

2）高精度微电脑控制器，控温精确可靠；

3）超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护；

4）电源电压：AC220V  50HZ；

5）控温范围：RT+5～99℃；

6）恒温波动度：±0.5℃；

7）温度偏差：±2℃；

8）容积：19.8L；

9）内胆尺寸（mm）W×D×H：600×300×110；

10）外形尺寸（mm）W×D×H：752×345×210；

11）定时范围：0～999min；

12）备注：双列八孔。

三、设备必备配置：

1.主机一套；

2.不锈钢线制搁板 2块；

3.搁条：不锈钢板制，2组；

4.电缆孔：φ50一个，附塞头一个；

5.配件3套。

四、合同及验收要求

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.仪器的安装与调试: 由仪器中标商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.质保期：壹年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

5.我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包3  热稳定试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2951.32-2008/IEC 60811-3-2：1985 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳 定 性试验》

GB/T8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、电源电压：AC 220 V。

★2、 玻璃试管应符合ISO 695-1991：A2级耐碱，ISO 719-1985：HGB3级耐水解，ISO 1776-1985：耐酸；

（1）试管内径（4±0.5）mm，长度110mm；

（2）试管内径12 mm~13mm，长度95mm，试管上刻有两条环行标记，下标记距管底30mm，上标记距管底70mm，试管带有软木塞或胶塞。

★3、电控系统主要由人工智能调节器和搅拌器组成；加热器采用均匀间接加热。

★4、控温范围：室温~250 ℃。

★5、温度偏差：≤±0.5 ℃。

★6、油槽容积：不小于1000 mL。

★7、油槽的盖子上开好合适尺寸的孔，盖子中间的小孔用于放置温度计，周围的小孔用于放置试管。

三、设备必备配置：

1、热稳定试验仪2套。

2、内径为4mm的试管600根；内径为12mm的试管600根，软木塞或胶塞30个。

3、PH值在1~10范围内的通用试纸10包；宽为5mm的刚果红试纸10包。

4、温度计2只（计量合格）：已标定分度值为0.1℃，最高刻度300℃，精度为±0.5℃。

5、秒表2个（计量合格）。

6、甘油20瓶,每瓶500ml。

合同包4   电子防潮箱技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

★1、内部尺寸：不小于W1198*D680*H1723mm；

★2、容积：1428L，6门；

★3、湿度范围：20%~60%RH全自动可调；

★4、湿度显示：0%～99%RH，精度±3%RH；温度显示：-9℃～99℃，精度±1℃；湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需重新设定。

★5、柜体结构：采用1.2mm 优质钢板制作，柜体釆用高强度结构设 计，承重性能好，不渗气，密封性能极佳, 柜体釆用整体表面处理，耐腐蚀性强。底部安装360˚旋转刹车脚轮方便移动及固定。

★6、柜门视窗：门框视窗压装5.0mm 高强度钢化玻璃。门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁,具有防盗功能。

★7、载重层板：5层层板，层板加强设 计，层板承重不小于100kg。层高间隙可根据所放物品高度随意调节。

8、具有智能化控制系统。自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源。主机外壳采用高温阻燃材料。

9、断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。

二、设备必备配置：

1、电子防潮箱2台。

合同包5  恒温振荡水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB5009.82-2016

二、试验机技术指标：

2.1、高品质不锈钢加热盘管，高品质镜面不锈钢內槽，不生锈，耐腐蚀，易清洁和消毒

2.2、设备外壳采用白色防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘，整机IEC529

2.3、防护等级为IP43，防水防尘

2.4、无缝镶嵌防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路

★2.5、低液位报警功能，工作及温度传感器位于浴槽内部不同高度：当两个传感器温差大于15℃时，仪器报警并自动切断电源，防止干烧

★2.6、高低温极限温度报警功能：可设定实验室高温及低温极限，当温度超过极限时，自动报警，提醒操作者采取措施

★2.7、最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105℃时，自动报警并切断电

2.8、本机具备校准功能，客户自己即可完成温度校准

2.9、控温范围：室温+5~99.9℃

★2.10、加热功率大为2kW，控温技术先进，确保快速稳定的达到实验所需温度

★2.11、采用PID温度控制，使得仪器达到更高的温度稳 定 性±0.2℃

2.12、高亮度LED温度显示，可以显示设定温度及实际温度，分辨率为0.1 ℃

2.13、槽开口尺寸（W×L/D）：35×27/14cm；充液体积：5~14L可调

★2.14、最低可工作充液高度为1cm，可恒温各种小型或低矮器皿（如比重瓶和培养皿等）

2.15、标配有底部放水阀，方便放液

2.16、可选可拆起全透明浴槽盖、多孔盖或者不锈钢浴槽盖，防止液体蒸发损失，弧形设 计，保证蒸汽冷凝后的液滴不会污染样品；

2.17、可选配多种槽盖、试管架、锥形瓶夹、防蒸发浮球等多种附件

2.18、恒温水浴槽原装 进口，质保2年

三、设备必备配置：

恒温振荡水浴锅主机一台；全透明浴槽盖、多孔盖各一个；说明书一份。

合同包6  冷凝水循环泵技术要求

品目1  冷凝水循环泵

1.采用高性能压缩机和超静音风扇，具有低噪音、高可靠的安全性。

★2.采用PID控温，水箱内设置了液位浮标进行低液位保护；出现故障时会报警，报警时灯光和声音同时提醒，各种报警代码直接显示，可直接确定故障原因和修复方法。

★3.循环管道中安装有过滤装置，防止循环管道堵塞。外循环接口为1/2’螺纹接口。

4.循环系统采用不锈钢等防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。外机尺寸不大于：（400mm*550mm*700mm）（宽*深*高）。

★5.制冷温度范围包含10~（RT-5）℃，控温精度：±0.5℃，温度可在外机上显示。

★6. 制冷量（W）：10℃（≥1600）；流量（L/min）：≥40；压力(bar)≥1。冷却液槽容积（L）≥12。在室温较低的情况下，可单纯循环不制冷；具有循环泵，压力可调，调节压力可直观的显示在压力表上；可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置，在外接循环仪器冷却水阀关闭时，可自行循环制冷。

品目2  冷凝水循环泵

1.无氟环保全封闭压缩机制冷技术，节能降耗。

2.具有断电保护功能，可自动延时三分钟；采用大屏幕显示，可同时显示实时温度和目标温度，方便直观了解工作状态。

★3.采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护；具有自整定智能PID自动调节控制功能；上下限温度报警可设定。

4.循环系统采用不锈钢等防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。外机尺寸不大于：400mm*400mm*650mm（宽*深*高）。

★5. 使用温度范围（℃）：-5～（RT-5）；温度稳 定 性（℃）：±2。

★6.制冷量（W）：0℃（≥850）；流量（L/min）：≥20；扬程(m)≥10。冷却液槽容积（L）≥7。在室温较低的情况下，可单纯循环不制冷；具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置，在外接循环仪器冷却水阀关闭时，可自行循环制冷。

合同包7 拍击式均质器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789 全系列

二、技术指标：

1、★拍击时间：0.1～99分钟（以0.1分钟步进）即6～5940秒

2、★拍击速度：3～12次/秒（以0.1次/秒步进）实际拍击次数显示，系统自动调节拍击速度

3、参数设定：可设定任意参数组合

4、★参数储存：10组多段编程参数保存
5、有限容积：3～400ml

6、拍击箱体：不锈钢

7、电源：220VAC/50HZ

8、重量：18.5kg

9、最大功率：300W

10、拍击间距：0～5mm可调

11、启动模式：柔和启动

12、★外型尺寸：420x245x340mm

13、★暂停功能：确保样品安全，带自动停止防夹功能，可装卸视窗和调整拍击板，钢化玻璃安全

14、★消毒功能：拍击箱内消毒灯，可对工作腔预消毒（单次消毒周期5min，消毒波长253.7min）

15、★显示方式：数码显示

16、厂家在福州本地设有售后中心，能提供工作时间4小时内快速响应；

17、★生产企业通过ISO9001：管理体系认证（提供相关证书）。

三、设备必备配置：

1、无菌均质器主机一台；2、样品均质架一个；3、无菌均质袋一包；4、保修卡；5、合格证；6、使用说明书各一份。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |