附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖热膨胀系数测定仪 | 1 | 4.95 | 60自然日 | 2年 |
| 2 | 陶瓷砖釉面耐磨试验机 | 1 | 2.5 | 60自然日 | 2年 |
| 3 | 露点试验机 | 1 | 2.9 | 90自然日 | 2年 |
| 4 | 紫外光辐照设备 | 1 | 1.5 | 90自然日 | 2年 |
| 5 | 稳压电源 | 1 | 1.2 | 60自然日 | 1年 |
| 6 | 水浴锅 | 2 | 2*2=4 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    陶瓷砖热膨胀系数测定仪设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1.GB/T 3810.8-2006  《陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定》

2.ISO 10545-8-1994《陶瓷砖试验方法.第8部分:线性热膨胀的测定》

3.GB/T 16920-1997  《玻璃 平均线热膨胀系数的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.最高炉温：1700℃；

2.升温速度0-20℃/min可调，微电脑程序控温，控温精度 ±0.1℃；

3.测定变形范围：±2.5mm；

4.位移传感器灵敏度0.1um，测量精度0.5 um, 自动校正量程；

5.计算机自动计算膨胀系数、体膨胀、线性膨胀量；

6.自动记录、存储、打印数椐，打印温度-膨胀系数曲线，温度间距自由设定，最小间距1℃；

7.自动计算补偿系数并自动补偿，也可人工修正；

8.试样尺寸：Ф6～10×50mm；

9.系统测量误差：±0.1-0.5%

合同包2     陶瓷砖釉面耐磨试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1.GB／T 3810.7—2006  《有釉砖表面耐磨性的测定》

2.ISO 10545—7:1996  《陶瓷砖－施釉砖表面耐磨性的试验》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.转盘直径：610mm；

2.转盘转速：300r／min；

3.偏心距：22.5mm；

4.样品夹具数：8个；

5.夹具内径：83mm，夹具内腔高：25.5mm；

6.样品夹具中心距转盘中心：195mm，相邻两夹具之间距离相等；

7.转速预置数计数器计数范围：0～999999

合同包3     露点试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

仪器满足GB/T11944-2012《中空玻璃标准》露点测试要求。

二、仪器设备需满足的技术指标

★1、控温精度：±1.0℃

2、温度分辨率：0.1℃

3、时间分辨率：1s

4、最低温度：-70℃  工作环境：23℃±2℃

5、功率：1000W

★6、电 源系统：AC220V/50HZ   电源容量：2KW；设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立专门供本设备使用且具有远程监控功能，可随时监控设备运行状态和紧急状态可远程切断电源。（提供屏面截图资料证明具有远程监控功能）

- 设备必备配置

- 主机           1台

- 合格证          1份

- 说明书          1份

合同包4     紫外光辐照设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

本仪器主要按GB11944-2012的标准要求检验中空玻璃耐紫外线辐照性能,照射后密封胶如果有机物、水、油等挥发物，通过冷却水盘可以把这些物质吸附到玻璃内表面。并检验试样在紫外线辐照下胶条蠕变情况。。

二、仪器设备需满足的技术指标

1、结构形式：试验箱采用一体式结构，上部分为工作室，下部为制冷机组，右侧为电控柜。

2、结构特点：内胆采用1.2mmSUS304不锈钢板，外壳采用1.5mm冷轧板，机组及箱体骨架采用4#角钢；箱体采用激光/数控加工，自动涂装线对钢板进行内外喷塑，以提高产品的使用寿命；试验箱箱门开启采用上开盖式结构。

3、加热系统：加热器采用不锈钢电加热管，共排布1支，加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器），水泵把水箱中的水通过冷却装置构成连续循环,根据试验程序的要求不断的调整水箱中的水温。

★4、试验样片及样片架：试验样片：360×510mm，2片，样片支架：采用不锈钢管（加绝热装置），设有玻璃限位装置，由非金属材料制成。（提供样品架实物图片）

5、喷淋水系统：按GB11944-2012标准要求执行，采用底框排水。

★6、控制部分：本控制系统可完全满足气候循环试验箱的功能要求，包括：

1）能够自动完成GB11944-2002所述的中空玻璃耐紫外线辐照试验；

2）温度自动控制；

3）试验数据实时显示；

7、仪器内容积：   大于或等于 0.175m3

8、内箱尺寸：大于或等于560×560×560 (宽×深×高mm)

9、温度范围： 50℃±3℃

10、进口水温保持：16℃±2℃

★11、出水口水温：不得高于进水口温2℃

★12、试验光源：紫外线灯MLU型300W

13、试验周期：大于或等于168h

14、噪音指标：≤70db

15、负载:2块玻璃（360×510mm）

★16、冷却紫铜盘：￠150mm 2个

三、设备必备配置

1、主机           1套

2、样品架         1套

3、合格证          1份

4、说明书          1份

合同包5     稳压电源技术要求

- 源电压标称值：220V（AC）

- 额定容量≥3000VA

- 源电压频率：50HZ

- 额定输出电压：220V±2%（或由用户指定）

- 源电压范围：154V～264V

- 短时工作范围达120V～300V。

- 稳定输出电压精度：

- 输入220V±10%时，输出220V±1.5%；

- 输入220V±20%时，输出220V±2.5%；

- 输入220V±20%～30%时，输出220V±3%～4%；

- 功率因数：COSΦ≥0.95（满载）。

- 效率

| 500VA以下 | ≥80% |
| --- | --- |
| 1000VA以上 | ≥83%～92% |

输出电压相对谐波含量

| 1000VA、2KVA、3KVA、5KVA、7.5KVA | ≤3% |
| --- | --- |
| 300VA、500VA、10KVA以上 | ≤3.5% |

10,瞬态总恢复时间：10-90ms.

11,音频噪音：≤60dB（A）、10KVA以上≤70dB(A)

12,过载能力：输入220V时，允许1.2倍额定输出电流短时过载。

13,工作环境:-25℃至+45℃,相对湿度≤95%,海拔4千米以下.

14,温升:≤ 65℃ (B级绝缘)

15,源频率效应:≤6%.（源频率标称值±2%）

16,输出短路特性:输出短路时源方电流小于额定输入电流的2.5倍,当短路消失后能自动恢复工作,但稳压器不允许输出端处在长时间短路的状态下运行.

17,冷却方式 :1KVA以下自然冷却,2KVA以上风冷或自然冷却.

18,抗干扰性能:

①,尖峰抑制:常模输入2.KV尖峰信号,输出≤40Vp.

②,常摸噪声抑制:≥40dB

19,工作方式:连续.

20.可靠性指标:平均无故障工作时间MTBF≥30000小时.

21,安全标准:

- ,绝缘电阻≥20MΩ.

②,绝缘试验电压1.5KV/min无闪络击穿现象.

③,;漏电流:≤3.5mA(有效值).

④,安全类别:I类安全仪器.

⑤,防护等级:IP20类.

22.质保期：1年

合同包6     水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

通用设备

二、恒温水浴锅技术指标：

2.1 不锈钢加热盘管，不锈钢內槽。设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路防护，防护等级为IP43，防水防尘。

★2.2具备低液位报警功能，当液位低导致可能的干烧情况时，仪器会报警并自动切断电源从而防止干烧。

2.3  具备过温保护功能，过温保护旋钮可以调节任何安全温度，超过此温度会自动断电。当浴槽超过最高可到温度（100~110℃）时，仪器自动报警并也会切断电源以保证安全。

★2.4 控温范围：RT+5~99.9℃，温度分辨率为0.1 ℃，温度稳定性±0.2℃，仪器具备显示屏，可显示设定温度及实际温度；同时具备校准功能，可自行完成温度校准。

★2.5 槽开口尺寸大于等于：50×30（cm*cm），深度不小于18cm。最低可工作充液高度为1cm，可方便放置恒温各种小型或低矮器皿。可填充液体体积包含8~25L。

★2.6 加热功率大于等于2kW，可迅速升温到所需温度。

2.7 具备底部放水阀，方便放液。

2.8 配置2列8孔的孔位盖，孔位盖使用高质量的塑料变径圈。

2.9 配置配套的不锈钢支架和万用夹，用于回流实验中支撑固定回流冷凝管，不锈钢材质采用不锈钢316。

★三、恒温水浴锅必备配置：

3.1 水浴锅          1台

3.2 2列8孔的孔位盖   1个

3.3 升降可调支架    1个

3.4 不锈钢支架    1个

3.5 万用夹        8个

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |