附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 4000 | 10个工作日 | 1年 |
| 2 | 涡旋振荡器 | 2 | 5000*2=10000 | 10个工作日 | 1年 |
| 3 | 超声波清洗机 | 2 | 8000*2=16000 | 10个工作日 | 1年 |
| 4 | 监控摄像及线路施工 | 4 | 2375*4=9500 | 1周 | 1年 |
| 5 | 拉开法附着力测试仪 | 1 | 9800 | 30个自然日 | 2年 |
| 6 | 建筑涂料耐洗刷仪 | 1 | 9500 | 30个自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电热恒温鼓风干燥箱技术要求

一、技术参数

- 容积：≥135L；

- 控温范围：RT+10～200℃；

- 恒温波动度：±1.0℃，温度分辨率：0.1℃

- 温度控制器：数字显示的PID；

- 箱体材质：箱内为镜面不锈钢氩弧焊制作，箱外为优质钢板；

- 密封条：合成硅；

- 内置热风循环系统；

- 具有超温偏差保护，独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断功能；

- 定时范围：1-9999min;

10、输入功率：≥2000W；

11、可配接口，便于连接打印机和计算机

二、配置要求

1、鼓风干燥箱主机   1台；

2、隔板             2个；

3、说明书           1份；

合同包2    涡旋振荡器技术要求

- 技术参数

1、设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡；

★2、可安装多种垫片，垫片自动检测
3、连续工作或点动功能 (使用标准垫片)

★4、两种工作模式：

模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片)：使用标准垫片点动工作时，最大转速≥ 3,000 rpm； 
模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到≥ 3,000 rpm。
5、外壳材质：锌合金

6、周转直径：≥4.5 mm

★7、速度范围0 - 3000 rpm

8、内置点动功能

9、有倒数计时功能

二、配置要求

1、涡旋振荡器主机   2台；

2、转接插头         2套；

3、标准垫片         2个；

合同包3    超声波清洗机技术要求

- 超声波清洗机参数规格

1、★容量：≥27L；

2、仪器尺寸：≥690×510×390；

3、★内槽尺寸：≥504×304×177；

4、静音：机身采用流线型ABS外壳材质，耐腐蚀、降噪；

内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于60分贝；

5、操作：微电脑智能模式；

6、显示：采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示；

7、界面：中英文两种，可随意切换；

8、★超声功率：700W，可以1-99%任意调节（由于屏幕受限，99%功率即为全功率工作），可以阶段反复运行。

9、超声频率：40KHz（默认40KHz,另有25/28/33/50KHz可选），适用不同清洗要求，彻底解决清洗盲区；

10、温度：加热功率≥800W，室温-80℃可调，实时显示；

11、定时：0~99*2*99（20000）分钟，连续可调，剩余时间实时显示；

12、注/排水：全自动注、排水控制，可以编程设置；

13、智能记忆：工作参数断电或关机自动记忆；

14、电路：内置扫频功能，工业级板件，可连续72h工作；

15、槽体：加食品级不锈钢SUS304，耐酸耐碱防腐蚀、外形美观，科技质感；

16、手动模式：可设置温度、时间，超声功率、频率，有液位传感器，可实现一键式注水、排水，可以两种不同超声功率连续工作。如，可99%超声功率工作半小时（可设置1-99min），自动切换为50%超声功率继续工作半小时（可设置1-99min）。

17、全自动模式：可一键实现自动“进水-工作-排水”；可设置温度、时间、功率、频率，实现不同时间（1-99min）以不同功率（1-99%）在频率F1工作重复（1-99次），并可设置排水时间，组合成不同换水模式（有清洗液时，可逐步减少清洗液浓度）。

- 配制要求

1、超声波清洗机主机       2台；

2、仪器专用提篮           2套；

3、进出水橡胶管及转接头   2个；

4、加热及显示系统         2套；

5、随机附件               2套；

合同包4   监控摄像及线路施工技术要求

- 项目地点：我院杨南基地，6层会议大厅

- 2560×1440@25fps网络高清摄像机，适合室内低照度环境

- 报价含交换机、线材、适配器等配套设施

- 完成摄像头安装及布线施工,信号接入保安室录像机，保证与原有系统兼容。

- 良好的售后服务,紧急情况下24小时内响应。

合同包5   拉开法附着力测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5210-2006 《色漆和清漆拉开法附着力试验》

二、技术指标：

- 精度： ±1%满量程；

- 0.01MPa 或1psi：

- 拉脱强度： 锭子直径10mm→4.0~80MPa；锭子直径14mm→2.0~ 40MPa；锭子直径20mm→1.0~20MPa；锭子直径50mm→0.2~3.2MPa；

- 增压速率： 锭子直径10mm→0.4~6.0MPa/s；锭子直径14mm→0.2 ~ 3.0 MPa/s；锭子直径20mm→0.1~1.5MPa/s；锭子直径50mm→0.02~0.24MPa/s；

- 电源： 内置可充电锂电池，配有充电适配电源；

- 主机尺寸： （240±10）mm×（138±10）mm×（81±10）mm（长x 宽x 高）；

- 主机重量： （4±0.5）kg（装满电池后）；

- 全自动数显；

- 可连接电脑拷贝、贮存数据；

- 内部存储拉脱数据，其中包括最大拉脱力，拉拔速率、测试时间和拉脱锭子的尺寸；

- 带拉拔力曲线显示功能，可以清晰观察整个拉拔过程中拉拔力的变化情况；

U 盘式存储技术，标配USB 接口，可在连接电脑后直接拷贝已存储的实验数据，无须安装额外驱动软件；

- 拉拔速率稳定可调；

- 铝制自动对中拉脱单元确保在光滑或不平的表面测试时使拉脱力作用于测试表面，防止单边拉脱。

- 设备必备配置

- 20mm锭子30个；

- 可充电锂电池，并适配电源；

- 20mm切割器；

- 3M胶黏剂；

- 胶枪；

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 仪器供应商可随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包6   建筑涂料耐洗刷仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T  9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T  9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》

GB/T  9780-2013 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》

二、技术指标：

- 刷子负重：450±10 g；

- 运行速度：5～95 次/分（连续可调）：

- 运行行程：300mm；

- 运行次数：0~9999 次(任意设置)；

- 洗刷介质瓶容量：1L；

- 玻璃板尺寸：430mm×306mm；

- 双滑道设计可以同时进行两个测试;

- 液体溶液通过仪器侧面的蠕动泵流入到刷子上，并可以精确调节液体的流量；

- 推杆式设计、运行速度稳定均匀。

三、设备必备配置

- 建筑涂料耐污渍测试仪打磨头；

- 符合GB/T 9266标准的猪鬃刷一对（含加载砝码）；

- 洗刷介质瓶。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 仪器供应商可随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。