附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆欧表 | 1 | 3600 | 1个月 | 2年 |
| 2 | 试验指 | 1 | 2000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 兆欧表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

GB50054-2011《低压配电设计规范》

GB50055-201《通用用电设备配电设计规范》

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

二、仪器设备需满足技术指标：

| 绝缘电阻测量 | 额定输出电压 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大有效值显示 | 100 MΩ |  | 4000 MΩ |
|  | 第一段有效测量量程 | 0.05～50MΩ |  | 2～1000MΩ |
|  |  | 显示值±5% |  |  |
|  | 第二段有效测量量程 | 0.01～0.05 MΩ，50～100 MΩ |  | 0.5～2MΩ，10000～4000MΩ |
|  |  | 显示值±10% |  |  |
|  | 最低电压测量值（维持额定电压的阻值） | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
|  | 额定电流 | 1mA（容许误差：额定值的1～1.2次） |  |  |
|  | 过量保护 | 1200V AC（10秒） |  |  |
|  | 开路电压 | 额定输出电压的1～1.2次 |  |  |
| 电阻测量 | 量程 | 3Ω |  | 30Ω |
|  | 中心刻度值 | 1.5Ω |  | 15Ω |
|  | 精度 | ±0.09Ω |  | ±0.9Ω |
|  | 测量电流 | 200mA DC以上 |  | 20mA DC以上 |
|  | 开路电压 | 4.1～6.9V |  |  |
|  | 过电保护 | 720V AC（10秒，保险丝） |  |  |
|  | 开路电压 | 额定输出电压的1～1.2次 |  |  |
| AC电压测量 | 测量量程 | 0～600V（50/60Hz） |  |  |
|  | 精度 | 最大刻度值的±5% |  |  |
|  | 输入电阻 | 100KΩ以上（50/60Hz） |  |  |
|  | 过电保护 | 1200V AC（10秒） |  |  |
|  | 过电保护 | 720V AC（10秒，保险丝） |  |  |

三、设备必备配置

1、绝缘电阻测试仪1台

2、测试引线、电池、便携式包装箱

3、说明书等资料

合同包2  试验指技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 16842-2016 外壳对人和设备的防护  检验用试具

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification

二、仪器设备需满足技术指标：

▲应能满足GB4706.1-2005第20.2条款要求，类似于IEC 61032中的B型试验探棒(见图2)施加一个不超过5N的力，但该试验探棒具有一个直径为50mm的圆形限位板，以替代原来的非圆形限位板。

单位：mm

| 铰链接点1尺寸 | 30±0.2 |
| --- | --- |
| 铰链接点2尺寸 | 60±0.2 |
| 指长 | 80±0.2 |
| 指尖到挡板尺寸 | 180±0.2 |
| 指尖切割倒圆角 | R2±0.05 |
| 指尖锥度圆角 | R4±0.05 |
| 指尖割斜面夹角 | 37o 0 -10′ |
| 指尖锥度 | 14 o 0 -10′ |
| 试验指直径 | Ф12 0 -0.05 |
| A-A截面直径 | Ф50 |
| 挡板直径 | Ф75±0.2 |
| 挡板厚度 | 5±0.5 |
| 推力计 | 5N |
| 手柄末端 | 配引接线或接线端子，可接入现有的防接触试验仪 |

三、	设备必备配置：

1、试验指1套

2、说明书、合格证等资料