附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机传感器 | 1 | 2700 | 7个工作日 | 1年 |
| 2 | 箱式电阻炉 | 1 | 9950 | 5个工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   拉力试验机传感器技术要求

精度0.5级，材质不锈钢，通讯接口RS232，集成封装，S型

合同包2  箱式电阻炉技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T9345.1-2008 《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》

二、主要设备要求

1、内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时延长仪器的使用寿命；

2、采用一体式结构设计；

3、保温材料采用优质陶瓷纤维板、棉，重量轻、保温效果好；

4、控温仪表选用数码管显示、智能PID控温仪。具有控温精度高、自整定、故障自诊断等功能；

5、具有炉门开启断电保护系统，可以有效保护操作人员安全；

6、具有防供电线路停电恢复后电阻炉继续加热功能，避免无人执守来电加热造成其它事故；

7、箱体采用优质冷轧钢板制造，经过酸洗磷化，精制而成，表面静电喷塑工艺；

8、安装有散热风扇，可有效保护延长电炉使用寿命。

9、控温精度：±1℃，误差

10、升温速率：≥10℃/min

11、温度分辨率：1℃，误差≤10℃；

★12、最高温度：1000℃（＜30min），长期工作900℃，不出现故障；

★13、炉膛有效尺寸：300×≥200×≥120mm（深×宽×高）；

14、石英坩埚50ml 12个，150ml 20个，200ml 10个；

15、陶瓷坩埚50ml 100个；

16、坩埚钳2把。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：壹年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。