附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风枪拆焊台 | 1 | 1500 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 无线路由器 | 5 | 800*5=4000 | 15工作日 | 1年 |
| 3 | 玻璃恒温水浴仪 | 1 | 2000 | 20工作日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    热风枪拆焊台技术要求

温度100-500℃，风量档位1-120级,无刷涡流风机，自动大风量冷却，无铅，1kw及以上，室温升温到350℃6秒，500℃10秒，带数显，三通道，带自动休眠，带磁控开关

合同包2   无线路由器技术要求

1.LAN口数量：4个及以上；

2.WAN接口入：千兆网口；

3.LAN输出口：千兆网口；

4.支持IPv6

5.无线协议：WIFI 5或WIFI 6

合同包3     玻璃恒温水浴仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院玻璃恒温水浴仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3玻璃恒温水浴仪用于小规格电线电缆电压及绝缘电阻试验。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

★2.1 玻璃缸用透明的玻璃制作。玻璃缸尺寸（mm）：φ300×300；

2.2 加热功率：1000W；

★2.3 控温范围：室温-100℃；

★2.4 温度波动度：≤0.5℃；

★2.5 温度均匀性：≤0.2℃；

★2.6 升温速度：由室温－100℃不超过1小时；

★2.7 有电动搅拌功能，使水槽内部水温均匀。搅拌速度：起动-2500转/分。

二、设备必备配置：

玻璃恒温水浴仪       1套

玻璃缸             加配1个