附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 4 | 210 | 90自然日 | 2年 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 60 | 90自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  高效液相色谱仪

一、用途

用于食品添加剂、真菌毒素、氨基酸、维生素等等食品安全相关项目检测

▲二、配置

2.1高效液相色谱仪  4套 包括：

2.1.1高效液相色谱主机4台（含四元梯度泵、在线脱气、在线柱塞杆清洗、全自动进样器）；

2.1.2二极管阵列检测器（DAD）4台（含分析流通池）；

2.1.3荧光检测器3台（含分析流通池）；

2.1.4示差检测器1台（含分析流通池）；

2.2 网络版共享软件1套 （或提供可兼容实验室现有Waters网络版软件的工作站控制许可10套）

2.4网络版共享软件工作站控制许可  8套

2.5网络数据存储服务器   1套

2.6 电脑6台；

2.8 普通打印机3套， 快速打印机3套

2.9 1mL进样瓶2000个

三、技术参数

3.1 使用条件

3.1.1温 度 ： 16度~40度；

3.1.2湿 度 ： 20%~80%相对湿度

3.1.3光 线 ： 室内自然光

3.1.4电 源 ： 190V-240V 、50/60HZ。

3.2四元梯度输液泵

3.2.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，具有自动溶剂选择阀、自动密封圈清洗装置。

3.2.2溶剂流路数目：4路。

▲3.2.3流速范围：0.001-10.000mL/min, 以 0.001mL/min 为增量。

▲3.2.4流速精度：≤0.1%RSD。

3.2.5流速准确度：≤1.0%。

3.2.6延迟体积：<900µL。

3.2.7压力：≥5000psi(1 bar ≈14.5 psi)。

3.2.8混合范围：0.0-100.0%  以 0.1% 增量。

3.2.9梯度准确度：<± 0. 5%，不随反压变化。

3.2.10梯度精度：<0.2%RSD。

▲3.2.11系统可进行面板控制，无需软件即可查看系统压力，控制泵进行清洗、平衡色谱柱，控制脱气机开关，柱温设定，流动相比例，流速，设置进样程序，冲洗泵杆，洗针，查看累计进样针数及累计流动相体积，开机和关机记录，报警记录。

3.3 自动进样器

3.3.1自动进样方式：进样体积、自动洗针、自动柱前衍生、取样及进样速度可调

3.3.2进样针清洗：针内外进样后具有专用流路自动清洗

3.3.3样品污染度：<0.05%，最少程度的交叉污染，保证热不稳定样品的完整性

▲3.3.4样品瓶数：≥120位 2mL

3.3.5进样次数：每个样品1-99次进样

3.3.6进样精度：<0.3%RSD

3.3.7进样范围：0.1—1500µL

3.3.8进样线性度：>0.999

3.3.9最小取样体积：1µL

3.4柱温箱

3.4.1加热方式：电容式，强制空气循环，保证柱温箱每个位置温度一致性

3.4.2控温范围：室温-65℃

3.4.3控温精度：<±0.1℃

3.4.4控温误差：<0.5℃

3.4.5柱容量：30cm柱两根或者15cm柱四根；

3.5二极管阵列检测器

3.5.1波长扫描范围：190至800nm或更宽波长；

3.5.2波长准确度：≤1nm

▲3.5.3光谱分辨率：1.2nm或更低，始终保持不变

3.5.4基线噪音：≤±7×10-6AU 在230 nm或254nm条件下；

3.5.5基线漂移：≤±1×10-3AU 在254 nm处条件下

3.5.6测量范围：0.0001～2.0000AUFS

3.5.7狭缝宽度：1.2-24.0nm可调，步进1.2nm

3.5.8二极管分辨率：1.2nm（全范围）

3.5.9波长校正：氘灯自动校正

3.5.10最大信号通道：8个实时信号

3.5.11扫描速率：≥80Hz

3.6 荧光检测器(可扫描)

3.6.1波长范围（至少包括范围）：激发光: 200-890nm；发射光: 210-900nm；激发和发射波长均可扫描，允许自动增益优化；波长编程功能设 计，允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测；优化各个备测物的检测灵敏度。

3.6.2光谱带宽：发射光: 不小于18nm；激发光: 不小于18nm或更宽种类可选。

3.6.3波长重现性：±0.2nm；波长准确度：±3nm。

3.6.4光源能量：≥20W 氙灯，寿命≥4000h。

3.6.5流通池体积：在8-13uL范围内（标准）。

▲3.6.6灵敏度：水拉曼光谱扫描信噪比>1200（标准流通池，ASTM状态下）。

3.6.7最低检测限：蒽的最低检测限10fg（验收需提供材料）。

3.6.8扫描速率：≥70Hz。

3.6.9数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道。

3.7 示差检测器

3.7.1折光率范围：1.00~1.75 RIU

3.7.2噪音：≤1.5 x 10-9，RIU模式(2s FTC Hamming，1.0 mL/min，100% H2O)；

3.7.3漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

3.7.4测量范围：5.0 x 10-4~7.0 x 10-9RIU

3.7.5线性动态范围：在5.0 x 10-4 RIU范围内≤5%

3.7.6温度控制：内部温度控制：30~55°C或更宽范围，±0.5°C，增量1°C；

3.7.7流通池：熔融石英，池体积在8-10µL范围内均可；

3.7.8具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态。

▲3.7.9为保证兼容性，要求与液相为同品 牌同产家生产，非代工或OEM

▲3.7.10 仪器检测限可满足GB 5009.8及GB 22255食品安全国家标准检测限要求。（需提供验证材料，验收时按上述标准要求进行验收）

3.8网络版共享软件及网络数据服务器

3.8.1 网络版共享软件具有20台及以上液相色谱仪（含DAD检测器）的联网控制功能。网络版共享软件能够自动采集数据上传至服务器，并进行数据联网分析。

3.8.2 提供的8套网络版共享软件工作站控制许可，可满足8台液相色谱仪（均含二极管阵列检测器）使用网络版共享软件，实现仪器数据共享，联网、人机分离操作，控制8台液相色谱仪的硬件操作及软件分析；

3.8.3 如可兼容实验室现有Waters网络版软件，实现对实验室现有Waters 2695 和Agilent 1260 液相色谱仪的系统及软件控制，中标方可提供12套工作站控制许可替代网络版软件，上述需提供的12套工作站控制许可可实现对液相色谱仪（其中6台含DAD检测器）的控制。

3.8.3服务器兼容现有或者提供全新：CPU 2*V4以上；内存4*16G以上；服务器专用硬盘，SAS接口,2TB*6；阵列卡,支持RAID0,1,5,10；网卡，4口1Gb ；DVD光驱；

3.8.4 电脑要求：品 牌电脑，配置不低于CPU：i5，内存16G，硬盘1T，显示器21.5寸。 可兼容操作系统win10 64位及以上系统。 双网卡可并入lims系统;

四 色谱数据管理系统

4.1为保证兼容性，要求与液相色谱仪为同品 牌软件、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文，支持最新操作系统，如Windows10系统。

4.2内置专业版甲骨文Oracle数据库，保证数据的安全性。

4.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

4.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

4.5不小于15种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。

4.6报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

4.7原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）；具有计算色谱峰一致性功能，可对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。

4.8用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。

4.9积分模式：内置多种积分模式，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

4.10数据兼容性：新的软件系统数据能够与现有的软件系统已采集数据兼容共享，实现互相检索及数据处理。

五、 售后及培训

5.1▲自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起仪器生产厂家提供原厂整机免费保修2年（第1年和第2年的保修范围及内容应一致），质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件可免费升级。同时需提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

5.2用户现场免费安装，调试，培训，现场培训至少8人直至完全能独立操作。

5.3维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护,提供所中标仪器厂家盖章确认的售后承诺书。

5.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

5.5 设备计量机构由我院指 定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。

六、交货地点：用户实验室

七、交货时间：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

合同包2   气相色谱仪

一、用途

用于农药残留、食品添加剂、脂肪酸等食品安全相关项目检测

▲二、配置要求

1气相色谱主机                              2套

2分流/不分流进样口                         4套

3自动进样器                                2套

4 148位自动进样器扩展盘                    2套

5火焰离子化检测器（FID）                   2套

6电子捕获检测器（ECD）                    1套

7中文工作站软件                            2套

8安装启动工具包                            2套

9气路净化装置                              2套

10气体管路                                 2套

11输入输出设备                             2套

12耗品：色谱柱2根，进样隔垫（50个包装）两包、惰性化处理石英棉6包、不分流衬管（5个包装）两包、分流衬管（5个包装））两包、自动进样器追加用进样针2支，样品瓶200个。

三、技术参数指标

▲1气相色谱部份系统性能指标：峰面积重现性：≤0.9% RSD，保留时间重现性：≤0.0008min

2气相色谱主机柱温箱

2.1操作温度：室温以上4-450℃或更宽范围

2.2温度设定值分辨率：1℃

▲2.3气相色谱最大升温速率：≥120℃/min

2.4气相色谱程序升温：20阶/21平台或以上

2.5室温每变化1℃柱温变化：<0.01℃

▲2.6温度控制精度：≤0.1℃

2.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤4min

2.8 柱温箱配置氢气传感器及内置耐高温智能灯，一方面具有氢气漏气报警功能，另一方面便于色谱柱维护

3电子气路控制

3.1多通路通道用于进样口、检测器或辅助气路。

3.2除具有恒流、恒压模式外，至少具有下列一种以上操作模式：恒线速度、程序控压、程序控流模式。

▲3.3全程压力控制精度： ≤0.001psi

3.4压力控制范围：0～1000kPa或更大

4进样口

4.1须可同时能安装2个进样口。

4.2分流/无分流进样单元。

4.3压力设定范围： 0～1000Kpa

4.4程序段数：7段(可用降压程序)

▲4.5最大分流比：≥7500:1，并提供现场验收

4.6全流量设定范围：0～ 1250mL/min或更宽范围，He；0～500mL/min或更宽范围，N2

4.7在升温过程中，可保持色谱柱平均线速度恒定。

4.8最高温度：400℃

▲4.9配置快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护。（提供实物图片）；

5自动进样器

5.1 具有148位或以上样品盘。

5.2须采用抓瓶式取样臂以最大程度减少噪声，具有自动稀释、柱前衍生等扩展功能。

6检测器

6.1须可同时安装氢火焰检测器（FID）、电子捕获检测器（ECD）两个检测器，各单元都能独立控制，支持法规。

6.2火焰离子化检测器（FID）

6.3.1最高使用温度：450℃

6.3.2自动点火功能

6.3.3 最低检测限：≤1.4×10-12g/s ( 十二烷 )

6.3.4 动态范围：107

6.3.5数据采集速度：500Hz或以上

6.4捕获检测器（ECD）
6.4.1最高使用温度：400°C

6.4.2 最低检测限：≤4.5 fg/s (γ-BHC)
6.4.3动态范围：105

▲6.4.4数据采集速度：500Hz或以上；

7 色谱柱和流路系统

7.1可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱

7.2支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

7.3柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

7.4具有恒定的载气线速度控制功能

8 面板键盘

8.1 具有交互模式的触摸屏或按键进行操控

8.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量

8.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体

8.4时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

▲9工作站：原装软件：具有强大的报告生成软件，不仅对数据传输的准确性，而且有丰富的向导功能，向导功能使我们从目的成分定性信息设定、保留时间校正等繁琐的操作中解放出来，报告打印能够批量打印，大幅度提高效率，同时包含Oracle或Microsoft SQL Server数据库，全面保障数据的完整性和安全性，提供现场验收。

10输入输出设备：四核 3.8GHz以上，内存容量：4G以上，硬盘容量：1000GB，显卡核心：集成显卡，光驱类型：DVD光驱, 显示屏尺寸：19寸液晶显示器，HP A4双面激光三合一（扫描、传真、复印）打印机。

三、其他要求

1. 交货期：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

2. 自仪器安装调试合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起免费保修2年。

3. 用户现场免费安装，调试，培训。

4. 每台仪器免费提供2名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训，不含交通食宿费。

5.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

6.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

7.中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

8.设备计量机构由我院指 定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。