附件1

能谱仪维修改造内容及技术要求

我院一台能谱仪（编号为JC-27-133）型号规格为MCA2100R，用于测试无机非金属建筑材料（如瓷质、石材、水泥、墙体材料等）的放射性核素限量。因该设备使用频率高、年限久，目前经常出现故障，且多次维修后不稳定，已无法满足正常试验要求，需进行维修改造。

一、维修改造服务地点：

福建省产品质量检验研究院杨南街实验基地（福州市鼓楼区杨桥中路杨南街83号）

二、维修改造内容及技术要求

1.维修改造内容:

保留原设备铅室和标准源的前提下，对能谱仪进行改造升级（更换能谱仪主机（带电脑）、分析软件和射线探测器）。

维修改造过程所需工具和材料等均由维修单位负责；

维修改造过程人员、设备的安全均由维修单位负责。

2.技术要求

（1）可测能量范围：20keV～10MeV;

（2）系统稳定性：≤±1%（24h）；

（3）能量分辨率：≤7.2％;

（4）样品中226Ra、232Th、40K放射性比活度之和大于37Bq/Kg时，本仪器的测量扩展总不确定度≤10%；

（5）测量时间：0～200000秒可选（可根据需要设置检测时间）；

（6）采样技术：具有核脉冲峰值采样装置，可断点续采，即用户随时暂停、随时继续采集；

（7）多道分析器技术：具有一种在能谱仪探测中自动确定测量时间的方法，可任意切换1024/2048/4096 道；

（8）分析核素种类：226Ra镭-226、232Th钍-232、40K钾40、222Rn氡；

（9）具有自动采谱、全自动寻峰功能，为纯中文界面，鼠标操作即可，方便易用，可根据要求对指定核素进行分析，自动计算放射性核素含量及内外照射指数；

3.配置要求

（1）γ能谱仪多道分析器主机（带电脑）1台；

（2）7575高灵敏度NaI(TL)低钾探测器1只，能量分辨率≤7.2%；

（3）系统操作软件及测氡软件各1套（具有全自动采谱、自动寻峰功能、多种核素扩充）；

（4）放射性标准样品盒10个、活性炭盒10个、活性炭1kg；

（5）仪器连接线1套；

（6）铝合金手提箱1个；

（7）仪器计量证书1份。

三、质量要求

1、维修改造后能谱仪应符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准放射性核素的检测要求。

2、维修改造质量保证期4年。

四、资质要求：

投标人应具有独立的法人资格和合法的营业执照；

五、维修改造时限

维修改造时间不超过10天。

六、预算、报价及付款方式

1、预算价格：不超过9.5万元；

2、报价要求：投标人报价应包括：更换或增加的设备、零件、软件升级、税收（增值税专用发票）、人工费、运费等维修改造所需的所有费用。

3、付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，质保期满可正常运行的情况下支付合同总额的10%。

七、现场踏勘

本项目允许现场踏勘，需进行现场踏勘的投标人应持单位介绍信或授权书，于2021年3月8日（星期一）上午9点至11点到场，地点：福建省产品质量检验研究院杨南街实验基地（福州市鼓楼区杨桥中路杨南街83号）。现场踏勘联系人：巫红平，电话：13506988697。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |