附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量振荡器 | 10 | 40000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 多功能静音型台式超声波清洗机 | 3 | 27000 | 1个月 | 1年 |
| 3 | 制冰机 | 1 | 10000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 恒温金属浴 | 1 | 25000 | 1个月 | 1年以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    微量振荡器技术要求

- 技术参数

1、设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡；

★2、可安装多种垫片，垫片自动检测

3、连续工作或点动功能 (使用标准垫片)

★4、两种工作模式：

模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片)：使用标准垫片点动工作时，最大转速≥ 3,000 rpm； 
模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到≥ 3,000 rpm。
5、外壳材质：锌合金

6、周转直径：≥4.5 mm

7、允许振荡承重量（含夹具）：≥0.5 Kg

★8、速度范围0 - 3000 rpm

9、内置点动功能

10、有倒数计时功能

11、马达输入输出功率：10/8 W

二、配置要求

1、涡旋振荡器主机   10台；

2、转接插头         10套；

3、标准垫片         10个；

合同包2   多功能静音型台式超声波清洗机技术要求

一、技术参数

1、★容量：≥27L；

2、仪器尺寸：≥690×510×390；

3、★内槽尺寸：≥504×304×177；

4、静音：机身采用流线型ABS外壳材质，耐腐蚀、降噪；

内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于60分贝；

5、操作：微电脑智能模式；

6、显示：采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示；

7、界面：中英文两种，可随意切换；

8、★超声功率：700W，可以1-99%任意调节（由于屏幕受限，99%功率即为全功率工作），可以阶段反复运行。

9、超声频率：40KHz（默认40KHz,另有25/28/33/50KHz可选），适用不同清洗要求，彻底解决清洗盲区；

10、温度：加热功率≥800W，室温-80℃可调，实时显示；

11、定时：0~99*2*99（20000）分钟，连续可调，剩余时间实时显示；

12、注/排水：全自动注、排水控制，可以编程设置；

13、智能记忆：工作参数断电或关机自动记忆；

14、电路：内置扫频功能，工业级板件，可连续72h工作；

15、槽体：加食品级不锈钢SUS304，耐酸耐碱防腐蚀、外形美观，科技质感；

16、手动模式：可设置温度、时间，超声功率、频率，有液位传感器，可实现一键式注水、排水，可以两种不同超声功率连续工作。如，可99%超声功率工作半小时（可设置1-99min），自动切换为50%超声功率继续工作半小时（可设置1-99min）。

17、全自动模式：可一键实现自动“进水-工作-排水”；可设置温度、时间、功率、频率，实现不同时间（1-99min）以不同功率（1-99%）在频率F1工作重复（1-99次），并可设置排水时间，组合成不同换水模式（有清洗液时，可逐步减少清洗液浓度）。

二、配制要求

1、超声波清洗机主机      3 台；

2、仪器专用提篮           3套；

3、进出水橡胶管及转接头   3个；

4、加热及显示系统        3 套；

5、随机附件              3  套；

合同包3    制冰机技术要求

一、技术参数

1.采用意大利扎努西压缩机。

2.纯铜冰桶,不锈钢冰刀。

3.微电脑自动控制系统。

4.★双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却。

5.有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。

6.电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。

7.★主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。

8.创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。
9.不锈钢外壳饰以银灰色ABS工程塑料。

10.制冰量 (kg/24h):50

11.储冰量 (kg):15

12.冷凝方式:风冷

13.输入功率(w):280

14.外形尺寸 (长×宽×高)(mm): 400×543×720

15.整机重量（kg）：≤45

二、配制要求

制冰机主机          1台
电源线            1根
冰勺             1个
水管             1根
说明书            1份
保修卡            1份
合格证            1份

合同包4   恒温金属浴技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况:

SN/T 2051-2008  食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法

GB/T 25165-2010 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR法

SN/T 1870-2016  出口食品中食源性致病菌检测方法 实时荧光 PCR 法等

二、技术指标:

1、可放加热块数:3个

2、热输出功率:350W

★3、加热温度范围:室温+5C-120℃

4、显示:数字

5、加热控制精度:±IK

★6、随机配置PT1000.60温度传感器，便于对样品的精确控温，配置温度传感器控温精度：±1K

★7、37℃时加热块内温度稳定性:±0.5℃

8、加热块材质;铝合金

9、加热盘面尺寸:96×227mm

★10、固定安全温度:150℃

★11、定时范围:lmin- 99h59min

12、实验结束有声音提示

13、保护等级 DIN EN60529:IP21

14、外形尺寸(W×D×H):151×380×73mm

15、重量(不含加热块):1.6kg

16、允许环境温度:5 -40℃

17、加热块选配丰富，适配包括离心管、圆底试管、 锥形管、96孔 PCR 板、384 孔板、比色皿等

★18、另配有可整支灭菌，手动可调量程2-20µL，并配3个不同材质及大小的把手，适用不同大小的手，并减少手温对精度的影响的进样器。

★19、进样器的圆锥吸头及活塞涂有高质量耐腐蚀性能更好的类金刚石薄膜

三、 设备必备配置:

1、主机 1台

2、20孔、1.5ML离心管加热块 3套

3、进样器 1把

4、出厂合格证其他相关附件 1批

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |