附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式超声波流量计 | 1 | 2 | 30天 | 1年 |
| 2 | 数显土壤坚实度测定仪 | 1 | 2.1 | 30天 | 1年 |
| 3 | 溶氧仪（含搅拌器） | 1 | 1.1 | 30天 | 1年 |
| 4 | 土壤盒、取土金属框、环刀等土壤、植被取样工具 | 1 | 1 | 30天 | 1年 |
| 5 | 无纸记录仪 | 1 | 2.8 | 60天 | 2年 |
| 6 | 热延伸试验箱及配套设备 | 2 | 2.45*2=4.9 | 60天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    手持式超声波流量计技术要求

1、精度： 读数的±1%  （在流速>0.2m/s 时）
2、响应时间：≤ 0 to 999s (用户可配置)
3、流速：≤ (±32 m/s)
4、温度范围：标配≤ 0 ~ 90°C (32 ~ 194°F)
5、操作温度： 流量计 -20 ~ 60℃ (- 8 ~ 140 ℉)
6、操作湿度： 流量计≤ 85% RH 
7、管径： 标配 DN 15 ~300 mm。单位（用户可配置）： 米，英尺，立方米，立方英尺，美制加仑，升，油桶，美制液桶，英制液桶，美制百万加仑 
★8、累加器： 可用于正、反向流量及净流量的7位数字累加流量显示

★9、安全性： 设置值修改锁定， 访问代码需要解锁 
10、显示： 4 X 16 英文字母， 4 X 8 中文字符 
11、通讯方式： RS232C（波特率范围75 ～ 115,200 bps） 
12、传感器电缆长度： 5 m
13、电源： 3节"AAA"镍氢内置电池（内含），带有100 ～ 240 Vac充电器。
14、数据记录器： 内置式，可存储超过2000行数据 
★15、累加器／校准： 正、反向流量及净流量的7位数字累加流量一键式校准 
16、外壳材质： ABS塑料，配有铝合金手提箱 
17、重量：≤ 514g

二、主要配置

1.主机  1套

2.三节NiMH可充电电池、通用交流电源适配器/电池充电器、标准传感器声学凝胶。

合同包2    数显土壤坚实度测定仪技术要求

一、主要技术参数：

1、测量压力范围：0-5000kPa
2、测量深度：0-400mm 
3、测量精度： 深度1.25cm， 压力： ±103 Kpa

4、 分辨率： 深度2.5cm， 压力35kPa

★5、插入太快时声音报警。
6、 可存储772个数据（接GPS时可存储579个数据） 
7、 RS232接口，标准数据输出  
★8、 可接GPS接收机，配合GPS绘制土壤紧实程度分布图。

9、GPS尺寸 ≤ 130*60*30mm  ，重量≤110克，防水等级IPX7

★10、配有nava gps office系统软件

二、主要配置

1、主机  1套

2、需配备项目相关的附件和配件

合同包3    溶氧仪（含搅拌器）技术要求

一、主要技术参数：

溶氧仪：

1、仪器可进行溶解氧浓度、饱和度、电极电流及温度测量。 
★2、采用微处理器技术，宽屏幕液晶显示。同时具有操作提示功能，使用简单方便。
★3、具有自动温度补偿功能。具有断电保护等功能。对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印。最多可贮存250套测量数据，并提供即时打印、存贮打印两套打印模式供用户选择 。
★4、仪器采用低功耗设计，具有欠压显示、自动关机等电源管理功能 。
5、带有RS-232接口，可接TP-16型打印机。可与计算机连接通讯。

仪器外壳防护等级为IP65，防水、防尘，适用于野外作业 。
7、测量范围 
溶解氧:(0.00～19.99)mg/L 
溶解氧饱和度:(0.0～199.9)% 
温度:(0.0～40.0)℃
8、自动温度补偿范围:(0～40)℃
★9、仪器基本误差 
溶解氧:±0.3mg/L±1个字（在校准温度下） 
　　　 ±0.5mg/L±1个字(与校准温度相差±15℃时) 
溶解氧饱和度:±5.0%±1个字(在校准温度下)

±10.0%±1个字(与校准温度相差±15℃时) 
温度:±0.5℃±1个字  
10、盐度校准范围:(0.0～40.0)g/L 
11、仪器重复性≤0.2mg/L

12、外形尺寸≤210×100×45 mm

搅拌器：

1、最大处理量:  10 L

2、搅拌转速范围: 100 - 2000 rpm

3、控温范围 (盘面): RT - 320℃

4、热输出功率： 400 W

5、加热盘材质:  不锈钢

6、盘面直径 125mm

7、固定安全温度400℃

8、屋檐式加热盘设计有效避免溶液泼洒时流入仪器内部

★9、加样器可整支灭菌，并配3个不同材质及大小的把手，适用不同大小的手，并减少手温对精度的影响、吸头及活塞涂有类金刚石薄膜。

二、主要配置

1、溶氧仪 主机  1套

2、搅拌器 主机 1套

3、需配备加样器等相关的附件和配件

合同包4    土壤盒、取土金属框、环刀等土壤、植被取样工具技术要求

一、土壤取样箱
1、取土器整体采用不锈钢304材料。
★2、材质坚硬，形状不易被弯曲、扭曲。
★3、螺旋式刀口使取土更方便、快捷和省力。
4、每次可取15~20cm的土壤。
5、取土器外表标有刻度值，每格刻度为100mm，为取不同深度的土壤样品提供参考。
★6、取土头与接管、手柄均采用螺纹连接，拆卸后不占体积，运输方便。
7 、铝箱内配置包括：一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管。

二、环刀

1、环刀主要用来用来取原状土，不锈钢环刀 Ф70×52，不锈钢环刀 Ф50.46×50，不锈钢环刀 61.8×20，不锈钢环刀 61.8×40，不锈钢环刀 61.8×40(有边)，环刀底盖  200ml、100ml

三、土壤盒

1、土壤盒规格：40×20铝土盒(恒重)、40×20、40×25、46×25、55×35、70×38、70×60、80×60

四、土壤筛

1、一套10层 外径200mm  孔径：0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、40、60

五、主要配置

1、土壤盒、取土金属框、环刀等土壤、植被取样工具  1套

2、需配备项目相关的附件和配件

合同包5    无纸记录仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

用于测量家电、灯具等产品的温升。

二、仪器设备需满足技术指标：

1、5.7英寸彩色触摸屏。

★2、内存（闪存）不少于500MB，可兼容32GB通用SD储存卡，配置可连接键盘、鼠标、储存器和条形码扫描器的USB端口。

3、配置上位机软件，可实现对记录仪进行远程控制以及远程采集数据，后续可升级软件实现同时单独控制多台记录仪设备的记录进程。

4、配置10个测量通道，可拓展至100通道，兼容T型/K型热电偶和热电阻，与热电偶连接处为压接端子，采样周期全通道可达100ms。

5、绝缘电阻：在以太网端口、RS232/485、各绝缘端子与地之间：≥20MΩ（500VDC时）。

★6、典型值精度：T型热电偶：(0.0~400)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.10%+0.2℃)；

K型热电偶：(0.0~500)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.15%+0.2℃)。

★7、具备使用两个不同扫描间隔，单台设备同时实现双周期测量。

★8、可拓展安全增强功能，符合21 CFR Part 11标准，访问时需要进行用户登录，包括用户名、ID、密码、增加电子签名、审计追踪、防篡改功能等安全功能；

9、可拓展自定义画面功能，可拓展校准修正日程控制功能定期执行校准补偿配置等。

10、可拓展多重批次处理功能，即通过独立的开始和结束控制来分割文件。

三、设备必备配置：

1、主机1台。

2、配备2米/根，共15根正品美国OMEGA的K型细丝热电偶（热电偶线径≤0.3mm）。

合同包6    热延伸试验箱及配套设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2951.21-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验》

用于电线电缆热延伸试验。

二、仪器设备需满足技术指标：

1、热延伸试验箱

★1.1温度范围：+60℃～+300℃。

★1.2换气次数：8～20 次/h。

★1.3温度波动度：＜±0.5℃。

★1.4温度均匀度：＜4℃（<200℃时）。

★1.5温度偏差：±1.5℃。

★1.6电源功率：220V/4KW。

1.7外型尺寸不小于：895（宽）×700（深）×1215（高）mm。

★1.8内箱体尺寸不小于：550（宽）×450（深）×550（高）mm。

2、热延伸试验装置

2.1装置材质：不锈钢。

2.2夹头内有硅胶垫层，防止试样夹伤。

★2.2砝码重量与数量：0.5g、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g砝码各8个。

★2.3刻度尺2把，长度0-300mm，最小分度1mm。

2.4每套装置4个工位。

2.5外形尺寸不小于400mm（长）×250mm（宽）×415mm（高）。

2.6试验装置示意图如下：

三、设备必备配置：

1、热延伸试验箱2台。

2、热延伸试验装置2套。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |