附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面用晶体硅光伏组件 | 1 | 9900 | 60天 | 2年 |
| 2 | 工业控制机 | 2 | 4750*2=9500 | 7天 | 1年 |
| 3 | 覆层测厚仪 | 1 | 2400 | 60天 | 1年 |
| 4 | 双平头数显千分尺 | 5 | 700*5=3500 | 60天 | 1年 |
| 5 | 无线麦克风1拖四 | 2 | 4600*2=9200 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    地面用晶体硅光伏组件技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 9535-1998地面用晶体硅光伏组件  设计鉴定和定型

IEC 60904-2-2007光伏器件.第2部分:标准太阳能装置的要求

二、仪器设备需满足技术指标：

1、电池片规格：普通单晶60片

2、组件外观尺寸：1600mm×1000mm

三、设备必备配置

1、标准光伏组件1套

2、我院认可的第三方校准计量报告（如省计量院等）、说明书、合格证等资料

合同包2   工业控制机技术要求

- 外壳: 一次性模具冲压成型工业外壳。

- 电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz。

※3.显示器：17英寸LED液晶显示器。

4.分辨率大于1280*1024，响应时间：5 ms，亮度：300㎡/cd ，对比度：350 ：1。

※5.操作方式：多点电容式触摸屏。

6.音响喇叭：内置功放板和2个或更多3W以上喇叭。

※7. 工控主机：i5CPU；8G内存；128G固态硬盘；带声卡、显卡、网卡；1个音频接口；1个VGA接口；1个HDMI接口；3个9针串口；6个USB接口；外置变压器：12V10A。

8. 带支架：伸缩式壁挂支架。

合同包3   覆层测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

用于测量绝缘子等产品的锌层厚度。

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测头类型：F；

★2、测量原理：磁感应；

★3、测量范围：0-1250um；

★4、低限显示分辨力：0.1um (100um以下为0.1um)；

5、探头连接方式：一体化；

★6、示值误差：零点校准(um)：±［3% H + 1］；

两点校准(um)：±［(1%～ 3%) H + 1］；

★7、测量条件：最小曲率半径(mm)：凸 1.5 ； 凹9；

基体最小面积的直径(mm)：ф7；

最小临界厚度(mm)：0.5；

8、统计功能：平均值、最大值、最小值、测试次数、标准偏差

9、工作方式：直接方式和成组方式；

10、测量方式：连续测量方式和单次测量方式；

11、存储能力：存储500 个测量值；

12、关机方式：自动 、手动两种方式；

13、电源：AAA型1.5V（7号）干电池2节。

三、设备必备配置

主机 1台 ；标准样片 1套 ；标准基体 1块。

合同包4    双平头数显千分尺技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T12706-2020

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、量程：0-25mm；

★2、分辨力：0.001mm；

★3、精度：±0.002mm；

★4、测头和测砧均为平头，且直径均为5mm。

三、设备必备配置

双平头数显千分尺  5套。

合同包5   无线麦克风1拖四技术要求

- 品牌：新科、地卡、现代、先科

- 防啸叫、降噪功能，有效过滤杂音。

- 四口独立输出，6.5混合输出，可连接调音台。

- 四个鹅颈麦克风，LED屏幕，工作状态标识明显。防撞保护头，金属网面，辅助麦孔，咪杆灯环指示，麦克风心形指向接收，具备红外自动对频功能，自动静音功能。

- 多方位接收人声，拾音距离为30cm。

- 麦克风单次填装南孚电池可持续使用时间不低于5小时。

- 满足100米传输距离， LED大屏显示， 4天线接收。

- UHF频段，可调频，支持200个频率点。

- 灵敏度：100db

- 信噪比>90db

- 失真度<0.5%

- 尽可能与原有设备外观保持一致性