附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大电流直流电源 | 1 | 2.6 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     大电流直流电源技术要求

一、技术指标：

1、电源输出要求：最大电压100VDC，最大电流200A, 最大功率20KW；恒压模式下，设定最大电压为100VDC，设定精度为0.1V，电压响应时间10ms，电压精度≤0.3%FS±5dgt，负载效应稳压率≤0.2%FS；源效应稳压率≤0.2%FS；恒流模式下，设置最大电流200A，设置精度0.1A，电流精度≤0.3%FS±5dgt，电流响应时间≤5ms。

2、电源输入要求：额定电压三相AC380V，额定频率50Hz/60Hz，额定电流AC40A，额定功率20KW。

3、电源通信接口：RS485

4、保护功能：具有短路保护，过载保护，过压保护，欠压保护，散热器过热保护等

5、具有人机界面，能够设定输出电压和输出电流。

6、冷却方式：强迫风冷

7、重量小于200Kg，具有可刹车的轮子，可以自由移动。