附件                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 预算单价 （万元） | 最高总限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱质谱联用仪 | 2 | 290 | 580 |
| 2 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 320 | 320 |
| 3 | 液相色谱质谱联用仪 | 2 | 320 | 640 |

合同包1    液相色谱质谱联用仪技术要求

▲1 工作条件：电源电压:220 V±10%、温度:18℃～30℃、湿度:40%～70%。 超高效液相色谱仪基本要求: 超高效液相色谱主机与质谱为同一品牌，且能显示实时压力曲线。二元高压梯度泵流速范围： 0.001 mL/min–2.0 mL/min或更大范围 ；

2 系统最高耐压：≥18000psi。

▲3 自动进样器样品盘容量：≥400位(1.5mL/2mL样品瓶)；

4 自动进样器进样范围：0.1–20uL，改变进样体积无需更换定量环；

▲5 自动进样器最高耐压：≥18000psi，进样周期：≦6.7秒，进样速度：≦4秒

6 自动进样器支持多种自动前处理扩展功能：例如样品稀释、添加、混合、直接混合进样、自动衍生等功能；自动进样器交叉污染： ≦0.002%；自动进样器进样精度：< 0.25 % RSD

▲7 二元高压梯度泵自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态

8 二元高压梯度泵智能流量控制功能：使流速逐步上升至目标流速。避免瞬间高压对色谱柱损伤，延长色谱柱使用寿命。

9 自动进样器样品控温设定范围：4~45℃（室温30℃且湿度70%以下时，可冷却至4℃）；柱温箱温度控制范围：室温-10℃~90℃（室温20℃）

10 柱温箱温度稳定性：0.05 ℃； 柱温箱温度准确度：0.5 ℃进行校正

11柱温箱色谱柱容量：单个柱温箱内可放置≥250mm×6根

▲12 柱温箱内含色谱柱切换阀（至少可自由切换3路色谱柱）

13 系统控制器带内置液晶触摸屏控制面板

14 系统控制器液晶屏同一图形化界面下即可显示工作状态、自动进样器、柱温等参数

15 流动相监测器瓶架：搭载重量感应器，自动计算批处理分析所需流动相总量，监控流动相余量，提示流动相不足，并可推送提醒信息至智能终端

16 流动相监测器可监测流动相数量：≥2

17 平行液相系统包括4个二元高压泵、2个高压6通阀、1个柱温箱；平行液相系统耐压≥18000 psi；交替柱再生系统可设流速范围：0.001-2.000mL/min，

18 平行液相系统可实现交替柱再生功能。

19 离子源： ESI源（前端配流路低压切换阀，切换去废液还是去质谱）；

20 扫描质量范围：覆盖5-2000 amu

★21 灵敏度：ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609 >195）,信噪比S/N ≥500000:1（RMS）， ESI负离子方式 : 1pg 氯霉素m/z 321->152信噪比≥500000:1 (RMS) ；（重点验收指标）； 重复性：氯霉素，0.01ng/mL，20μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%；

▲22 质谱扫描速度: ≥30000u/sec（最小步径为0.1u，则为300000点/秒），提供质谱软件截图证明；质量轴稳定性：±0.1amu/24 hours；

23 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：≤1msec ；

24 驻留时间分配：能自动按照离子对数目自动优化驻留时间；

25 MRM通道速度：≥550MRM/s ；

26 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、正/负极性切换

27 质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

28 操作软件：支持Microsoft Windows 7以上中文操作环境，中文质谱软件提供液相和质谱联用的全自动控制，一站式管理软件包括液相控制、采集、定性、定量、报告编辑导出等功能（提供全中文质谱运行软件截图为证）

29 质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。（提供中文软件质谱参数设置界面截图作为证明）

30 CPU I7以上，内存不小于16G，含2块内存不小于2t硬盘，互为镜像备份数据,至少带有3个网卡

31 打印机：激光快速双面打印，且具有扫描和复印功能,带网卡,具有联网ip打印功能；

32 售后保修：整机3年，机械泵和分子涡轮泵5年。 软件和数据库：终生免费升级；

合同包2    液相色谱质谱联用仪技术要求

▲1 工作条件   电源电压:220 V±10%、温度:18℃～30℃、湿度:40%～70%；超高效液相色谱仪基本要求: 超高效液相色谱主机与质谱主机同一品牌，且能显示实时压力曲线。二元高压梯度泵流速范围：0.001 mL/min–2.0 mL/min或更大范围；

2 系统最高耐压：≥18500psi。

▲3 自动进样器样品盘容量：≥400位(可放置400位以上1.5mL/2mL样品瓶)；

4自动进样器进样范围：0.1–20uL，改变进样体积无需更换定量环；

▲5 自动进样器最高耐压：≥18500 psi

6 自动进样器交叉污染： ≦0.0003%；自动进样器进样精度：< 0.15% RSD

7 自动进样器样品控温设定范围：4~40℃（室温30℃且湿度70%以下时，可冷却至4℃）；柱温箱温度控制范围：10℃~90℃或更宽范围（室温20℃）

8 柱温箱温度稳定性：± 0.05 ℃；柱温箱温度准确度： ± 0.5 ℃进行校正

9 柱温箱色谱柱容量：单个柱温箱内可放置≥300mm×4根；100mm×8根；

▲15 柱温箱内含色谱柱切换阀（至少可自由切换3路色谱柱）

10 交替柱再生系统包括二元高压泵、二位十通阀。交替柱再生系统耐压≥18500 psi； 交替柱再生系统可设流速范围：0.001-2.000mL/min，递增率0.001 mL/min

11 采用两根waters C18（2.1*100mm，1.7μm）色谱柱进行交替柱再生分析硝基呋喃代谢物（AMOZ、SEM、AHD、AOZ）时，可实现5.0分钟完成1次进样分析，且保留时间偏离＜0.05分钟，分析结果有效，满足方法学要求及检测要求。

12 离子源： ESI源与APCI源（前端配流路低压切换阀，切换去废液还是去质谱）

13 扫描质量范围：覆盖5-3000amu

★14 ESI正离子源灵敏度：液质联用柱上进样1pg利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 550,000:1 （RMS）；IDL仪器检出限0.6 fg（以1 fg利血平柱上进样重复性计算）；ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 550,000:1（RMS） ；IDL仪器检出限 0.6 fg（以1fg氯霉素柱上进样重复性计算）；（重点验收指标）；重复性：氯霉素，0.01ng/mL，20μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%；

▲15 质谱扫描速度: ≥17000u/sec，提供质谱软件截图证明；质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours；

▲16 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：≤0.5msec

17 驻留时间分配：能自动按照离子对数目自动优化驻留时间；

18 MRM通道速度：≥450MRM/s；

19 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换；

20 四极杆质量过滤器：可控温至100度，双曲面金属四极杆（提供软件截图）

21 质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

22 操作软件：支持Microsoft Windows 7以上操作环境，液质软件提供液相和质谱联用的全自动控制，一站式管理软件包括液相控制、采集、定性、定量、报告编辑导出等功能；

23 质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法

24 电脑（CPU I7以上，内存不小于16G，含2块内存不小于2t硬盘，互为镜像备份数据,至少带有3个网卡）；硬盘2*500G

25 打印机：激光快速双面打印，且具有扫描和复印功能,带网卡,具有联网ip打印功能；

26 售后保修：整机3年，机械泵和分子涡轮泵5年。软件和数据库：终生免费升级；

合同包3   液相色谱质谱联用仪技术要求

▲1 工作条件 ：电源电压:220V±10%； 温度:18℃～30℃；湿度:40%～70%；超高效液相色谱仪基本要求: 超高效液相色谱主机与质谱主机同一品牌，且能显示实时压力曲线。 二元高压梯度泵流速范围：0.001mL/min–2.0 mL/min或更大范围；

2系统最高操作压力：≥15000psi；

▲3自动进样器样品盘容量：≥96位，1.5mL/2mL样品瓶

4自动进样器进样范围：0.1–50uL，改变进样体积无需更换定量环；

▲5自动进样器最高耐压：≥15000 psi

6自动进样器支持多种自动前处理扩展功能：例如样品稀释、添加、混合、直接混合进样、自动衍生等功能；自动进样器交叉污染： ≦0.002%；自动进样器进样精度：<0.25% RSD

▲7二元高压梯度泵：独立的线性马达，无需脉冲，无需阻尼器；自动压缩补偿，无需用户手动输入；自动柱塞杆清洗；自动排气及压力监控、漏液监控等功能

8二元高压梯度泵智能流量控制功能：使流速逐步上升至目标流速。避免瞬间高压对色谱柱损伤，延长色谱柱使用寿命。

9自动进样器温控范围：满足4-40℃控温；柱温箱温度控制范围：室温~90℃或更宽范围

10柱温箱温度稳定性：± 0.05 ℃；柱温箱温度准确度： ± 0.5 ℃进行校正

▲11柱温箱色谱柱容量：单个柱温箱内可放置150mm×1根；色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。（每根色谱柱最近50次历史使用记录，进样针数、压力）

12洗针液：≥2路，可同时使用两种以上溶剂（强、弱不同极性）洗脱体系。

▲13 离子源： ESI源与APCI源；配备离子源能实现一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测，同时得到ESI+ 、ESI-、 APCI+和APCI-等四通道数据；ESI和APCI切换速率≤30 ms。（前端配流路低压切换阀，切换去废液还是去质谱）

14 扫描质量范围:覆盖5-2000amu

★ 15 ESI正离子源灵敏度：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥850000:1, 原始数据或无平滑数据，ESI负离子源灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥850000:1, 原始数据或无平滑数据（重点验收指标）；重复性：利血平、氯霉素6针重现性 RSD<2% ；

▲16 扫描速度：≥20000amu/s（扫描精度为0.1u时），提供质谱软件截图证明；质量轴稳定性：±0.05amu/24 hours；

▲17 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：≤1msec

18 驻留时间分配：能自动按照离子对数目自动优化驻留时间；

19 一次进样可完成≥32000组MRM的同时分析而不损失灵敏度

▲20 内置全自动注射泵和直接进样瓶≥3个，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

▲21 离子源区域具有双控温功能，离子源可加热，≥650℃，提高脱溶剂化效果。

▲22 进样口为可重复拆洗金属锥孔，非毛细管。

23 质谱待机过程中，不消耗氮气。

24 密封在真空玻璃内的光电倍增器或电子倍增管，确保10年使用寿命。

25 操作软件：支持Microsoft Windows 64位系统，如 /Windows7/Windows10上操作环境，液质软件提供液相和质谱联用的全自动控制，一站式管理软件包括液相控制、采集、定性、定量、报告编辑导出等功能；

26 质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。

27 配备中文高分辨质谱数据处理软件，可以处理超高效液相、大气压气相色谱双色谱串联四级杆飞行时间质谱联用仪高分辨数据。

▲28 内置Oracle数据库。

29 高分辨数据库处理软件能够处理高分辨质谱数据并具有数据库筛查功能。

▲30 提供的气相色谱仪主机及大气压气相色谱电离源可与提供的三重四极杆质谱主机串联，实现气相色谱-串联三重四级杆质谱的分析检测功能，实现农药残留、有机污染物。

▲31 气相色谱仪、大气压气相色谱电离源与提供的三重四极杆质谱联用可获得高相对丰度比的分子离子峰（基峰），并进而实现MRM检测。

▲32 气相色谱仪、大气压气相色谱电离源与提供的三重四极杆质谱联用，在检测1pg 六氯苯时，信噪比S/N≥16000:1，吡唑草胺LOD≤0.005ug/L（进样1ul），且连续6针RSD≤6%。

▲33 气相色谱仪主机及大气压气相色谱电离源可与UPLC-Q-TOF高分辨质谱仪切换联用，实现色谱质谱高分辨检测

34 电脑（CPU I7以上，内存不小于16G，含2块内存不小于2t硬盘，互为镜像备份数据,至少带有3个网口）；硬盘2*500G

35 打印机：激光快速双面打印，且具有扫描和复印功能,带网卡,具有联网ip打印功能；

36 售后保修：整机3年，机械泵和分子涡轮泵5年。软件和数据库：终生免费升级；