附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨电热板 | 1 | 15000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 真空泵 | 1 | 20000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   石墨电热板技术要求

- 加热尺寸600*400mm；

- ▲材料采用高纯石墨喷涂陶瓷；

- 脚垫采用全特氟龙材料；

- 电源：AC220V±10%  50HZ；

- ★控温精度：±5℃；

- 温控范围：0~400℃；

- 功率：3.2Kw；

- ★控制器:5寸全触屏控制器

- 控温方式：PID控温

- 超温保护、定时自动停止加热功能；

- 产品尺寸：长*宽*高：600*400*132mm；

- ▲控制器尺寸：220*110*110mm；

合同包2  真空泵技术要求

一、技术参数

▲1、100%无油干式运行；

▲2、抽速：≥30L/min；

3、极限真空度：≤10mbar；

4、最大工作压力：1bar；

5、接口管径：10mm；

▲6、阀门材料为FFPM，隔膜涂层及泵头为超强抗化学腐蚀材料PTFE；

▲7、具备双通道支架，同时连接2个真空应用且可独立调节。支架包括玻璃冷凝器、分离瓶、不锈钢精密调节阀。

▲8、系统适用于侵蚀性/腐蚀性极强的气体和蒸汽。

二、配置要求

1. 隔膜真空泵     1台；

2. 双通道支架     1套；

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后15个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

▲2.自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训。培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内，应确保能提供设备配件，配件及维修服务价格不得超过投标价格，并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6、交货地点：用户指定地点。