附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能恒温槽 | 1 | 23000 | 7天 | 3年 |
| 2 | 二等标准铂电阻温度计 | 1 | 12900 | 7天 | 3年 |
| 3 | 防风罩+温度巡检仪 | 1 | 29000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险、计量等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、交货期包含计量校准日期。 |  |  |  |  |  |

合同包1    智能恒温槽技术要求

技术指标:

1、满足GB/T 21416-2008，GB/T 21417.1-2008，YY 0785-2010精度要求，适配各种额温枪、耳温枪、电子体温计的测试接口。

2、该恒温设备配黑体组成水浴式黑体辐射源，可用于一、二等标准水银温度计，额温计，耳温计等红外体温计检测校准，亦可用于电子体温计，贝克曼温度计，工业铂热电阻等的检测校准。

3、温度范围:至少-5~100（℃）

4、温度波动度:优于±0.01（℃）

5、数显分辨率:0.001（℃）

6、工作槽开口：≥180*150mm

7、槽深度：<155mm

8、容积：<8L

9、黑体空腔开孔：φ40mm及以上

10、液晶大屏幕双温度显示，控温软件具有线型校准功能；微机系统可以修正显示温度与实际温度的误差，温度修正分辨率至少达0.001℃。特殊用户PID参数可自行重新设定，并具有PID自整定功能；

11、具有说明书、合格证、出厂检验报告等材料。费用包含计量费，具有我院指定法定计量机构出具的委托者为福建省产品质量检验研究院的计量证书。

合同包2    二等标准铂电阻温度计技术要求

二等标准铂电阻温度技术要求：

1.产品附合JJG160-200检定规程要求，满足GB/T 21416-2008，GB/T 21417.1-2008，YY 0785-2010精度要求。

2.检定各种标准水银温度计；工业铂、铜热电阻温度计；精密温度计时作为标准使用。也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。中温标准铂电阻温度计按使用温度范围分为锌点温度计和铝点温度计。

3.温度范围:至少0℃～419.527℃

4.Rtp(Ω):25±1

5.电阻比：WGa≥1.11807

6.保护管类型：石英

7.保护管外径：Φ7 mm±0.5mm

8.保护管长度：470 mm±10mm

9.精度：优于0.001℃

10、具有说明书、合格证、出厂检验报告等材料。费用包含计量费，具有我院指定法定计量机构出具的委托者为福建省产品质量检验研究院的计量证书。

合同包3   防风罩+温度巡检仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:

GB7000.1-2015 《灯具  第1部分：一般要求与试验》

技术指标:

1、防风罩

防风罩按照GB7000.1-2015附录D的要求制作。

防风罩呈矩形，顶部和侧面为双层外壳，两层之间间隔约150mm，底部为实心。

双层外壳用开孔的金属制成，孔有规则分布，孔径1mm～2mm，孔的面积约占每层壳体总面积的40%。

内表面涂无光泽的涂料。三个基本内部尺寸，每个至少为900mm。防风罩内表面与最大灯具的任何部位之间的间隙至少应200mm。

带台灯、墙壁灯、天花灯安装支架，台灯放置板高度可调，支架带脚轮可移动，安装支架表面要贴φ15*1的铜片

外部尺寸要求（长×宽×高）2000mm×2000mm×2150mm

在长边设置对开门，门总的尺寸要求不得小于L 1000mm×H1900mm

为保证防风罩能顺利进入电梯及试验室的大门，采用现场组装方式。

在防风罩面对门的右侧罩体预留三个过线孔，用于热电偶、电源进线。进线口留在侧面靠前离地300mm处，带有有保护管，配置套皮塞。右侧罩体需预留内部设备取电用输入端口(250V,16A)，内部预留一个线长至少3米的移动式多位插座（至少2位10A ，1位16A）作为电源输出。

2、温度巡检仪

至少8路通道，温度测量范围至少为（0-300）℃，精度±1℃，配套的每路热电偶丝长度≥6米。

3、滑线变阻器  10Ω 20A；25A  200Ω各一个

二、设备必备配置

1、防风罩

2、温度巡检仪、滑线变阻器

3、说明书、合格证、出厂检验报告等材料