附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉红噪声发生器 | 1 | 40000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 接地电阻测试仪 | 1 | 30000 | 2个月 | 1年 |
| 3 | 安规综合测试仪 | 1 | 50000 | 2个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险、计量费等一切费用，计量机构由采购人指定。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后20个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   粉红噪声发生器技术要求

- ★依据 IEC 62368-1及GB 4943.1-2022的粉红噪音要求 + 1000Hz正弦波

- ★完全满足GB 4943.1-2022附录E带通滤波器要求

3、★测试“影院放大器”时有两个噪音通道。通道的相位可以在0-90°之间转换。

4、正弦波振幅和粉红噪音参数见下表：

| 输出等级 | 正弦波 1 kHz | 过滤的粉红噪音 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 0-100 mV/1 kohm | 0-35 mV rms/1 kohm |
| 中 | 0-1 V/1 kohm | 0-350 mV rms/1khom |
| 高 | 0-5 V/1 kohm | 0-1,7 V rms/1kohm |

5、发生器可用于噪音或正弦波（不可同时进）

6、精密: 精密调节输出电压

7、输出接口: RCA或Banana型

8、要求以上各项参数必须通过我院指定计量机构计量。

9、生产厂家具有ISO9001,ISO14001资质。

合同包2   接地电阻测试仪技术要求

- ★额定输出：试验电流最大60Adc,电阻最大600mΩ,开路电压低于8Vdc

- 输出电流范围：(2.0A-60Adc)DC,分辨力:0.1A

- 输出电流误差：±(1%×设定值+2个字)

- 输出电压范围：开路电压范围:(3.0~8.0)Ⅴdc,分辨力:0.1V

- 输出电压误差：±(1%×设定值+2个字)

- 报警限值误差：<100mΩ,±(1%×读数值+1mΩ); ≥100mΩ,±(1%×读数值+2个字)

- ★显示：7寸触摸屏，安卓操作系统

- ★直流接地测试可以实时显示当前测试电压。

- ★具有硬件保护开关，关闭时仪器无法输出，避免由于误操作对于人体或被测品造成伤害。

- ★接口:RS232（可选RS485）、USB、LAN、PLC接口、EXT-COM

- 标配两套原厂同性能测试线

合同包3   安规综合测试仪技术要求

- ★测试功能：交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、交流接地测试、直流接地测试

- 交流耐压：

额定输出容量：500VA/500VA（5000V/100mA， 短路电流大于200mA；

交流电压输出/测量范围：（100 ~ 5000） V ，分辨力： 1V， 误差： ±（1%×设定值+5V）

输出频率：50Hz / 60Hz， 精度： ±0.1Hz

输出调整度：±（1%×设定值+5V） ，空载到满载

波形失真度：正弦波，＜ 2%（阻性负载）

电流上限设置范围：（0.00~100.00） mA，分辨力：0.01mA，判定误差：±（1%×设定值+5 个字）

电流下限设置范围：（0.000~9.999） mA，分辨力：0.001mA，判定误差：±（1%×设定值+5 个字）

交流电流测量范围： 0.010~3.500,3.00~100.00mA，分辨力：0.001/0.01mA，误差：±（1%×读数值+5个字）

缓升与缓降时间范围： 0，（0.1~999.9） s， 分辨力： 0.1s， 误差： ±（0.1% ×设定值+2 个字）

持续时间范围：0，（0.5 ~999.9）s，分辨力：0.1s，误差：±（0.1% ×设定值+2 个字）

具有电弧侦测功能：1 ~9 （9 最灵敏），0 表示关电弧功能

具有电流补偿功能：0.000~10.00mA， 总电流+补偿电流＜ 40mA，具有自动、手动模式

- 直流耐压：

额定输出范围：（100 ~ 6000） VDC，分辨率：1V，误差：±（1%×设定值+5V）

直流电压输出/测量范围：（100 ~ 6000） VDC，分辨率：1V，误差：±（1%×设定值+5V）

输出纹波： <2%（6kV/1mA 阻性负载）

输出调整度：±（1%×设定值+2V），空载到满载

电流上限设置范围：（0.0~20000）μA，分辨力：0.1μA/1μA ，判定误差：±（1%×设定值+5 个字）

电流下限设置范围：（0.0~999.9）μA，分辨力：0.1μA，判定误差：±（1%×设定值+5 个字）

直流电流测量范围：0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 20.00mA，分辨力：0.1/1μA/0.01mA，误差：±（1%×读数值+5 个字）

缓升时间范围 0，（0.4 ~999.9）s， 0 为关， 分辨力：0.1s，误差：± 1% ×设定值+1个字

持续时间范围：0，（0.5~999.9）s， 0 为无限长， 分辨力：0.1s，误差：± 1% ×设定值+1个字

缓降时间 范围： 0， （1.0~999.9） s， 0 为关， 分辨力： 0.1s， 误差： ± 1% ×设定值+1 个字

具有电弧侦测功能：1 ~9 （9 最灵敏），0 表示关电弧功能

具有电流补偿功能：（0 ~200.0） μA，具有自动、手动模式

缓升上限电流：开/关， 开时上限电流为 12mA

充电下限电流：（0~350.0）μA，自动、手动

放电时间：≤200ms

最大容性负载：1uF＜ 1kV， 0.75uF＜ 2kV， 0.5uF＜ 3kV， 0.08uF＜ 4kV， 0.04uF＜ 5kV

- 绝缘电阻测试

额定输出：6000VDC/50GΩ

直流电压输出/测量范围：（100 ~ 6000） VDC，分辨率：1V，误差 ±（1%×设定值+5V）

电阻上下限设置范围：0.10MΩ~50000MΩ，上限包含无上限设定

最小分辨率：0.001MΩ

测试精度：500V~6000V： 1.0MΩ~999.9MΩ， ±（2%×读数值+2 字）

缓升时间范围：0，（0.1 ~999.9）s，0 为关，分辨力：0.1s，误差：±（0.1% ×设定值+2 个字）

延判时间范围：0，（0.5~999.9）s，0 为无限长，分辨力：0.1s，误差：±（0.1% ×设定值+2 个字）

缓降时间范围：0.0，（1.0~999.9）s，0 为关，分辨力：0.1s，误差：±（0.1% ×设定值+2 个字）

充电下限电流：（0~3.500）μA，自动、手动

放电时间 ≤200ms

最大容性负载：1uF＜1000V，0.5uF＜ 2500V，0.08uF＜4000V，0.04uF＜5000V

- 交流接地电阻测试

额定输出试验电流最大：64A，电阻最大600mΩ，开路电压低于 12V

输出电流范围：(2.0A~64.0A)AC，分辨率：0.1A，误差：±（1%×设定值+2 个字）

电流波动：≤0.4%×设定值/分钟

输出电压范围：（3.0~10.0）VAC，分辨力：0.1V，误差：±（1%×设定值+2 个字），开路情况下

输出频率：50Hz / 60Hz，精度 ±0.1Hz

上限/下限电阻设置：

范围： 3 A≤输出电流≤10A： 10～ 600 mΩ

11A≤输出电流≤20A： 10～ 300 mΩ

21A≤输出电流≤30A： 10～ 200 mΩ

31A≤输出电流≤40A： 10～ 150 mΩ

41A≤输出电流≤64A： 10～ 100 mΩ

判定误差：＜ 100mΩ，±（1%×设定值+1mΩ）；≥100mΩ，±(1%×设定值+2 个字)

电阻测量范围：（10.0~99.9）mΩ，（100~600）mΩ，分辨力：0.1/1 mΩ；

测量误差：＜ 100mΩ，1%×读数值+1mΩ；≥100mΩ, (1%×读数值+2 个字)

电压测量范围：（3.00~6.40）VAC，分辨力：0.1V，误差：±（1%×读数值+2 个字），电压显示模式

电阻补偿：（0~200） mΩ

- 直流接地电阻测试

额定输出：试验电流最大 60A，电阻最大 600mΩ，开路电压低于 8V

输出电流范围：（1.0A~60.0A）DC，分辨率：0.1A，误差：±（1%×设定值+0.2A）

电流波动：≤0.4%×设定值/分钟

上限/下限电阻设置

上限范围：（10.0~600） mΩ，（3.0~10.0）A；

（10.0~200） mΩ，（10.1~30.0）A；

（10.0~150） mΩ，（30.1~40.0）A；

（10.0~100） mΩ，（40.1~60.0）A；

下限范围： （0.0~600） mΩ，（3.0~10.0）A；

（10.0~200） mΩ，（10.1~30.0）A；

（10.0~150） mΩ，（30.1~40.0）A；

（10.0~100） mΩ，（40.1~60.0）A；

电阻测量范围：（10.0~99.9）mΩ（100~600）mΩ，分辨力 0.1/1 mΩ；

测量误差：±（1%×设定值+0.003Ω）

电压测量范围：（0.00~8.00）VDC，分辨力：0.1V，误差：±（1%×设定值+0.02V） ，电压显示模式

电阻补偿 ：（0~200）mΩ

测试时间范围：0，（0.5~999.9）s，0 为无限长，分辨力：0.1s，误差：± 0.2% ×设定值+1 个字

- ★显示：7寸触摸屏，安卓操作系统

- ★交流/直流接地测试可以实时显示当前测试电压。

- ★具有硬件保护开关，关闭时仪器无法输出，避免由于误操作对于人体或被测品造成伤害。

- ★具有开/短路侦测侦测功能

- ★具有低通滤波功能，用于测试容性负载或电机电池等产品时可以隔离干扰。

- ★具有GUARD/LOW 两种模式选择，排除测试工装等产生的杂散电容及电阻上的电流提高测试精度。

- ★接口:RS232（可选RS485）、USB、LAN、PLC接口、EXT-COM

- 标配两套原厂同性能测试线

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |