附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机 | 1 | 16000 | 15天 | 2年 |
| 2 | 温度巡检仪 | 1 | 22000 | 60天 | 1年 |
| 3 | 温升测试角 | 1 | 11000 | 60天 | 1年 |
|  | 马桶测试角 | 1 | 18500 | 60天 | 1年 |
| 4 | 高频电介质强度测试仪 | 1 | 28500 | 45天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    冷水机技术要求

1)控温范围:5℃~35℃，具备LCD屏幕，可数字显示实时温度。

2)冷却方式:压缩机制冷。

★3)制冷功率:≥2500W@25℃,能保证凯氏定氮仪(FOSS 8400)连续蒸馏20个样品后，温度不超过25℃。

4)控温精度:±1℃。

5)★水泵流量:≥30L/min，泵压:≥2bar。

6)水箱容积:≥30L。

7) ★尺寸:宽×深×高(mm)≤500×550×800。

8)冷却液位实时显示。

9)指针压力表实时显示压力，压力可调节。

10)具备水温、水量超标报警装置。

11) ★内置前置过滤器，可直观观察滤芯脏污情况。

合同包2    温度巡检仪技术要求

1.采用5寸工业真彩显示液晶屏,画面清晰、色彩绚丽、宽视角

2.采用32位MCU设计，测量更精准，采样速度更快更稳定.

3.支持4/8/16/32多界面实时数值显示.

4.支持多种传感器输入：K J T

5.通道间电压差可高达AC/DC 350V,超强抗干扰能力.

6.每通道可独立设置过高过低报警值，并具有声光报警功能。

7.每通道独立温度校正△值.及冷端值修正.

8.内置4G超大内存,最多可记录64个文件，每个文件可记录6万组数 据,64个文件无限循环记录.

9.具有通信地址码设置,可多地多机并机使用.可提供通协议。

10.标配USB通讯接口，可选配RS232或RS485通信接口.

11.具有U盘接口，支持U盘下载复制记录.使用更方便

12.模块化设计，方便用户扩容需求

13.每个模块8通道，本机最多支持64通道（8片模块）

14.需要提供48路-80到300，48路分别计量0、50、100、150、200、250、300测量按JJF1171-2024温湿度巡回检测仪校准规范提供测量证书。

15.与热电偶的连接方式为：拔插式与温升测试角相匹配。

16.该设备报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

合同包3-1   温升测试角技术要求

1.主体框架尺寸 ：600×600×1000MM, 四面板

2.需提供长度尺寸测量证书符合GB/T 3177-2009产品几何技术光滑工作尺的规范标准。

测温铜片 ：直径15mm，厚度1mm 黄铜片

3.测温铜片需提供长度尺寸测量证书符合GB/T 3177-2009产品几何技术光滑工作尺的规范标准。

- 打孔点数 ：：底板和顶板布点25个，侧面45个，共140个点。

- 测温点布置：100×100mm

- 胶 合 板 ：厚度约20mm胶合板，双面涂黑

- 活动部分 ：底部安装4个活动底车轮，总高度约100mm

4.温度测量用小铜片技术要求：

A). 埋入热环境模拟测试单元的表面。

B). 测量用的黄铜片一面涂黑，另外一面连接热电偶，热电偶布置在底面。

C). 小圆片直径15mm 厚度1mm ，材质黄铜或铜材质。

D). 放置在和板壁表面平齐的位置。

E.) 铜片间距参考如下的矩阵图，即铜片贴点图。

5、该设备报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

合同包3-2  马桶测试角技术要求

1.主体框架尺寸 ：800×600×700mm，四面板, 底板打孔：600×170mm，底部脱离管道位置加高150mm,  无脚轮固定式基座，通过四点重力分布算法实现静态平衡，技术标准IEC60065,IEC60950, IEC60335-1,IEC60598-1,GB4706.1,GB7000.1, GB4943, GB8898。

2.需提供长度尺寸测量证书符合GB/T 3177-2009产品几何技术光滑工作尺的规范标准。

3.热电偶要求布置：全部引出在一个接线排上按照实际情况选用K型热电偶，热电偶丝直径按照标准应《0.3mm（有些标准规定需〈0.2mm）。热电偶头部需要焊接良好。选型为K型考虑到热电偶护套需要耐受较高温度，需采用良好的耐温材料。热电偶接合部位应采用高可靠性连接工艺，确保测温敏感区电信号传输稳定性，避免因工艺缺陷导致信号漂移或断点风险 。

4.需提供热电偶测量温度证书按JJF1637-2024温湿度巡回检测仪校准规范，上下左右中间区域各选两点测20 、70 、100、 150的温度数值。

测温铜片 ：直径15mm，厚度1mm 黄铜片

5.测温铜片需提供长度尺寸测量证书符合GB/T 3177-2009产品几何技术光滑工作尺的规范标准。

测温点数 ：底板和顶板布点各35个，共70个，侧面42个和30个，共142个点。布点与铜片间距涂黑，铜片应安装在黑色涂漆板的表面，中心间距100 mm+/-20 mm

测温点布置：100×100mm

胶 合 板 ：厚度约20mm胶合板，双面涂无光黑漆。

6.该设备报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

合同包4  高频电介质强度测试仪技术要求

技术参数：
1)测量电压范围：AC100-6000Vp，测量电压允许误差：AC300Vp～6000Vp：±10%；

2)输出波形：AC100-2000Vp：400kHz 类似正弦波；

AC2000-4000Vp：调制波；AC4000～6000Vp ：脉冲波；
3)漏电流测量范围：AC2～200.O0(mA)；
4)漏电流设置值：AC 2～200.000(mA) 可任意调节；
5)过电流设置允许误差：2～20(mA)：±5%，20～200.00(mA)：±5%；
6)定时器可定时时间范围： 1～9999（s），误差：±3%；

7)能满足GB 9706.202-2021标准高频电介质强度和高频漏电流测试要求；

8)可以进行多种模式测试，以适应不同的测试需求；

9)带BNC接头，衰减比：1000:1。

其他要求：该设备报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。