附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀剪具锋利度测试仪 | 1 | 29000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 数字功率计 | 1 | 29500 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    刀剪具锋利度测试仪技术要求

1.	符合GB/T 40356-2021《厨用刀具》要求

2.	具有基准零位传感器

3.	具有刀具固定装置

4.	具有测量切割深度传感器,传感器精度等级1级或者优于一级

5.	具有切割介质推进装置

6.	数显每个切割周期的切割距离（深度），精确到0.01mm

合同包2    数字功率计技术要求

一、技术规格

1、采样率：约100kS/s

2、精度(45Hz≤f≤66Hz)：±(读数的0.1%+量程的0.05%)

3、带宽：DC，0.1Hz~100kHz

4、数据更新周期：0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/5s/10s/20s

5、可被BenchSEE 2.1.2软件中功率计部分完全识别（在BenchSEE兼容功率计范围内）。

二、主要性能指标

1、电压量程：15V/30V/60V/150V/300V/600V（峰值因数CF3）

2、电流量程：5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/0.5A/1A/2A/5A/10A/20A（峰值因数CF3）

3、主要测量参数：电压，电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因素，相位角等；

4、功率因数的影响：当功率因素=0时，45Hz≤f≤66Hz：视在功率的 0.1%；

5、在CF=6A的情况下，电压和电流的最大额定输入变为量程的260%，最大可显示到280%。

6、具备谐波测量功能，能完成谐波成分和THD测试，谐波测试最大可达50次

7、具备线路滤波器和频率滤波器功能，可选OFF或ON（截止频率500Hz）

8、瞬时最大允许直接输入值（1个周期，20ms）：电压：2.8kV的峰值和2.0kV电压有效值中取最小值，电流（5mA~200mA挡位CF3时）：150A的峰值和100A的电流有效值中取最小值，电流（其余挡位时）450A的峰值和300A的电流有效值中取最小值;

9、测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower);

10、具备USB通讯端口、RS-232端口以及以太网端口，能连接到PC电脑，实现远程控制、波形显示和数据保存，后续可升级拓展D/A输出(4CH)功能.