附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热荷重收缩温度测试仪 | 1 | 18000 | 30天 | 1年 |
| 1 | 恒温水槽 | 1 | 27500 | 40天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    热荷重收缩温度测试仪技术要求

1、需符合GB/T 5480-2017和GB/T 11835-2016标准要求；

2、测量范围：室温～900℃，温度控制在±10℃；

3、升温速率：分为两段，前一段(5±0.5)℃/min，后一段(3±0.3)℃/min；

升温速率切换点可以人工设置；

4、试样承受压力为（490±10）Pa；

5、测试区应能放置尺寸为直径47mm～50mm，厚度50mm～80mm的圆柱体。

合同包2  恒温水槽技术要求

1.水槽内壁尺寸：610mm×520mm×200mm，材质为金属；

2.带加热系统、水循环系统、控制系统等；

3.加热温度范围：RT+5℃～+50℃；

4.水槽内温度均匀度：≤0.5℃；

5.循环水泵可控水循环流量:≥5L/min；

6.水槽恒温要求：36.5℃±0.5℃时，循环4h，水温变化应不大于±1℃；

7.水槽需预留5个测温孔；

8.控制系统带一个5〞TFT液晶显示器真彩色触摸屏，当加热系统到达预设温度时，能自动切断电源停止加热，若无手动操作不得再次加热；

9.循环水道5路格挡；

10.水位0～100mm可调显示，液位显示超低水位防干烧；

11.升温速率为1℃/2min(按水高100mm核算)；

12.控温分辨率：0.01℃。