附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性测试斜台（包括网眼探棒、边缘冲击器、V型开口试验模板等配件） | 1 | 34000 | 5个工作日 | 1年 |
| 2 | 办公椅气弹簧综合试验机 | 1 | 80000 | 2个月 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    稳定性测试斜台（包括网眼探棒、边缘冲击器、V型开口试验模板等配件）技术要求

1、半球形手指探棒，材质塑料或其他硬质、光滑材料 圆柱形，端部半球形，刻度线距离半球形切面距离10mm(-0.1mm,0),另一端连接有力值测量装置，4根探棒直径分别为5mm[-0.1mm,0]、7mm[-0.1mm,0]、12mm[0，0.1mm]、18mm[0，0.1mm]

2、形状评估探棒 ，圆柱形，探棒直径为12mm[0，0.1mm]，一端倒角，倒角半径2.5mm[0，0.1mm]，另一端连接有力值测量装置

3、形状评估探棒 ，圆柱形，探棒直径为5mm[0，0.1mm]，端部半球形，半径2.5mm[0，0.1mm]，另一端连接有力值测量装置

4、网眼手指探棒，材质为塑料或其他硬质、光滑材料，一端半球形（半径为2.8 mm±0.2 mm）,另一端半径为 7mm[-0.1mm,0]的圆柱,过度区域长度为28mm，并连接有力值测量装置

5、小型和大型头规，材质为塑料或其他硬质、光滑材料，形状规格见附件，尺寸偏差[-0.5mm,0]；大型头规，材质为塑料或其他硬质、光滑材料，形状规格见附件，尺寸偏差[0,0.5mm]，另一端连接有力值测量装置

6、V型开口模板，材质为塑料或其他硬质、光滑材料，形状规格见附件，尺寸偏差±0.2 mm；角度偏差±1 °

7、小零件圆筒，形状规格和尺寸偏差见附件

8、其他探棒，材质塑料或其他硬质、光滑材料，圆柱形，一端为角度（30°±0.5°）的圆锥体，另一端连接有力值测量装置，直径分别为：55mm[-0.1mm,0]、75mm[-0.1mm,0]、60mm[0，0.1mm]

9、边部冲击器，带有金属制圆柱冲击头的摆锤。冲击头的端部应包裹一层10 mm厚的橡胶，硬度按照GB/T 6031测定，为76IRHD~78IRHD。冲击器总质量为2kg。

10、圆形试验砝码，直径为(120士5)mm，高度为(120士5)mm的硬质圆体，质量为900[0，0.01]kg，重心位于圆柱体中心位置。所有边部均应倒圆，倒圆半径为(5±1)mm

11、标准床垫支撑架，带有四条支撑腿高度可调的床铺面，铺面由板条制成，尺寸为900mmX1900mm。试验过程中床垫支撑架不应移动。

12、标准试验床垫，厚度为100mm的泡沫垫，密度为(30士2)kg/m2，宽度最小为780mm。标准试验床垫外面应有一层轻质棉套，棉套的单位质量≤120g/m2。

13、标准试验杆，金属杆，横截面为25mmX25mm，质量750g

14、标准试验板，硬质钢板，质量为900[0，0.01]kg，长度600±5mm，宽度180±5mm，厚度≥5mm。

15、测隙规，厚度0.4±0.02mm，插入边缘半径3±0.5mm。

16、稳定性测试斜台，斜台规格长宽应≥1500mm×1200mm.表面附有60#粒度金刚砂纸。电动调节，调节范围0~40°，误差≤0.5°。

上述设备应配备至少一个铝合金箱子，能将配件整齐放入收纳，配件之间不能叠放，可用搁板隔开，搁板应能连同配件取出放置于地面上

附件

合同包2    办公椅气弹簧综合试验机技术要求

测试行程 ≥60mm；

循环寿命测试速度 8~12次/min可调；

具备温度传感器和温度显示装置，传感器精度±0.5℃，测温范围0~100℃；

测试工位 ≥2个；

力特性试验测量速度400±0.5mm/min，测力精度不低于1%；力特性试验能够输入行程S，并自动选择采力点C的位置

锁定力试验测量速度2±0.01mm/min

内置计算程序和显示界面，静态试验显示气弹簧公称力、动态摩擦力和弹力比率参数,能够绘出力-位移曲线

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |