触摸式智能稳流试验系统  购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸式智能稳流试验系统 | 1套 | 厂家应根据我方的设计方案进行生产，主要技术参数如下： 1、输入电压：AC380/220V±10%，50/60HZ。 2、设备容量：三相30kVA；输入线径≥16mm2,设备为长期工作制。 3、测试电流： （1）设备输出三相独立的电流源，采用电工式恒流源控制板控制输出电流，三相可同步输出三相平衡的电流，也可以独立输出其中的某一相，电流调节范围为0-2000A，分档（1000A/2000A）连续可调,电流调节为自动调节。 （2）互感器精度为0.2级(1000A/2000A/5A),正弦波形失真度＜3％(与输入的电源有关),采用智能电工式恒流装置采集电流与时间信号，由触摸屏显示并记录电流/时间，同时分析判断出该次检验的结果，同时记录在触摸屏内方便以后打印与保存。 （3）最大电流连续工作时间30min以上。 4、操作方式: 电流设定/时间设定/操作按钮/电流显示/时间显示由触摸屏来完成，触摸屏为12寸。 5、测试方式: 三相电流同时输出，（即A-N,B-N,C-N），输出铜排材料为T2紫铜。 6、设备前面底部开门，后门下半部开百叶窗。 7、设备面板为白面蓝底的雕刻制作，面板的布局按照要求制作，设备的其他部分颜色为2717型号的天马塑粉。 8、输出电压为：空载AC0-3/4V。 9、电流互感器：精度为0.2级,1000/2000A/5A。 10、输出电流精度: ±1%。 11、延时计时范围:0.1S—9999.9S,分辨率为0.1S。 12、设备采用工艺铝合金外壳，铝型材为40*80及40*40，工作台面采用不锈钢,夹具为活动型安装。 13、设备的绝缘电阻≥10MΩ。 14、波形失真：≤3%,系统误差：≤±1.5%。 15、附加： (1)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (2)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年，终身有偿维护。 | GB 14048系列和GB 7251系列等标准 |