TVOC检测箱设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVOC检测箱 | 1台 | 项 目; 技 术 指 标. 使用环境温度; (1～40)℃. 温度; 调节范围：(20～40)℃，调节精度：±0.5℃，工作温度:23℃±0.5℃； 均匀度：1℃； 波动度：±0.5℃；. 相对湿度; 调节范围：(35～90)%RH. 调节精度：±3%R.H. 工作湿度：45%±3%R.H ，50%±3%R.H 均匀度： 3%R.H. 波动度：±2%R.H.. 承载率; (1±0.02) m2/ m3. 空气置换率; 调节范围：0.2m3～2m3/h(换气率0.2～2次/小时） 调节精度：通风量±1%. 应有：电子流量控制器. 表面风速; 空气水平速率保持在（0.1～0.3）m/s，精度≤0.05m/s. 测试舱尺寸; 容积1m3 测试舱采用镜面不锈钢板整体焊接。可用水洗清洁，无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料，密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，不吸附和释放有机物和甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。. 密封性; 静态泄漏率：1KPa相对压强下，泄漏率≤0.5× m3/min 空气泄漏量：＜10-2×舱容积/min 空气进、出口气流差＜2%. 本底浓度; 气体中的微粒浓度要求：直径大于0.5um的微粒数浓度＜100个/m3。甲醛本底浓度＜0.006mg/m3 ， TVOC本底浓度＜0.02mg/m³。单项VOC本底浓度＜0.002mg/m3. 测控系统; 实时监控，记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面，直观、便捷。配置专用控制软件，除实现触摸屏的功能外，还具有远程控制功能，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。温度控制范围：0～350℃,温度分辨率：0.01℃；湿度控制范围：10～99.9％RH,湿度分辨率： 0.1％RH。. 空气净化装置; 需配清洁空气供给装置，外部空气可调节量：0～3 m3/h 进气温湿度： 10℃～30℃，40-80% RH.;. | 1）质保期：三年； 2）交货期：合同签定之日起45天内到本院； 3）一月内验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）验收后需试运行三月，试运行三个月未出现异常情况后按合同支付第1笔设备款。 |