附表一                                    购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交变湿热试验箱 | 1台 | - 温度范围：-20°C /+100°C - 湿度范围：(30-98)%RH（参照下图所示温湿度可控制范围） 温湿度控制范围图 - 温度偏差：≤ ±2°C； - 温度均匀性：≤2°C。 - 温度波动度：≤ ±1°C； - 湿度偏差：+2%RH、-3%RH； - 湿度波动度：≤ ±2%RH； - 温度25°C上升至55°C，30min 以内；湿度60%上升至98%(温度25°C)，60min 以内；湿度90%上升至98%(温度40°C)，15min 以内； - 温度55°C下降至25°C，60 mim 以内；湿度98%下降至90%(温度40°C)，30mim 以内； 10. 外形尺寸：高≤201cm，宽≤145cm，深≤185cm(受实验室门高度、宽度及进深限制，设备外形尺寸不得影响设备进入实验室门、影响使用空间) 11．内箱尺寸：宽≥100cm，深≥130cm，高尽量接近100cm。 12. 配有轮子，便于设备移动。 |  |
| 2 | 茹科夫斯基线圈、积分器 | 1套 | - 积分器： （1）三通道积分器，每通道有四档量程，可用市电供电及内部可充电的蓄电池供电，满量程输出电压1V，最大输出电压10V，标准量程： 100A/V, 1KA/V, 10KA/V,100KA/V，带宽大于 60KHz，可在无限时间内承受过载，传感器安置后不需要重新校正。 （2）输出电压（交流输出）：1V（对于额定灵敏度） （3）过载： 10×额定灵敏度 （4）准确度： 软性线圈±1%，刚性线圈±0.1% （5）温度效应：0.05% /℃ （6）频率响应： 高频(-3dB) ：>60kHz软性线圈；>30kHz刚性线圈。 低频(-3dB) 1Hz （7）产地要求：进口 2、茹科夫斯基线圈： （1）带有编织层屏蔽的标准柔性线圈，待测电流频率范围从 0.1Hz 到1MHz；待测电流量程可从 1A 到100kA；在量程范围内准确度为±1%；相位差在中频时小于0.1度；线圈绝缘电压10kV；线圈周长600mm,对插连接，末端用热塑管封压。 （2）应具有线圈与通电线缆（或铜排）的相对位置，不影响测量结果的准确性，对于瞬态电流也能作准确响应，包括那些不对称的瞬态电流。 （3）输出电缆长度不小于15m。电缆输出端是"0"型LEMO插头，方便与积分器连接。 （4）每个线圈可以互相交换使用，应具有兼容性；无饱和；线性度好，标定容易； （5）产地要求：进口 |  |